| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Telemetrie + centrála | 20+2 |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena Telemetrie + centrála 20+2 pro oddělení INTERNA v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry modul telemetrické jednotky: 20ks |  |  |
| Měření 3/5/6 elektrodového EKG včetně derivovaného 12svodového EKG z 5 nebo 6 elektrod | ANO |  |
| Měření SpO2 | ANO |  |
| Zobrazení telemetrických jednotek na centrální monitorovací stanici systému pro telemetrii | ANO |  |
| Displej telemetr | Min.2,5“ |  |
| Uživatelské rozhraní v českém jazyce | ANO |  |
| Digitální telemetrický systém s obousměrnou komunikací s aktivním antenním systémem a s možností připojení i pacientských monitorů | ANO |  |
| Hmotnost maximálně 300 g včetně baterie | max. 300 g včetně baterie |  |
| Automatická analýza se záznamem arytmií min. ze 2 svodů a tiskem na centrální monitorovací stanici systém pro telemetrii | min. asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie |  |
| Každý telemetrický vysílač musí obsahovat SW pro snímání saturace, aktivace připojením saturačního kabelu a saturačního sensoru | ANO |  |
| Analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech včetně alarmu | ANO |  |
| Monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmového zabezpečení | ANO |  |
| Baterie pro každou telemetrickou jednotku, baterie provozní a baterie záložní | ANO |  |
| Akustické upozornění ocitne-li se přístroj mimo dosah sítě |  |  |
| Provoz na nabíjecí baterii při snímání EKG | min. 30 hod |  |
| Voděodolnost | min. IPX7 |  |
| Indikace stavu baterií na telemetru a na centrálním monitoru | ANO |  |
| Tlačítko záznamu události | ANO |  |
| Tlačítko přivolání zdravotnického personálu | ANO |  |
| Úložné pouzdro s uchycením k tělu | ANO |  |
| 2x dobíjecí stanice procesorem řízenou na min 9 akumulátorů | ANO |  |
| Požadované parametry centrální monitor: | 2ks |  |
| Současné připojení a sledování min. 10 monitorů, s možností budoucího rozšíření o připojení dalších lůžkových monitorů nebo telemetrických jednotek | ANO |  |
| Uživatelské rozhraní v českém jazyce | ANO |  |
| Bezproblémová koexistence se sítěmi 802.11 (WiFi) | ANO |  |
| Podpora bez výpadkového přechodu telemetrických jednotek mezi jednotlivými vysílači při pohybu pacienta v oblasti pokryté signálem zajištující kontinuální snímání životních funkcí | ANO |  |
| Automatické změny přenosového kanálu/frekvence v případě RF rušení | ANO |  |
| LCD monitor | min. 21“ |  |
| Klávesnice myš, tiskárna, UPS | ANO |  |
| Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních | min. 168 hodin |  |
| Síťová laserová barevná tiskárna | ANO |  |
| Obousměrná komunikace s připojenými pacientskými jednotky | ANO |  |
| Režim současného monitorování vitálních funkcí všech pacientů a schopnost detailního zobrazení libovolného vybraného pacientského monitoru bez přerušení monitorace ostatních pacientů | ANO |  |
| V přehledovém režimu možnost individuálního nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a možnost minimalizace neaktivního pacientského sektoru (vypnutý lůžkový monitor, režim stand by) | ANO |  |
| V detailním režimu možnost zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a možnost dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby) | ANO |  |
| Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc úseku s parametry definovanými u lůžkového monitoru | ANO |  |
| Zabezpečený vzdálený přístup k údajům o pacientech v rámci intranetu nemocnice pomocí běžného PC v nemocniční síti | ANO |  |
| Zobrazení, prohlížení a tisk minimálně 4 vybraných komplexních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních | 168 hod. |  |
| Centrální monitor musí zachycovat a ukládat protokol alarmů a uživatelských reakcí a nastavení po dobu min. | 90 dní zpětně |  |
| Zobrazeni, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek za dobu posledních min. 168 hodin. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu: Montáž síťové infrastruktury centrálního monitorovacího systému v místě plnění. 20ks – SPO2 čidel 20ks – EKG kabel | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..