| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Telemetrie + Centrála |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 20ks telemetrické jednotky, 2ks bedside monitor vyšší třídy, 8ks bedside monitor nižší třídy a 1ks centrální monitor pro oddělení KARDIOLOGIE v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry modul telemetrické jednotky: 20ks |  |  |
| Digitální telemetrický systém s obousměrnou komunikací s aktivním anténním systémem s možností připojení i pacientských monitorů | ANO |  |
| Telemetrická jednotka s barevným LCD displejem s dotykovým ovládáním zobrazujícím 2 křivky a numerické hodnoty | min. 2,8“ |  |
| Uživatelské rozhraní v českém jazyce | ANO |  |
| Měření EKG | min. 5ti vodičového včetně derivovaného 12svodového EKG |  |
| Měření SpO2 | ANO |  |
| Měření EKG a SpO2 v jednom přístroji | ANO |  |
| Přenos výše uvedených parametrů na centrální monitor | ANO |  |
| Minimálně 2 svodová analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení | ANO |  |
| Minimálně analýza/detekce arytmií, tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace – včetně označení začátku a konce arytmie | ANO |  |
| Analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech včetně alarmů s grafickým výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase | ANO |  |
| Provozní čas na sadu akumulátorů při měření EKG | min. 24h |  |
| Základní krytí IP přístroje | min. IPx7 |  |
| Tlačítko přivolání sestry nebo oznámení události | ANO |  |
| Úložné pouzdro s uchycením k tělu | ANO |  |
| Tři sady akumulátorů | ANO |  |
| 2x dobíjecí stanice na min 9 akumulátorů | ANO |  |
| Ukazatel kapacity baterie na přístroji a na centrálním monitoru | ANO |  |
| Akustické upozornění ocitne-li se přístroj mimo dosah sítě | ANO |  |
| Pacientské tlačítko pro přivolání obsluhy | ANO |  |
| Požadované parametry centrální monitor: | 1ks |  |
| Komplet telemetrická infrastruktura s pokrytím kardiologie v budově C v 3.NP (dle přiložených plánů) | ANO |  |
| Stálý přehled o monitorovaných parametrech pacienta | ANO |  |
| Hardwarová a licenční připravenost | min. 30 lůžek |  |
| 2ks LCD displeje o velikosti | min. 19" |  |
| Klávesnice myš, tiskárna, UPS | Ano |  |
| Režim současného monitorování vitálních funkcí všech pacientů na 1 obrazovce a schopnost detailního zobrazení libovolného vybraného pacientského monitoru na druhé obrazovce bez přerušení monitorace ostatních pacientů | ANO |  |
| V detailním režimu možnost zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a možnost dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby…) | ANO |  |
| Zobrazení, prohlížení a tisk grafických trendů a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních | min. 168 hodin |  |
| Zobrazeni, prohlížení a tisk minimálně 4 vybraných kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních | min. 168 hodin |  |
| Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostní včetně křivek za dobu posledních min. 168 hodin. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. | min. 168 hodin |  |
| Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT, atd… | ANO |  |
| Monitorování ST a QT/QTC segmentů včetně alarmů | ANO |  |
| Shodné uživatelské ovládání s lůžkovými monitory | ANO |  |
| Centrální monitor musí zachycovat a ukládat protokol alarmů a uživatelských relací a nastavení po dobu minimálně 90 dní zpětně | ANO |  |
| Požadované parametry bedside monitor vyšší třídy: | 2 |  |
| Displej LCD s min. HD rozlišením včetně automatické regulace jasu dle okolního osvětlení | min. 12“ |  |
| Pacientský modulární monitor vitálních funkcí s integrovanou obrazovkou a s funkcí umístění transportního modulu s min. 6“ displejem | ANO |  |
| Zobrazení min. 4 křivek vitálních funkcí včetně zobrazeni 12 svodů EKG | ANO |  |

| Minimálně 5 konfiguračních profilů monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazeni v závislosti na aktuální potřebě v průběhu léčby | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Uživatelské rozhraní v českém jazyce | ANO |  |
| Akustické a optické alarmy barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. | ANO |  |
| Tabulkové a grafické trendy v délce | min. 48 hod |  |
| Režim standby při odpojení pacienta od monitoru | ANO |  |
| Bezpečné a robustní ukotvení monitoru u lůžka s možností rychlého uvolnění | ANO |  |
| Oboustranná komunikace s centrálním monitorem – drátová i bezdrátová shodnou telemetrickou sítí | ANO |  |
| Tisk záznamů a trendů na síťové laserové tiskárně u centrálního monitoru | ANO |  |
| Přenos dat a nastavení mezi monitory pomocí transportního modulu | ANO |  |
| Každý přenosný modul musí být použitelný u každého libovolného lůžka | ANO |  |
| V závislosti na připojených modulech musí být každý monitor současně schopen monitorovat následující parametry | EKG, RESPIRACE , SpO2 , NIBP , TEPLOTA , CO2 |  |
| Transportní modul - požadované měřené parametry | min. EKG/Resp., SpO2, NIBP, 2x IBP |  |
| EKG z 3, 5, 6ti elektrod včetně derivovaného 12svodového EKG | ANO |  |
| Minimálně 2 svodová analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení. Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií, tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace – včetně označení začátku a konce arytmie | ANO |  |
| Analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech včetně alarmů s grafickým výstupem umožňujícím detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase | ANO |  |
| Monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmového zabezpečení | ANO |  |
| Modul PiCCO – kontinuální měření srdečního výdeje | ANO |  |
| NIBP s režimy manuálního a automatického měření včetně měření pulzu | ANO |  |
| Požadované parametry bedside monitor nižší třídy: | 8ks |  |
| Barevný dotykový displej zobrazující min. 3 křivky, zobrazeni 12svodového EKG. min. uhlopříčka | min. 6“ |  |
| Automatická orientace zobrazení (vertikální a horizontální) na displeji | ANO |  |
| Automatická regulace jasu dle okolního osvětlení | ANO |  |
| Zápis demografických údajů pacienta | ANO |  |
| Hmotnost | max. 1,5kg |  |
| Provoz na akumulátor | min. 4hod |  |
| Dálkový bezdrátový přenos informací na centrální monitor shodnou telemetrickou infrastrukturou jako pro telemetrické jednotky | ANO |  |
| EKG ze 3, 5, 6ti elektrod včetně derivovaného 12svodového EKG | ANO |  |
| Minimálně 2 svodová analýza v reálném čase včetně alarmového zabezpečení. Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií, tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace – včetně označení začátku a konce arytmie | ANO |  |
| Analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech včetně alarmů s grafickým výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase | ANO |  |
| Monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmového zabezpečení | ANO |  |
| NIBP s režimy manuálního a automatického měření včetně měření pulzu | ANO |  |
| Měření SpO2 | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu: 20ks SPO2 čidlo pro telemetrické jednotky 20ks EKG svody pro telemetrické jednotky 10ks SPO2 čidlo (kompletní) pro monitory vitálních funkcí 10ks EKG svody (kompletní) pro monitory vitálních funkcí 10ks NIBP manžeta (kompletní) pro monitory vitálních funkcí Montáž síťové infrastruktury centrálního monitorovacího systému v místě plnění. | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..