| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 1ks izolátorový box pro ústavní lékárnu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Izolátorový box pro aseptickou přípravu a manipulaci s cytostatiky, s odtahem mimo budovu | 1 ks |  |
| Konstrukce s laminárním prouděním a třídou čistoty A dle standardů GMP | ANO |  |
| Dvě oddělitelné podávací komory vybavené předfiltry a HEPA filtry s posuvnými pracovními podnosy a elektromagnetickým časovacím zámkem | ANO |  |
| Dva kruhové rukávcové otvory v hlavní komoře o průměru | min. 300 mm |  |
| Přední průhledný akrylátový vyklápěcí kryt s plynovými vzpěrami | ANO |  |
| Podstavec s pevnou výškou součásti dodávky | ANO |  |
| Pracovní plocha hlavní komory s rozměry (H x D x V) | min. 520 x 1180 x 690 mm |  |
| Rozměry podávací komory (V x H x D) | min. 305 x 340 x 615 mm |  |
| Rozměry dveřních otvorů podávacích komor určených pro transport materiálu | Vnější otvor (š x v) min. 445 x 265 mm Vnitřní otvor (š x v) min. 300 x 300 mm |  |
| Vyjímatelná pracovní deska vyrobená z leštěné nerezavějící oceli | ANO |  |
| Systém rukávců s dvoudílnými manžetovými kroužky uzpůsobených pro rychlou a sterilní výměnu rukavic bez narušení vnitřního prostoru v izolátoru | ANO |  |
| Osazení všech komor účinnými HEPA filtry pro jejich bezkontaminační a snadnou údržbu | ANO |  |
| Řídící systém s automatickým řízením funkcí a ovládáním včetně kontroly parametrů se zobrazením základních provozních hodnot, v ČJ, s pamětí (min. datum, čas a výsledek posledního testu) | ANO |  |
| Indikátory a ovládání: indikátor zapnutí, vypínač ventilátoru, vypínač světla, pomocný vypínač, vnitřní tlakoměr, vzduchový průtokoměr, nulování alarmu, ztlumení alarmu, tlakoměr hlavního filtru | ANO |  |
| Automatické ukládání časové historie kritických parametrů (tlaky v hlavní komoře, počet vzduchových výměn v hlavní komoře, pokles tlaku na hlavním HEPA filtru) na přenosné medium umístěné v ovládacím panelu | ANO |  |
| Zobrazení funkcí na alfanumerickém dotykovém LCD displeji s nastavením nejméně tří úrovní ovládání | ANO |  |
| Akustická a optická signalizace poruchových stavů | ANO |  |
| Optický a akustický alarm poklesu vnitřního podtlaku a výměn vzduchu TAC | ANO |  |
| Automatický test kontroly celistvosti izolátorového boxu dle požadavků Vyhl. 84/2008 Sb. | ANO |  |
| Možnost zvolení ekonomického nočního režimu | ANO |  |
| Nožní ovládání dveří (komor), bez nutnosti vytažení rukou z pracovního prostoru | ANO |  |
| Vnitřní ventilátory s nastavitelnou rychlostí | ANO |  |
| Elektromotorická uzavíratelná výfuková klapka | ANO |  |
| Vnitřní voděodolná zásuvka 230V/50Hz s vlastním jističem v prostoru boxu | ANO |  |
| Tester nepropustnosti rukávců a rukavic součástí dodávky | ANO |  |
| Odtahový ventilátor s nastavitelnou regulací | ANO |  |
| Konstrukce izolátoru umožňující částečnou cirkulaci vzduchu pro nižší provozní náklady | max. 400 m3/h |  |
| Rychlost výměny vzduchu podávací komory | min. 2400 x /hod |  |
| Rychlost výměny vzduchu v hlavní komoře | min. 1800 x /hod |  |
| Osvětlení pracovní plochy | min. 500 Ix |  |
| Označení přístroje „CE“ (případně CE-IVD) | ANO |  |
| Validace v rozsahu instalační a operační kvalifikace izolátorového boxu součástí dodávky | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..