| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Fluorescenční mikroskop |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 1 ks fluorescenčního mikroskopu pro oddělení klinické mikrobiologie OKM v nemocnici v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| STATIV: |  |  |
| Stabilní kovový a ergonomický | ANO |  |
| Hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu vč. ergonomického ovládacího kolečka pro jemné ostření, lze nainstalovat na levou nebo pravou stranu | ANO |  |
| Rozsah zdvihu | 25 mm |  |
| Zdvih na otáčku pro hrubé ostření | 15 mm |  |
| Zdvih na otáčku pro jemné ostření | 100 µm |  |
| Rozlišení Z osy | 1 µm |  |
| Aretace Z osy ( ochrana proti zlomení preparátu, nastavení horního dorazu ) | ANO |  |
| Zabudovaná polní clona | ANO |  |
| Nastavení odporu hrubého ostření | ANO |  |
| OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA: |  |  |
| Köhlerovo osvětlení ( irisová clona pole, irisová aperturní clona ) pro procházející světlo | ANO |  |
| LED osvětlení | ANO |  |
| LED osvětlení plynule regulovatelné na ovládacím panelu | ANO |  |
| Životnost LED osvětlení | min. 20 000 h |  |
| STOLEK: |  |  |
| Pravostranný s bezhřebenovým vedením preparátu s univerzálním ovládáním | ANO |  |
| Ergonomický mechanismus posunu | ANO |  |
| Tuhost chodu regulovatelnou nezávisle v ose X a Y | ANO |  |
| Držák sklíčkových preparátů | 2 ks |  |
| Stupnice pro odečet souřednic XY | ANO |  |
| Stolek otočný v rozsahu | 250° |  |
| TUBUS: |  |  |
| Ergonomický naklápěcí širokoúhlý binokulární tubus | ANO |  |
| Zorné pole okulárů | min. FN 22 |  |
| Nastavitelná rozteč očí podle potřeby obsluhy | ANO |  |
| Možnost nastavení úhlu vhledu min. v rozsahu | 5° - 30° |  |
| Nastavitelná interpupilární vzdálenost min. v rozsahu | 55 - 75 mm |  |
| Okuláry 10x s manžetami | ANO |  |
| Dioptrická korekce pro jeden okulár | ANO |  |
| Optická soustava s korekcí na nekonečno | ANO |  |
| Kondenzor typu Abbé | min. NA 1.1 |  |
| Pětičetný revolverový nosič objektivů | ANO |  |
| Revolverová hlava je odnímatelná | ANO |  |
| OBJEKTIVY: |  |  |
| Objektivy s parfokální vzdáleností | 45 mm |  |
| Planachromatický se zvětšením | 10x, min. NA 0.25 |  |
| Semi-planachromatický se zvětšením | 20x, min. NA 0.50 |  |
| Semi-planachromatický se zvětšením | 40x, min. NA 0.75 |  |
| Planachromatický se zvětšením | 100x, min. NA 1.25 |  |
| FLUORESCENCE: |  |  |
| 8-mi četný manuální držák fluorescenčních filtrů | ANO |  |
| Snadná výměna filtru ( bez použití nářadí ) | ANO |  |
| Zabudovaná manuální clona | ANO |  |
| Sada fluorescenčních bloků pro excitaci v modré oblasti ( FITC ) | ANO |  |
| Samostatný LED modul | min.1 |  |
| Fluorescenční zdroj světla excitace | 470 nm |  |
| Nastavení intenzity v rozsahu, krok max. 1% | 0 - 100% |  |
| Životnost LED zdroje | min. 25 000 h |  |
| Protiprachový obal | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu: | ANO |  |

V … …………. dne  …….

Za uchazeče:  …………………..