| DIGITÁLNÍ SKIAGRAFIE Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadované zařízení | Počet ks |  |
| Digitální skiagrafický RTG přístroj pro RDG oddělení KKN a.s., Nemocnice v K. Varech | 1 ks |  |
| Požadujeme digitální skiagrafický přístroj s přímou digitalizací - se stropním zavěšením rentgenky - se 4 bateriovými flat panel digitálními detektory - autopozicemi - autotrackingem - automatickým stitchingem - expoziční automatikou - plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností. Určeno k provádění základních i speciálních skiagrafických vyšetření, včetně pediatrických v krajské nemocnici |  |  |
| Specifikace dodávky |  |  |
| Obchodní název |  |  |
| Výrobce |  |  |
| Technické parametry přístroje | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* |
| Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič |  |  |
| Parametry generátoru, nastavení primární clony včetně přídavné filtrace a obrazových parametrů jsou automaticky navoleny výběrem vyšetřovacích protokolů na systémové konzole | Ano / Ne |  |
| Uživatelsky konfigurovatelné vyšetřovací protokoly v českém jazyce | Ano / Ne |  |
| Rotace teleskopického sloupu kolem svislé osy | min. v rozsahu ±180° |  |
| Náklon rentgenky | min. v rozsahu ±120° |  |
| Rotace primární clony (kolimátoru) kolem svislé osy | min. v rozsahu ±90° |  |
| Vysokofrekvenční RTG generátor s výkonem ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | min. 80 kW |  |
| Rozsah nastavení napětí | nejnižší max. 40 kV nejvyšší min. 150 kV |  |
| Rozsah nastavení proudu | nejnižší max. 10 mA nejvyšší min. 1000 mA |  |
| Rozsah nastavení součinitele proudu a expozičního času | nejnižší max. 0,1 mAs nejvyšší min. 500 mAs |  |
| Nejkratší expoziční čas (pro dětskou skiagrafii) ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | max. 1 ms |  |
| Dvouohnisková rentgenka s rotační anodou | Ano / Ne |  |
| Velikost malého ohniska | max. 0,6 mm |  |
| Velikost velkého ohniska | max. 1,2 mm |  |
| Tepelná kapacita anody | min. 600 kHU |  |
| Tepelná kapacita krytu rentgenky | min. 2 MHU |  |
| Expoziční automatika s možností libovolného navolení min. 3 samostatných komůrek pro obě pracovní místa (stůl, vertikální stativ) | Ano / Ne |  |
| Primární symetrická clona (kolimátor) čtvercového formátu se světelným znázorněním nastaveného primárního pole RTG svazku technologií LED (clona je ovládána ručně pomocí otočných knoflíků nebo je její rozevření automaticky přednastaveno individuálně v každém anatomickém programu), laserový lokalizátor, tři přídavné filtry (o velikosti 0,1 – 0,3 mm Cu, možné v kombinaci s hliníkem), s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánové automatiky. | Ano / Ne |  |
| Dotykový ovládací displej nad primární clonou na čelní straně krytu rentgenky s automatickým zachováním čitelnosti díky vodorovnému obrazu i při náklonu rentgenky o více než 89°, s možností ovládání v lékařských rukavicích, s identifikačními údaji vyšetřovaného pacienta, expozičními parametry s možností jejich změny a s náhledem snímku po expozici | velikost úhlopříčky min. 12″ |  |
| DAP metr s vyšší citlivostí vhodný i pro dětskou skiagrafii – systém pro měření a zobrazení plošné kermy měřící komůrkou integrovanou v primární cloně nebo s funkcí kalkulovaného výpočtu plošné kermy s možností exportu dat do PACS v DICOM hlavičce snímku a odděleně v souhrnném strukturovaném radiačním reportu | Ano / Ne |  |

| Stropní stativ s RTG zářičem. | 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| Autopoziční systém pro motorizovaný přesun rentgenky vůči RTG nářadí (vertikálnímu stativu nebo vyšetřovacímu stolu) dle předvolených autopozic, jež jsou automaticky navoleny výběrem vyšetřovacích protokolů na systémové konzole ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | Ano / Ne |  |
| Funkce autotracking. Rentgenka je vůči detektoru automaticky centrována i při změně polohy nářadí (vertikálního stativu nebo vyšetřovacího stolu), pokud to není zrušeno obsluhou. ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | Ano / Ne |  |
| Podélný a příčný pojezd stativu (osy X a Y) v souladu s rozměry vyšetřovny | min. 3 m v každém směru |  |
| Motorizované výškové nastavení stativu s rentgenkou (osa Z) s rozsahem minimálně 175 cm ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | v rozsahu min. 175 cm |  |
| Bezdrátový ovladač pro spouštění pohybů stropního závěsu | Ano / Ne |  |
| Typ antikolizního systému stropního závěsu Parametr kvality PK01: Prediktivní = 10 bodů, Kontaktní = 0 bodů | Antikolizní systém s predikcí kolize na základě informací z dálkových senzorů NEBO Antikolizní systém bez predikce, vypínající motory stropního závěsu při kontaktu s překážkou |  |
| Vyšetřovací stůl včetně detektoru | 1 ks |  |
| Výškově nastavitelný elevační stůl se dvěma teleskopickými sloupy a s volným prostorem pod plovoucí vyšetřovací deskou ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | Ano / Ne |  |
| Nosnost stolu | Min. 300 kg |  |
| Nejnižší poloha desky stolu (od podlahy k desce stolu) | max. 55 cm od podlahy k desce stolu |  |
| Motorizovaný vertikální rozsah pohybu | v rozsahu minimálně 35 cm |  |
| Plovoucí deska vyšetřovacího stolu | Ano / Ne |  |
| Šířka plovoucí desky vyšetřovacího stolu Parametr kvality PK02: <70 cm = NESPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK; 71 cm – 74 cm = 1 bod; 75 cm - 79 cm = 5 bodů; ≥ 80 cm = 10 bodů; | min. 70 cm |  |
| Délka plovoucí desky vyšetřovacího stolu Parametr kvality PK03: <220 cm = NESPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK; 221 cm – 229 cm = 1 bod; 230 cm - 239 cm = 5 bodů; ≥ 240 cm = 10 bodů; | min. 220 cm |  |
| Příčný pohyb plovoucí desky stolu: Parametr kvality PK04: <10 cm = NESPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK; 10 cm – 12 cm = 1 bod; 13 cm - 14 cm = 5 bodů; ≥ 15 cm = 10 bodů; | min. ± 10 cm |  |
| Podélný pohyb plovoucí desky stolu: Parametr kvality PK05: <±45 cm = NESPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK; ±45 cm – ±50 cm = 1 bod; ±51 cm - ±54 cm = 3 body; ±55 cm - ±59 cm = 4 body; ≥ ±60 cm = 5 bodů; | min. ± 45 cm |  |
| Detektorová zásuvka pod plovoucí deskou vyšetřovacího stolu s expoziční automatikou s minimálně 3 ionizačními komůrkami a s vyjímatelnou sekundární clonou (minimálně 52 lp/cm) | Ano / Ne |  |
| Detektorová zásuvka s funkcí autotracking pro synchronizaci pohybů detektoru se stropním závěsem v podélné ose vyšetřovacího stolu a s možností udržování ohniskové vzdálenosti během elevace vyšetřovacího stolu | Ano / Ne |  |
| Bezdrátový nožní spínač pro ovládání aretace a elevace plovoucí desky stolu | Ano / Ne |  |
| Záložní drátový nožní spínač pro ovládání aretace plovoucí desky stolu | Ano / Ne |  |
| Odnímatelný ruční ovladač pro ovládání elevace a aretace plovoucí desky stolu ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | Ano / Ne |  |
| Dvě expoziční tlačítka. Jedno v ovladovně a druhé u vyšetřovacího stolu (pro dětskou skiagrafii). Parametr kvality PK06: ANO = 3 body, NE = 0 bodů |  |  |
| Mechanický držák pro upevnění detektoru při provádění bočných RTG projekcí vleže na vyšetřovacím stole | Ano / Ne |  |
| Flat panel detektor technologie aSi se scintilátorem CsI | Ano / Ne |  |
| Detektor musí umožňovat bezdrátový režim pro možnost vyjmutí z detektorové zásuvky vyšetřovacího stolu pro případ snímkování na lůžku. Po návratu do detektorové zásuvky je akumulátor detektoru automaticky dobíjen a komunikace s akviziční stanicí neprobíhá bezdrátově, nýbrž drátově prostřednictvím konektoru, který je pevnou součástí detektorové zásuvky. Zadavatel nepřipouští nutnost manipulace s dobíjecím kabelem. Detektor se musí začít nabíjet ihned po vložení do detektorové zásuvky ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | Ano / Ne |  |
| Detekční plocha detektoru ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | min. (42±1) cm x min. (42±1) cm |  |
| Velikost obrazového pixelu detektoru Parametr kvality PK07: > 150 µm = NESPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK; 150 µm – 140 µm = 1 bod; 139 µm - 126 µm = 2 body; ≤ 125 µm = 3 body; | max. 150 μm |  |
| Hmotnost detektoru včetně akumulátoru | max. 4 kg |  |
| Počet akumulátorů dodaných s detektorem | min. 2 |  |
| Rychlost načtení náhledu snímku na přístroji | max. 2 s |  |
| Rychlost načtení kompletního snímku | max. 6 s |  |
| Virtuální mřížka. Softwarové potlačení artefaktů ze sekundárního záření bez použití fyzické sekundární clony (snížení radiační zátěže při výkonech na lůžku) | Ano / Ne |  |
| Snadná zaměnitelnost detektorů ve vyšetřovně pro periodické střídání pozic detektoru v RTG nářadí pro rovnoměrnější opotřebení (mechanické, či tvrdou snímkovací technikou) Parametr kvality PK08: ANO = 5 bodů, NE = 0 bodů |  |  |
| Zaměnitelnost detektoru s detektorem mobilního RTG ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | Ano / Ne |  |
| Vertikální stativ včetně detektoru | 1 ks |  |
| Výškově nastavitelný vertikální snímkovací stativ s možností ručního i motorizovaného vertikálního pojezdu | v rozsahu min. 155 cm |  |
| S funkcí motorizovaného sklápění | min. +90° až min. -20° |  |
| Nastavitelná minimální výška středu vertikálního stativu vůči podlaze | maximálně 30 cm nad podlahou |  |
| Detektorová zásuvka uvnitř vertikálního stativu s expoziční automatikou s minimálně 3 ionizačními komůrkami a s vyjímatelnou sekundární clonou (minimálně 52 lp/cm) | Ano / Ne |  |
| Funkce autotracking pro synchronizaci výšky vertikálního stativu se stropním závěsem pro udržení centrace rentgenky se středem (nebo jiným bodem) detektoru | Ano / Ne |  |
| Nožní spínač pro ovládání vertikálního pohybu stativu | Ano / Ne |  |
| Ruční ovladač pro ovládání vertikálního pohybu a náklonu vertikálního stativu, náklonu rentgenky a s ovladačem primární clony (kolimátoru) | Ano / Ne |  |
| Flat panel detektor technologie aSi se scintilátorem CsI | Ano / Ne |  |
| Detektor musí umožňovat bezdrátový režim pro možnost vyjmutí z detektorové zásuvky vertikálního stativu pro případ snímkování na lůžku. Po návratu do detektorové zásuvky je akumulátor detektoru automaticky dobíjen a komunikace s akviziční stanicí neprobíhá bezdrátově, nýbrž drátově prostřednictvím konektoru, který je pevnou součástí detektorové zásuvky. Zadavatel nepřipouští nutnost manipulace s dobíjecím kabelem. Detektor se musí začít nabíjet ihned po vložení do detektorové zásuvky | Ano / Ne |  |
| Detekční plocha detektoru | min. (42±1) cm x min. (42±1) cm |  |
| Velikost obrazového pixelu detektoru Parametr kvality PK09: > 150 µm = NESPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK; 150 µm – 140 µm = 1 bod; 139 µm - 126 µm = 2 body; ≤ 125 µm = 3 body; | max. 150 μm |  |
| Hmotnost detektoru včetně akumulátoru | max. 4 kg |  |
| Počet akumulátorů dodaných s detektorem | min. 2 |  |
| Rychlost načtení náhledu snímku na přístroji | max. 2 s |  |
| Rychlost načtení kompletního snímku | max. 6 s |  |
| Virtuální mřížka. Softwarové potlačení artefaktů ze sekundárního záření bez použití fyzické sekundární clony (snížení radiační zátěže při výkonech na lůžku) | Ano / Ne |  |
| Snadná zaměnitelnost detektorů ve vyšetřovně pro periodické střídání pozic detektoru v RTG nářadí pro rovnoměrnější opotřebení (mechanické, či tvrdou snímkovací technikou) Parametr kvality PK10: ANO = 5 bodů, NE = 0 bodů | Ano / Ne |  |
| Velký bezdrátový detektor pro projekce na lůžku | 1 ks |  |
| Flat panel detektor technologie aSi se scintilátorem CsI | Ano / Ne |  |
| Detekční plocha detektoru | min. (42±1) cm x min. (42±1) cm |  |
| Velikost obrazového pixelu detektoru Parametr kvality PK11: > 150 µm = NESPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK; 150 µm – 140 µm = 1 bod; 139 µm - 126 µm = 2 body; ≤ 125 µm = 3 body; | max. 150 μm |  |
| Hmotnost detektoru včetně akumulátoru Parametr kvality PK12: > 3,6 kg = NESPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK; 3,6 – 3,1 kg = 1 bod; 3,0 – 2,9 kg = 5 bodů; <2,9 kg = 10 bodů | max. 3,6 kg |  |
| Odolnost proti tekutinám (prevence nenávratného poškození detektoru v oblasti urgentní medicíny) Parametr kvality PK13: <IPX4 = NESPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK; IPX4 = 0 bodů; IPX5 = 1 bod; IPX6 = 5 bodů; IPX7 = 10 bodů | min. IPX4 |  |
| Počet akumulátorů dodaných s detektorem | min. 2 |  |
| Rychlost načtení náhledu snímku na přístroji | max. 2 s |  |
| Rychlost načtení kompletního snímku | max. 6 s |  |
| Virtuální mřížka. Softwarové potlačení artefaktů ze sekundárního záření bez použití fyzické sekundární clony (snížení radiační zátěže při výkonech na lůžku) | Ano / Ne |  |
| Okamžitá pohotovost detektoru ke snímkování (kvůli prevenci úplného vybití). Dobíjení detektoru v externí dokovací stanici Jiné řešení (např. nutnost dobíjet pouze samostatně akumulátory) se nepřipouští. | Ano / Ne |  |
| Dokovací stanice pro nabíjení detektoru | Ano / Ne |  |
| Interní paměť detektoru s možností samostatné činnosti detektoru s jiným (i analogovým) RTG přístrojem Parametr kvality PK14: ANO = 5 bodů, NE = 0 bodů | Ano / Ne |  |
| Zaměnitelnost detektoru s detektorem mobilního RTG ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | Ano / Ne |  |
| Malý bezdrátový detektor pro projekce na stole, na lůžku a v inkubátoru | 1 ks |  |
| Flat panel detektor technologie aSi se scintilátorem CsI | Ano / Ne |  |
| Detekční plocha detektoru | max. (28±1) cm x max. (35±1) cm |  |
| Velikost obrazového pixelu detektoru ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | max. 125 μm |  |
| Hmotnost detektoru včetně akumulátoru Parametr kvality PK15: > 2,5 kg = NESPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK; 2,1 – 2,5 kg = 1 bod; 1,9 – 2 kg = 5 bodů; <1,8 kg = 10 bodů | max. 2,5 kg |  |
| Odolnost proti tekutinám (prevence nenávratného poškození detektoru v oblasti urgentní medicíny) Parametr kvality PK16: <IPX4 = NESPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK; IPX4 = 0 bodů; IPX5 = 1 bod; IPX6 = 5 bodů; IPX7 = 10 bodů | min. IPX4 |  |
| Počet akumulátorů dodaných s detektorem | min. 2 |  |
| Rychlost načtení náhledu snímku na přístroji | max. 4 s |  |
| Rychlost načtení kompletního snímku | max. 6 s |  |
| Virtuální mřížka. Softwarové potlačení artefaktů ze sekundárního záření bez použití fyzické sekundární clony (snížení radiační zátěže při výkonech na lůžku) | Ano / Ne |  |
| Okamžitá pohotovost detektoru ke snímkování (kvůli prevenci úplného vybití). Dobíjení detektoru v externí dokovací stanici Jiné řešení (např. nutnost dobíjet pouze samostatně akumulátory) se nepřipouští. ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | Ano / Ne |  |
| Dokovací stanice pro nabíjení detektoru | Ano / Ne |  |
| Interní paměť detektoru s možností samostatné činnosti detektoru s jiným (i analogovým) RTG přístrojem Interní paměť detektoru Parametr kvality PK17: ANO = 5 bodů, NE = 0 bodů | Ano / Ne |  |
| Zaměnitelnost detektoru s detektorem mobilního RTG ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | Ano / Ne |  |
| Automatický stitching |  |  |
| Automatická akvizice i následné SW spojení dílčích RTG snímků páteře nebo dlouhých kostí končetin do jednoho výsledného snímku | Ano / Ne |  |
| Možnost provedení stitchingu vleže na stole | Ano / Ne |  |
| Možnost provedení stitchingu vestoje u vertikálního stativu | Ano / Ne |  |
| Speciální stativ pro stitching – opora pro pacienta s transparentní deskou, odnímatelným schůdkem a rentgen kontrastním měřítkem | Ano / Ne |  |
| Zpracování obrazu |  |  |
| Plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací pro online harmonizaci jednotlivých RTG snímků | Ano / Ne |  |
| Výkonné PC s více jádrovým procesorem, diskem SSD pro systém a kapacitou minimálně 1 TB pro obrazová data. Gigabitová síťová karta. Klávesnice, myš, OEM OS Windows 10 64 bit | Ano / Ne |  |

| Pracovní LCD monitor 16:9, s rozlišením min. 2 Mpx. o úhlopříčce min. 23″, dotykový. Slouží pro komfortní ovládání pracovní stanice | Dotykový ovládací monitor |  |
| --- | --- | --- |
| Druhý LCD monitor 4:3 s DICOM křivkou, s vysokou svítivostí, s rozlišením min. 2 Mpx, o úhlopříčce min. 21″, pro verifikaci snímku po expozici v diagnostické kvalitě Parametr kvality PK18: ANO = 10 bodů, NE = 0 bodů | Maximální svítivost DICOM monitoru min. 800 cd/m² |  |
| Výběr vyšetřovacího protokolu z anatomického obrazce nebo strukturovaného seznamu Automatický výběr následujícího předvoleného protokolu po každé expozici Možnost přerušení vyšetření, odeslání dílčích snímků a jeho pozdější dokončení. Mezi tím lze provádět jiná vyšetření. Odlišné nastavení postprocesingu pro různé protokoly Provedení jednoho vyšetření s jediným snímkem s nutností maximálně 5 kliknutí (obsahuje výběr pacienta z worklistu, volbu protokolu, odeslání do PACS) Možnost uživatelského přizpůsobení ovládání, názvy protokolů v českém jazyce Postprocesing: jas, kontrast, zoom, měření, libovolná rotace, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez, výběr anatomického pohledu, zobrazení dávky, nástroje pro měření, vkládání textu a značek Po celou dobu vyšetření jsou uživatelům poskytovány údaje o plošné dávce, včetně parametrů generátoru. Pokročilý postprocesing: zpracování obrazu na základě předvolené projekce zvýraznění hran, nástroje k dosažení kontrastně vyváženého obrazu ve všech oblastech (včetně těch kontrastně hraničních). | Ano / Ne |  |
| Virtuální mřížka (SW pro potlačení nežádoucích artefaktů ze sekundárního záření u snímků bez sekundární clony) | Ano / Ne |  |
| Automatický alternativní postprocesing bez nutnosti opakování expozice. Automatická produkce minimálně dvou kopií snímku s odlišným podáním (např. „tvrdý“ + „měkký“ plicní snímek + snímek se zaměřením na zavedený centrální žilní katetr) | Ano / Ne |  |
| Možnost provádět jiná vyšetření v jakékoliv fázi postprocesingu | Ano / Ne |  |
| Systém musí být schopen vyhodnocovat počet jednotlivých snímků u každého anatomického protokolu, počet opakovaných expozic a důvod opakování za časové období nebo podle typu anatomického protokolu | Ano / Ne |  |
| Možnost nastavení expozice manuálně nebo automaticky prostřednictvím AEC a předvoleného protokolu | Ano / Ne |  |
| Rychlost zobrazení snímku v náhledu do 1 s, dostupnost celého snímku v plném rozlišení do 3 s | Ano / Ne |  |
| Statistika opakovaných snímků | Ano / Ne |  |
| Automatický oddělený export vyřazených snímků | Ano / Ne |  |
| Expoziční index pro kontrolu adekvátní expozice | Ano / Ne |  |
| Export expozičních parametrů z RTG systému v DICOM hlavičce obrazu + strukturovaný́ report o dávce | Ano / Ne |  |
| DICOM 3,0 (Storage, Print, Send, Modality Worklist, MPPS) Kompatibilita a komunikace (export) s PACS, NIS (RIS) Možnost záznamu na CD/DVD | Ano / Ne |  |
| Náhled obrazu zahrnuje i expoziční parametry – kV, mAs, součin kermy a plochy | Ano / Ne |  |
| DICOM tagy: Exposure index (0018,1411) Target exposure index (0018,1412), Deviation index (0018,1413) | Ano / Ne |  |
| Elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky | Ano / Ne |  |
| Záruka 2 roky, BTK po dobu záruky zdarma | Ano / Ne |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano / Ne |  |

| DIGITÁLNÍ MOBILNÍ RTG Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. Požadavek na mobilní digitální DR RTG přístroj nelze splnit spojením analogového RTG přístroje s digitalizačním systémem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadované zařízení | Počet ks |  |
| Digitální mobilní RTG přístroje pro RDG oddělení KKN a.s., Nemocnice v K. Varech | 2 ks |  |
| Požadujeme dva výkonné bateriové RTG přístroje s motorizovaným pojezdem a s detektory pro přímou digitalizaci pro použití v intenzivní péči, na urgentním příjmu, traumatologii a neonatologii v krajské nemocnici |  |  |
| Specifikace dodávky |  |  |
| Obchodní název |  |  |
| Výrobce |  |  |
| Technické parametry přístroje | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* |
| Velmi dobrá mobilita přístroje, jednoduché a jasné ovládání přístroje, plně vyvážené v každé poloze | Ano / Ne |  |
| Motorický pojezd přístroje | Ano / Ne |  |
| Možnost vzdáleného ovládání pojezdu přístroje pomocí ovládacího panelu umístěného na přístupném místě | Ano / Ne |  |
| Baterie pro napájení pohonu i generátoru (napájení a nabíjení baterie – 230 V) | Ano / Ne |  |
| Rozměry přístroje v parkovací, respektive transportní pozici | délka max. 130 cm šířka max. 60 cm výška max. 140 cm |  |
| Hmotnost přístroje | max. 520 kg |  |
| Nastavitelné vyvážené rameno s kolimátorem a rentgenkou | Ano / Ne |  |
| Vzdálenost ohniska rentgenky od podlahy při maximálním vysunutí teleskopického sloupu s rentgenkou směrem vzhůru | min. 200 cm |  |
| Maximální výsuv teleskopického ramene od středu teleskopického sloupu s rentgenkou do strany | min. 120 cm |  |
| Rotace sloupu kolem svislé osy | min. v rozsahu 270° |  |
| Rotace rentgenky v její vodorovné ose | v rozsahu min. +90° a min. -30° |  |
| Rotace kolimátoru | min. v rozsahu 180° |  |
| Antikolizní systém (přední nárazník s blokováním pojezdu při kontaktu s osobou) | Ano / Ne |  |
| Generátor a rentgenka |  |  |
| Vysokofrekvenční RTG generátor s výkonem | min. 32 kW |  |
| Rozsah nastavení napětí | nejnižší max. 40 kV nejvyšší min. 130 kV |  |
| Rozsah nastavení proudu | nejnižší max. 10 mA nejvyšší min. 400 mA |  |
| Rozsah nastavení mAs | nejnižší max. 0,32 mAs nejvyšší min. 320 mAs |  |
| Nejkratší expoziční čas | max. 10 ms |  |
| Dvouohnisková rentgenka s rotační anodou | Ano / Ne |  |
| Velikost malého ohniska | max. 0,7 mm |  |
| Velikost velkého ohniska | max. 1,3 mm |  |
| Tepelná kapacita anody | min. 300 kHU |  |
| DAP metr – systém pro měření a zobrazení plošné kermy měřící komůrkou integrovanou v primární cloně nebo s funkcí kalkulovaného výpočtu plošné kermy s možností exportu dat do PACS v DICOM hlavičce snímku a odděleně v souhrnném strukturovaném radiačním reportu | Ano / Ne |  |
| Digitální plochý detektor |  |  |
| Bezdrátový flat panel detektor technologie aSi se scintilátorem CsI | Ano / Ne |  |
| Detekční plocha detektoru ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | min. (42±1) cm x min. (42±1) cm |  |
| Velikost obrazového pixelu detektoru Parametr kvality PK19: > 150 µm = NESPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK; 150 µm – 140 µm = 1 bod; 139 µm - 126 µm = 2 body; ≤ 125 µm = 3 body; | max. 150 μm |  |
| Hmotnost detektoru včetně akumulátoru Parametr kvality PK20: > 3,6 kg = NESPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK; 3,6 – 3,1 kg = 1 bod; 3,0 – 2,9 kg = 5 bodů; <2,9 kg = 10 bodů | max. 3,6 kg |  |
| Odolnost proti tekutinám (prevence nenávratného poškození detektoru v oblasti urgentní medicíny) Parametr kvality PK21: <IPX4 = NESPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK; IPX4 = 0 bodů; IPX5 = 1 bod; IPX6 = 5 bodů; IPX7 = 10 bodů | min. IPX4 |  |
| Počet akumulátorů dodaných s detektorem | min. 2 |  |
| Rychlost načtení náhledu snímku na přístroji | max. 2 s |  |
| Rychlost načtení kompletního snímku | max. 5 s |  |
| Okamžitá pohotovost detektoru ke snímkování (kvůli prevenci úplného vybití). Zadavatel akceptuje tato dvě řešení: - Možné dobíjení detektoru v přístroji – pomocí záložního dobíjecí kabelu nebo v interní dokovací stanici - Možné dobíjení detektoru mimo přístroj v externí dokovací stanici Jiné řešení (např. nutnost dobíjet pouze samostatně akumulátory) se nepřipouští. | Ano / Ne |  |
| Jednoduše připojitelná a odpojitelná sekundární clona se samostatným parkovacím slotem na přístroji pro snímkování v oblasti pánve a hrudníku s automatickou korekcí zobrazení mřížky nebo softwarová virtuální mřížka, která nezvyšuje radiační zátěž | Ano / Ne |  |
| Interní paměť detektoru s možností samostatné činnosti detektoru s jiným (i analogovým) RTG přístrojem Parametr kvality PK22: ANO = 5 bodů, NE = 0 bodů | Ano / Ne |  |
| Zaměnitelnost detektoru s detektorem stacionárního RTG ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | Ano / Ne |  |
| Ovládací stanice |  |  |
| Nastavení parametrů a zobrazení snímku na dotykové obrazovce | min. 19“ |  |
| Vyšetřovací protokoly v českém jazyce | Ano / Ne |  |
| Možnost uživatelského nastavení fyzikálních vlastností vyšetřovacích protokolů včetně možnosti jejich úpravy těsně před expozicí | Ano / Ne |  |
| Náhled a úpravy snímků před odesláním, export snímků | Ano / Ne |  |
| Statistika opakovaných expozic | Ano / Ne |  |
| Odeslání snímků do PACS systému po napojení na lokální datovou síť | Ano / Ne |  |
| Strukturované dávkové reporty s možností exportu do PACS | Ano / Ne |  |
| DICOM funkce: Storage, Send, Modality Worklist | Ano / Ne |  |
| Kapacita obrazové paměti | min. 500 snímků |  |
| Příslušenství |  |  |
| LAN zásuvka s kabelem (min. 5 m) pro komunikaci s PACS | Ano / Ne |  |
| Bezdrátový adaptér (2,4/5 GHz, WPA2-PSK (TKIP, AES)) pro komunikaci s PACS | Ano / Ne |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |

V …………………., dne …………………..

…………………………………………………

podpis uchazeče