| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Spirometrický systém |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 1ks Spirometrický systém, pro interní oddělení nemocnice Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Základní funkce (statická spirometrie, dynamická spirometrie – křivka průtok/objem) | ANO |  |
| Schopnost měřit výdech déle než 15 sekund a objem větší než 8 litrů s přesností ±3 % nebo ±0,05 litru v rozmezí průtoku 0-15 l/s | ANO |  |
| - Měření odporu dýchacích cest | ANO |  |
| - Malý mrtvý prostor snímače průtoku (max. 30 ml), princip měření diferenciální tlaku | ANO |  |
| Automatické sledování hodnot mikroklimatických podmínek (BTPS modul) | ANO |  |
| - Plná kontrola ATS/ERS kritérií, jak při měření, tak při vyšetření | ANO |  |
| Pre/post analýza opakovaného vyšetření | ANO |  |
| - Zobrazení individuálních trendů vybraných parametrů jednotlivého pacienta z různých vyšetření | ANO |  |
| - Export pacientských dat a výsledků (včetně grafů) pro potřeby dalšího zpracování a prezentování minimálně ve formátech *.xls (nebo *.xlsx), *.csv a *.pdf | ANO |  |
| - Export pacientských dat ze stávající spirometrie | ANO |  |
| - Editace protokolů dle potřeb zákazníka a zákazníkem | ANO |  |
| - Přenos dat do informačních systémů přes BDT/GDT, včetně příloh v pdf. formátu | ANO |  |
| - Kompatibilita s WIN10 | ANO |  |
| - Měření transferfaktoru | ANO |  |
| Modul pro vyšetření plicní difúze metodou Single-b. | ANO |  |
| - Online vzorkování plynu pro vyšetření DLCO, možnost offline doplnění hodnoty Hb, Pa02, COHb a následné | ANO |  |
| přepočítání výsledků DLCO | ANO |  |
| Zobrazení individuálních trendů vybraných parametrů jednotlivého pacienta z různých vyšetření | ANO |  |
| Alespoň 300 bakteriálních filtrů jako startovací balíček | ANO |  |
| Napájení 230V / 50 Hz | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V Praze dne  		Za uchazeče: