| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Bariatrická lůžka |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 4ks bariatrických lůžek pro nemocnici Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění | ANO |  |
| 4 dílná ložná plocha z HPL laminátu | ANO |  |
| Podvozek 4 sloupová konstrukce | ANO |  |
| Plastový kryt podvozku | ANO |  |
| Kolečka 150 mm – plast, dvojitá. 5 aretační kolečko | ANO |  |
| Centrální brzda – 2x pedál | ANO |  |
| Plně elektrické polohovatelné lůžko | ANO |  |
| Výška ložné plochy | min. 45 - 85 cm |  |
| Trendelenburg / Antitrendelenburg poloha | ANO |  |
| Úhel polohy Trendelenburg / Antitrendelenburg | min. 12° |  |
| Automatická laterální terapie s možností nastavení úhlů a časových intervalů | ANO |  |
| Oboustranný laterální náklon | min.13° |  |
| Autoregrese ( snižuje riziko vzniku dekubitů ) - zádový díl 12 cm - stehenní díl 6 cm | ANO |  |
| Autokontura – současné polohování zádového a stehenního dílu, CPR - zádový díl | ANO |  |
| Nožní pedál – 7 funkcí ( zdvih, CPR, vyšetřovací poloha, laterální náklon, aktivace atd.) | ANO |  |
| Zádový díl rentgenovatelný, držák RTG kazety pod zádovým dílem | ANO |  |
| Ložná plocha s funkcí umožňující vysedání a nasedání pacienta z čela lůžka | ANO |  |
| Polohovatelné pomocí elektromotoru: - zádový díl min. 70° - stehenní díl min. 35° - lýtkový díl min. 25° | ANO |  |
| Integrované prodloužení ložné plochy | min. 5 cm |  |
| Rozměr ložné plochy | max. 200 x 100 cm |  |
| Vnější rozměry lůžka | max. 225 x 110 cm |  |
| Bezpečné pracovní zatížení lůžka vč. matrace a příslušenství | min. 450 kg |  |
| Signalizace zabrzdění při odpojení lůžka od el.sítě | ANO |  |
| Elektronický bezpečností systém zamezující laterálnímu náklonu lůžka při spuštěné postranici | ANO |  |
| Satelitní pacientský ovladač | ANO |  |
| Sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami ( CPR poloha, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, trendelenburg poloha, mobilizační poloha ) | ANO |  |
| Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu | ANO |  |
| Integrovaný vážící systém s možností vážit pacienta v absolutním a diferenčním režimu a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, ukládání naměřených hodnot do paměti | ANO |  |
| Speciální aktivní antidekubitní matrace s vysokou nosností | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..