| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-6018 Lůžko JIP |  |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy polohovací lůžka 4ks pro oddělení Chirurgie JIP nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje: |  |  |
| Výrobce přístroje: |  |  |
| Požadované parametry pro lůžko |  |  |
| Bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění | ANO |  |
| Stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka i při maximálním zatížení | ANO |  |
| Bezpečná provozní zátěž | min. 220 kg |  |
| Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta | min. 45-75 cm |  |
| Plně elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, lýtkový díl možno polohovat i mechanicky, ložná plocha RTG transparentní s držákem RTG panelu | ANO |  |
| Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) | ANO |  |
| Integrované prodloužení / zkrácení lůžka pomocí elektromotoru | ANO |  |
| Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu min. 12 stupňů | ANO |  |
| Oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi | ANO |  |
| Kompaktní plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu | ANO |  |

| Kompaktní postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy) | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému - bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř | min. 44 cm |  |
| Oboustranně v postranicích integrované centrální sesterské dotykové LCD Musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí | ANO |  |
| Oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci | ANO |  |
| Integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, možnost vážení s nejmenším dílkem max. 0,5kg | ANO |  |
| Kolečka s centrálním ovládáním dvouzvratných brzd, ovládací páka dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka a postranic | ANO |  |
| Kolečka o průměru | min. 140 mm |  |
| Páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm | ANO |  |
| Systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.), alarm opuštění lůžka pacientem | ANO |  |
| Ochranná kolečka v rozích lůžka | ANO |  |
| Univerzální lišty a držáky na příslušenství oboustranně | ANO |  |
| Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | ANO |  |
| Automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští) | ANO |  |
| Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V | ANO |  |
| Hrazda se samonavíjecí rukojetí | ANO |  |
| Svorka na vyrovnání el. potenciálu včetně kabelu 3 metry | ANO |  |
| Závěsný box na materiál | ANO |  |
| Infúzní nerezový stojan výškově nastavitelný | ANO |  |

| Univerzální držák příslušenství – hlava i nohy, závěsný box na materiál | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Antidekubitní matrace pasivní | 4ks |  |
| Pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV.stupně | ANO |  |
| Jádro matrace kombinované ze studené PU a viskoelastické pěny, nosná část z PU pěny o hustotě min. 50kg/m3, odpor proti stlačení max. 3,6kPa/m2, na celém povrchu vrstva min. 5cm z viskoelastické pěny o hustotě min 85kg/m3, odpor proti stlačení max. 3 kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 7 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny s sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) | ANO |  |
| Okraje matrace vyztuženy studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti (hustota min. 40kg/m3, odpor proti stlačení min. 3,5kPa/m2) | ANO |  |
| Potah snadno snímatelný s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené | ANO |  |
| Materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí | ANO |  |
| Na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci | ANO |  |
| Nosnost | min. 160 kg |  |
| Funkčně a rozměrově plně kompatibiliní s lůžkem | výška min. 14 cm |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..