| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-3765_Dlaha motorická - horní končetiny |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen: 1 ks T-3765_Dlaha motorická - horní končetiny pro oddělení rehabilitace nemocnice Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Programovatelná motorická dlaha pro horní končetiny | Ano |  |
| Programovatelná –pro jednotlivé pacienty | min. 12 programů |  |
| 2 nezávislé motory | Ano |  |
| Rehabilitace v sedě | Ano |  |
| Nastavitelná poloha uložení hlavy včetně fixace a uložení druhé končetiny na opěrku (stavitelné) univerzální levá/pravá – snadné přestavení | Ano |  |
| Addukce/abdukce | 20° - 160° |  |
| Vnitřní/vnější rotace | -60° - 90° |  |
| Flexe (elevace)/extenze | 20° - 180° |  |
| Horizontální abdukce | -30° - 100° |  |
| Synchro pohyb - kombinace ABD/ADD | 20° - 160° + ROTACE - 30° - 90° |  |
| Anteverze – retroverze | Ano |  |
| Oscilace – ruční mechanická v libovolném stupni | Ano |  |
| Asynchronní i synchronní chod motorů, možnost izolovaných pohybů | Ano |  |
| Speciální program BY PASS mode – nastavení přístroje dle bolestivosti pacienta | Ano |  |
| Plynulé nastavení rychlosti, rozsahu pohybu, doby cvičení, zpětně zpětného chodu | Ano |  |
| Prodleva ve flexi a extenzi | Ano |  |
| Aktivní složka Force – bezpečností složka - kontakt motodlahy s cizím objektem | Ano |  |
| Přístroj s integrovaným pojízdným křeslem – snadná manipulace | Ano |  |
| Hygienické polstrování pro snadnou údržbu | Ano |  |
| Okamžité vypnutí motodlahy pacientem – dálkový ovladač | Ano |  |
| Přehledný ruční ovladač LCD displey – velice snadné nastavení bez nutnosti uložení hodnot | Ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu a plné funkci zařízení | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..