| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Přístroj anesteziologický včetně monitoru |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1 ks anesteziologického přístroje pro oddělení ARO, nemocnice Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se stávajícími přístroji na COS |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky na anesteziologický přístroj: |  |  |
| Modulárně stavěný narkotizační přístroj pro vedení anestézie pacientů všech věkových skupin s pacientským monitorem životních funkcí stejného výrobce pro jednoduché ovládání celé sestavy | ano |  |
| Uživatelské rozhraní a kompletní ovládání v českém jazyce | ano |  |
| Součástí anesteziologického přístroje je integrovaný modul analýzy anesteziologických plynů | ano |  |
| Dotyková ovládací obrazovka v kombinaci s otočným ovladačem pro nastavení všech ventilačních parametrů, průtoků plynů, alarmových hodnot – minimální velikost obrazovky ventilátoru 15“ | ano |  |
| Zobrazení minimálně 3 vybraných křivek současně (CO2, objem, průtok, tlak), se současným zobrazením minimálně jedné vybrané spirometrické smyčky (P/V, Flow/V) | ano |  |
| Číselné trendové záznamy ventilačních parametrů, průběh ventilace | ano |  |
| Grafické záznamy spirometrických smyček včetně trendových číselných parametrů | ano |  |
| Záznamy všech alarmů a událostí, samostatné technické alarmy | ano |  |
| Zobrazení času, stopky | ano |  |
| Připojení k centrálnímu rozvodu medicinálních plynů – Air, N2O, O2 a zálohové připojení k tlakovým lahvím O2 a N2O umístěných na podvozku přístroje | ano |  |
| Pojízdné provedení přístroje - Centrálně brzděný podvozek | ano |  |
| Dostatečně velká pracovní plocha pro dokumentaci s integrovaným osvětlením s nastavením intenzity osvětlení | ano |  |
| Těsný pacientský okruh se systémem odtahu přebytečných plynů | ano |  |
| Aktivně vyhřívaný ventilační systém | ano |  |
| Minimální objem dýchacího okruhu a absorbéru CO2 pro rychlý úvod do anestézie | ano |  |
| Připojení jednocestného dýchacího systému bez nutnosti rozebírání nebo rozpojování částí dýchacího okruhu nebo absorbéru CO2 | ano |  |
| Plně integrovaná odsávačka v čelním panelu přístroje pro odsávání sekretu včetně základního příslušenství, ovládání odsávačky musí být dobře přístupné z pracovního místa lékaře - anesteziologa | ano |  |
| Nezávislý průtokoměr O2 pro inhalační terapii | ano |  |
| Pozice pro nasazení celkem dvou nezávislých odpařovačů s volitelnými anestetiky, s ochranou proti současné aktivaci obou odpařovačů (odpařovače nejsou součástí dodávky), přístroj musí mít možnost připojení minimálně odpařovače f. Abott a Baxter | ano |  |
| Elektronicky řízený ventilátor s pneumatickým pohonem, řešení s ascendentním pohybem vaku ve válci pro okamžité rozpoznání netěsnosti systému | ano |  |
| Kompenzace příkonu čerstvých plynů a poddajnosti (kompliance) pacientského okruhu | ano |  |
| Jednoduché automatické funkční testování celého přístroje včetně kontroly těsnosti vnitřního pneumatického systému, pacientského okruhu a vaku pro manuální ventilaci, v akutních případech s okamžitým uvedením do provozního stavu (emergency start) | ano |  |
| Jednoduché přepnutí ruční a řízené ventilace s automatickou elektronickou funkcí ovládání ventilátoru | ano |  |
| Vedení anestézie s malými průtoky čerstvých plynů - low flow a minimal flow | ano |  |
| Provedení s plně elektronickými průtokoměry se záložním systémem pro přesné dávkování směsi čerstvých plynů | ano |  |
| Automatické elektronické směšování čerstvé směsi s ochranou proti podání hypoxické směsi s volbou nastavení celkového průtoku směsi čerstvých plynů při dané koncentraci | ano |  |
| Podpora vedení minimal flow anestézie – hodnocení aktuálního využití průtoku čerstvé směsi plynů | ano |  |
| Modul analýzy anesteziologických plynů se zobrazením na obrazovce ventilátoru pro inspirační a expirační hodnoty (Fi+Et) O2, N2O, CO2 a anesteziologické plyny, s automatickou identifikací použitého anestetika a návratem analyzovaného vzorku zpět do pacientského okruhu | ano |  |
| Paramagnetické měření O2 | ano |  |
| Minimální alveolární koncentrace MAC přepočtená na věk pacienta | ano |  |
| Dechový objem v minimálním rozsahu 20 – 1500 ml uveďte hodnoty | ano |  |
| PEEP minimálně 0 – 30 cm H2O | ano |  |
| Režimy ventilace VCV (objemově řízená ventilace), PCV (tlakově řízená ventilace) PCV-VG (tlakově řízená ventilace s garantovaným objemem) SIMV (tlaková, objemová) PSV (tlaková podpora v režimech SIMV, PCV a spontánní ventilace) Manuální ventilace | ano |  |
| Provoz na 230 V se záložním akumulátorem na minimálně 60 minut záložního provozu uveďte | ano |  |
| Rameno pro umístění monitoru bude součástí dodávky | ano |  |
| Kompletní příslušenství pro zahájení provozu | ano |  |
| Monitor vitálních funkcí 1 ks |  |  |
| Uživatelské rozhraní a kompletní ovládání v českém jazyce | ano |  |
| Monitorace pacientů všech věkových kategorií | ano |  |
| Barevná dotyková obrazovka minimálně 12“ | ano |  |
| Druhý způsob ovládání pomocí kláves rychlého přístupu, případně multifunkčního otočného ovladače, počítačové myši, uveďte způsob | ano |  |
| Zobrazení křivek v minimálně 8 stopách a 4 digitálních polích | ano |  |
| Měřené parametry: 3/5 svodové EKG, základní arytmie, analýza ST úseku, detekce stimulačního impulsu, Respirace, zobrazení křivky a číselné frekvence SPO2, zobrazení pletysmografické křivky, číselně saturace, perfusní index, automatické rozpoznání čidla NIBP, sys/dia/střední tlak, měření AUTO/MAN, funkce venepunkce, Sekvenční měření NIBP 2 x teplota, 2 x IBP Světelné a zvukové alarmy minimálně tří úrovní, samostatné technické alarmy | ano |  |
| Paměť trendů minimálně 120 hodin, grafické i číselné všech parametrů | ano |  |
| Světelné a zvukové alarmy minimálně tří úrovní, samostatné technické alarmy | ano |  |
| Modul pro měření spánku – relaxometrie použitelný jak v monitoru vitálních funkcí, tak v samotném anesteziologickém přístroji Monitorování neuromuskulárního přenosu (NMT) moduly přenositelné i do stávajících anesteziologických přístrojů | 3 ks |  |
| Uživatelské rozhraní a kompletní ovládání v českém jazyce | ano |  |
| Provoz na 230 V se záložním akumulátorem na minimálně 120 minut záložního provozu uveďte | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení plného provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..