| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Infuzní technika – CHIR, ORL, INT |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo pro oddělení chirurgie, ORL a interny: 24 ks lineárního dávkovače,12 ks infuzní pumpy,6 ks dokovací stanice Dávkovače lineární volné 15 ks, pumpa infuzní volná 15 ks Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Technické požadavky lineárního dávkovače Oddělení: 24 ks do dokovací stanice, 15 ks jednotlivě použitelné |  |  |
| Zdravotnický prostředek v souladu s platnou legislativou. | ANO |  |
| Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů 5, 10, 20, 30, 50 / 60 ml různých výrobců. | ANO |  |
| Přesnost dávkování min. ± 3 %. | ANO |  |
| Rozsah dávkování min. 0,1 – 999 ml / hod. | ANO |  |
| Výpočet dávky léčiva v jednotkách µg / kg / hod., µg / kg / min., mg / kg / hod., mg / kg / min. | ANO |  |
| Lineární dávkovač musí umožnit zadání parametrů podávání v režimu – objem / čas, objem / rychlost, rychlost | ANO |  |
| Bolusy – manuální s možností přednastavením objemu a rychlosti podání. | ANO |  |
| Uživatelské nastavení úrovně okluzního tlaku. | ANO |  |
| Maximální hmotnost lineárního dávkovače 2,2 kg ± 10 %. | ANO |  |
| Dvojí detekce správného založení stříkačky po celou dobu provozu. | ANO |  |
| Jednoduchá mechanická manipulace dvířek. | ANO |  |
| Regulace jasu displeje (snížení jasu zamezí oslnění obsluhy při manipulaci s lineárním dávkovačem při sníženém okolním osvětlení např. v noci) | ANO |  |
| Interní paměť přístroje na minimálně 120 léků, kdy u každého záznamu bude možné definovat název, koncentrace včetně možnosti omezit maximální koncentraci, rychlost podávání léku s možností omezení maximální rychlosti podávání léčiva, bolus s možností nastavit u léčiva maximální objem a rychlost podávání při bolusu. | ANO |  |
| Standby režim nebo obdobný režim pro pozastavení přístroje s možností nastavení času nečinnosti přístroje. | ANO |  |
| Blokace ovládacích prvků přístroje obsluhou proti neautorizovanému ovládání pacientem pomocí PIN kódu nebo speciálním stiskem klávesy či kombinací kláves | ANO |  |
| Předalarm konce podávání léčiva, alarm tlakové okluze, upozornění na ukončení dávkování, alarm z prodlení při nečinnosti obsluhy, alarm slabé baterie | ANO |  |
| Systém KVO. | ANO |  |
| Napájení 230 V / 50 Hz., vestavěný akumulátor s kapacitou odpovídající provozu po dobu minimálně 5 hodin, dobíjení akumulátoru při připojení do elektrické sítě | ANO |  |
| Nepřerušený chod při přerušení napájení z elektrické sítě a přechodu na chod z akumulátoru. | ANO |  |
| Software v českém jazyce. | ANO |  |
| Čitelný a přehledný barevný displej. Pokud je u infuzní techniky k nastavování parametrů infuze využíván dotykový displej musí mít displej uhlopříčku min. 4“. | ANO |  |
| Fyzické/membránové bezpečnostní tlačítko na zastavení infuze. | ANO |  |
| Madlo a držák přístroje jsou neoddělitelnou součástí přístroje | ANO |  |
| Historie – počet zaznamenaných událostí min. 800. | ANO |  |
| společné použití s lineárními dávkovači v jedné dokovací stanici, přičemž pozice přístrojů musí být ve všech pozicích záměnné a dokovací stanice obstarává minimálně napájení z elektrické sítě. Zároveň může být pumpa použita i samostatně s držákem na eurolištu či infuzní stojan a napájecím zdrojem(kabelem). | ANO |  |
| Min. 2-letý interval BTK podle zákona č. 375/2022 Sb. | ANO |  |

| Technické požadavky infuzní pumpy: 12 ks do dokovací stanice, 15 ks jednotlivě použitelné |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek v souladu s platnou legislativou. | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít přesnost dávkování | ± 5 % |  |
| Infuzní pumpy musí mít rozsah dávkovací rychlosti min. 1 – 1.000 ml / hod. | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít výpočet dávky léčiva v jednotkách µg / kg / hod., µg / kg / min., mg / kg / hod., mg / kg / min. | ANO |  |
| Membrána kryjící peristaltiku pumpy před zatečením kapaliny do přístroje. | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí umožnit zadání parametrů podávání v režimu – objem / čas, objem / rychlost, objem / čas / rychlost | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít bolus – manuální i s přednastavením objemu. | ANO |  |
| Maximální hmotnost pumpy 2kg ±10%. | ANO |  |
| Regulace jasu displeje. (snížení jasu zamezí oslnění obsluhy při manipulaci s infuzní pumpou při sníženém okolním osvětlení např. v noci) | ANO |  |
| Interní paměť přístroje na minimálně 120 léků, kdy u každého záznamu bude možné definovat název, koncentraci včetně možnosti omezit maximální koncentraci, bolus s možností nastavit u léčiva maximální objem a rychlost podávání při bolusu | ANO |  |
| Standby režim nebo obdobný režim pro pozastavení přístroje s možností nastavení času nečinnosti přístroje | ANO |  |
| Blokace ovládacích prvků přístroje obsluhou proti neautorizovanému ovládání pacientem pomocí PIN kódu nebo speciálním stiskem klávesy či kombinací kláves. | ANO |  |
| Systém KVO, detekce vzduchu v systému (možnost nastavení velikosti vzduchových bublin). | ANO |  |
| Použití infuzního setu, který je použitelný min. 24 hodin. Set musí odpovídat standardům platné legislativy. Set musí být v době podání nabídky registrovaný na SÚKL | ANO |  |
| Všechny části bezpečnostního infuzního setu musí být DEPH a PVC free, bez možnosti vniknutí vzduchu z kapkové komůrky. (AIR STOP) | ANO |  |
| Jednoduchá mechanická manipulace dvířek. | ANO |  |
| Předalarm konce podávání léčiva, alarm tlakové okluze, alarm vzduchových bublin v infuzní lince, upozornění na ukončení dávkování, alarm z prodlení při nečinnosti obsluhy, alarm slabé baterie, alarm chybně zavřených dvířek | ANO |  |
| Provoz přístroje bez kapkového čidla. | ANO |  |
| Napájení 230 V / 50 Hz. Vestavěný akumulátor s kapacitou odpovídající provozu po dobu minimálně 4 hodin, dobíjení akumulátoru při připojení do elektrické sítě | ANO |  |
| Nepřerušený chod při přerušení napájení z elektrické sítě a přechodu na chod z akumulátoru | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít software v českém jazyce. | ANO |  |
| Čitelný a přehledný barevný displej. Pokud je u infuzní techniky k nastavování parametrů infuze využíván dotykový displej musí mít displej uhlopříčku min. 4“. | ANO |  |
| Fyzické/membránové bezpečnostní tlačítko na zastavení infuze. | ANO |  |
| Madlo a držák přístroje jsou neoddělitelnou součástí přístroje | ANO |  |
| Historie – počet zaznamenaných událostí min. 800. | ANO |  |
| Jejich společné použití s lineárními dávkovači v jedné dokovací stanici, přičemž pozice přístrojů musí být ve všech pozicích záměnné a dokovací stanice obstarává minimálně napájení z elektrické sítě. Zároveň může být pumpa použita i samostatně s držákem na eurolištu či infuzní stojan a napájecím zdrojem(kabelem). | ANO |  |
| Min. 2-letý interval BTK podle zákona č. 375/2022 Sb. | ANO |  |

| Technické požadavky dokovací stanice: 6 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimálně 6 pozic pro připojení lineárních dávkovačů a infuzních pump | ANO |  |
| Každá pozice dokovací stanice musí být kompatibilní s oběma typy přístrojů, které jsou součástí zakázky | ANO |  |
| Vyjmutí libovolného přístroje z dokovací stanice bez nutnosti manipulace s ostatními připojenými přístroji a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici | ANO |  |
| Zdravotnický prostředek v souladu s platnou legislativou. | ANO |  |
| Dokovací stanice musí napájet všechny připojené zařízení | ANO |  |
| V rámci dodávky bude součástí každé dokovací stanice napájecí kabel a mechanismus pro upevnění k infuznímu stojanu a euro liště | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..				Za uchazeče:	………………………..