|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace dodávky** | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\***  **Splněno ANO/NE** |
| **EKG včetně vozíku** | **4 ks** |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 4 ks EKG včetně vozíku na odd. ARO, interna a chirurgie pro nemocnici Cheb, KKN a.s.  **Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže**  *\*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny* |  |  |
| **Specifikace dodávky** | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\***  **Splněno ANO/NE** |
| **Elektrokardiograf s pojízdnou konstrukcí** | **4 ks** |  |
| ***obchodní název a typové označení přístroje*** |  |  |
| ***výrobce přístroje*** |  |  |
| **Technické parametry:** |  |  |
| 12ti svodové EKG s alfanumerickou klávesnicí | ano |  |
| režim automatický, manuální | ano |  |
| maximální váha 6 kg (včetně baterie a příslušenství) | ano |  |
| barevná dotyková obrazovka minimálně 7“ | ano |  |
| možnost tisku na termocitlivý papír formátů:   * A4 nebo * překládaný A4 (210 mm×140 mm)   ***\*zadavatel nepřipouští výsledný formát menší nežli A4, a to z důvodu odečítání údajů z vytištěných 12-ti svodových křivek*** | ano |  |
| minimálně rozsah tepové frekvence 30 BPM - 300 BPM | ano |  |
| frekvenční odezva minimálně v rozsahu 0,05 - 250Hz | ano |  |
| slovní interpretace záznamu a rozměření nasnímaných křivek – návrh diagnózy | ano |  |
| minimálně kontrola jmenovitého kontaktu elektrod | ano |  |
| vzorkovací frekvence pro registraci kardiostimulátoru minimálně 15kHz/kanál | ano |  |
| ochrana proti defibrilaci | ano |  |
| synchronizace času na EKG zařízeních (čas nasnímání EKG záznamu je klíčovým údajem pro stanovení příslušných léčebných opatření) | ano |  |
| uchování minimálně 200 záznamů v interní paměti | ano |  |
| kombinované napájení ze sítě / z baterie | ano |  |
| nastavitelná rychlost posuvu papíru 5/10/25/50 mm/s | ano |  |
| připojení EKG do nemocniční sítě prostřednictvím portu LAN a přenosu záznamů v PDF formátu, protokolem FTP, pro možnost nahlížení EKG záznam na kterémkoliv zařízení PC bez nutnosti dalších nákladů | ano |  |
| podpora komunikačních protokolů FDA-XML | ano |  |
| uživatelský manuál v českém jazyce | ano |  |
| BTK po dobu záruky zdarma | ano |  |
| Při dodání 5 ks termocitlivého papíru pro každý přístroj | Ano |  |
| **Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu** | **ano** |  |

*\*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*

V ……………. dne ………….. Za uchazeče: ………………………..