Technická specifikace – plicní ventilátor

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE – minimální akceptovatelné požadavky zadavatele

- mikroprocesorem časově řízený, objemově a tlakově řízený transportní ventilátor po dětské i dospělé pacienty vyžadující plně řízenou nebo asistovanou ventilaci

- snadná přenositelnost přístroje vč. příslušenství jednou osobou, hmotnost přístroje vč. baterie max. 5,8 kg

- elektrický pohon ventilátoru, výdrž baterie minimálně 7,5 hodiny

- zdroj napětí AC 100 až 240 V nebo DC 12 až 28 V

- dobrá čitelnost obrazovky za všech světelných podmínek (i při přímém osvětlení) – monochromatický displej s velkým kontrastem; úhlopříčka obrazovky min. 4,7‘‘

- možnost použití kompletně jednorázových pacientských okruhů pro děti a dospělé

- integrované uchycení na těle ventilátoru pro jeho zavěšení na nosítka při jejich transportu, i na euro lištu

- nastavení základních ventilačních parametrů (alespoň VT, RR, Pmax) pomocí otočných ovladačů pro jejich rychlou volbu a rychlé nastavení i za ztížených podmínek provozu

- možnost použití jednorázových ventilačních okruhů

- možnost napojení na rozvod medicinálního kyslíku nebo tlakovou lahev s medicinálním kyslíkem

- nezávislost na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu

- nízká spotřeba medicinálního plynu pro vnitřní řízení – max 0,5 l/min

- ovládání, alarmy a SW v českém jazyce

- jednoduchá údržba a čištění

SPECIFIKACE VENTILAČNÍHO REŽIMU A UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE – minimální akceptovatelné požadavky zadavatele

- široké spektrum ventilačních režimů, minimálně:

  - objemově řízená ventilace VC-CMV

  - asistovaná objemově řízená ventilace VC-AC

  - SIMV s tlakovou podporou

  - tlakově řízená ventilace s tlakovou podporou PC-BIPAP

  - SPN-CPAP s tlakovou podporou

  - apnoická ventilace

- neinvazivní ventilace s kompenzací netěsností

- inspirační hold/manuální dech

- režim inhalace kyslíku

- nastavitelný dechový objem VT min. v rozmezí 50 až 2000 ml

- nastavitelná dechová frekvence f min. v rozmezí 2 až 60 dechů / min

- nastavitelný poměr I:E i v inverzním poměru min. v rozmezí 1:100 až 50:1

- nastavitelný maximální inspirační tlak Pmax min. v rozmezí 3 až 55 cm vodního sloupce

- plynule nastavitelná inspirační koncentrace FiO2 min. v rozmezí 40 až 100 %

- integrované, elektronicky nastavitelné řízení PEEP min. v rozmezí 0 až 20 mbar

- nastavitelná citlivost flowtriggeru v rozsahu min. 1 až 15 l/min

- nastavitelná tlaková podpora Psupp v rozsahu min. 0 až 35 mbar

- nastavitelná strmost inspiračního tlaku Pinsp

- možnost monitorace dechových křivek tlaku a flow

- možnost monitorace hodnot:

  - minutové ventilace MVe

  - spontánní minutové ventilace MVesp,

  - FiO2

  - dechové frekvence f

  - spontánní dechové frekvence fspon

  - dechového objemu VTe

  - PEEP

  - Pmean

  - Pplat

  - PIP

- akustické a vizuální alarmy chybových stavů

  - nízký/vysoký Paw

  - únik

  - vysoká fspon

  - nízká/vysoká MVe

  - nízký tlak medicinálního plynu

- automatická kompenzace okolního tlaku a teploty

- tlakově limitovaná, objemově nekonstantní ventilace v případě dosažení nastaveného Pmax

- kompenzace měření flow dle stavu plic pacienta (s teplotou plic 37°C, plynem nasyceným vodními parami a atmosférickým tlakem)

PŘÍSLUŠENSTVÍ – minimální akceptovatelné požadavky zadavatele

- veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu

- tlaková hadice na O2 délky 2m

- transportní nabíječka DC/DC 12 – 28 V

- baterie Li-ion s provozem přístroje minimálně 7,5 hodin

- certifikovaný držák přístroje pro instalaci do sanitního vozu s bezpečnou aretací v mobilním prostředku

- 5 ks jednorázových okruhů pro dospělého

- 5 ks jednorázových okruhů pro dítě

- testovací plíce

DALŠÍ POŽADAVKY – minimální akceptovatelné požadavky zadavatele

- doprava do místa plnění

- instalace vyškolenými techniky

- uvedení do provozu s předvedením funkčnosti

- návod na obsluhu v češtině

- prohlášení o shodě v češtině

- zaškolení personálu určeného zadavatelem