| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Hemokultivační přístroj | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1 ks hemokultivačního přístroje pro oddělení mikrobiologie Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| 1 ks automatický hemokultivační hlavní analyzátor doplněný o 1 ks satelitní jednotky umožňující kultivaci hemokultur mimo laboratoř, včetně komunikačního a datového SW vybavení | ANO |  |
| Všechny součásti systému musí splňovat podmínky správné laboratorní praxe v klinických laboratořích, vyhovovat nařízením Evropského a Rady EU 2017/746, ve znění pozdějších změn a požadavkům zákona č.375/2022 (Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro) | ANO |  |
| Reagencie (kultivační lahvičky) musí být validované pro provedení rychlého testování citlivostí přímo z pozitivních hemokultur metodou RAST - Rapid AST dle doporučení EUCAST | ANO |  |
| Hlavní jednotka: |  |  |
| Plně automatický systém pro kultivaci primárně sterilních materiálů (krev-hemokultury, likvor, punktát apod.) s možností současné kultivaci | min. 200 vzorků |  |
| Uzavřený systém s integrovaným počítačem, čtečkou QR kódů, záložním zdrojem a tiskárnou | ANO |  |
| Nepřetržitá kultivace a monitoring růstu mikroorganizmů ve vzorku (čtení 1x10 min.) při stálé teplotě a kontinuálním míchání | ANO |  |
| Zobrazení růstové křivky během doby kultivace (on-line) | ANO |  |
| Nastavení různé doby kultivaci pro jednotlivé vzorky | ANO |  |
| Detekce pozitivity měřená spotřebou metabolitů, s preferencí fluorescenční detekce před detekcí radiometrickou či detekcí založenou na měření změn tlaku | ANO |  |
| Specifické algoritmy detekce pozitivity v závislosti na typu lahvičky | ANO |  |
| Automatická úprava algoritmu hodnocení při opožděném vrácení lahvičky | ANO |  |
| Světelná, příp. zvuková signalizace pozitivních vzorků | ANO |  |
| Následné zpracování pozitivního vzorku (mikroskopie, spektrometrická identifikace) bez nutnosti úprav kultivovaného vzorku | ANO |  |
| Kultivace vzorků v médiu s / bez neutralizace antibiotik v aerobním o anaerobním prostředí (kompatibilita s nabízenými reagenciemi) | ANO |  |
| Neutralizace antibiotik pomocí resinové technologie | ANO |  |
| Selektivní kultivaci kvasinek, plísní a vláknitých hub (kompatibilita s nabízenými reagenciemi) | ANO |  |
| Jednoduchá obsluha a vkládání vzorků do přístroje, identifikace vzorku pomocí čárových kódů, minimální nároky na údržbu | ANO |  |
| Možnost kombinace čárových kódů lahviček a vlastních kódů laboratoře | ANO |  |
| Čidlo přítomnosti lahvičky umístěné v každé pozici, s reálným záznamem času vložení a vyjmutí lahvičky ze stanice | ANO |  |
| Data ke kultivaci se vztahují k číslu lahvičky, ne k pozici vzorku ve stroji | ANO |  |
| Přehledný, uživatelsky nenáročný ovládací systém s jednoduchým ovládáním pomocí dotykové obrazovky (integrovaný, zabudovaný jako součást přístroje) | ANO |  |
| Kompatibilita se satelitní jednotkou | ANO |  |
| Přenos / navrácení kultivovaného vzorku mezi jednotkami až do 5 hodin od vyjmutí | ANO |  |
| Přenos lahviček ze satelitní jednotky bez ztráty dat | ANO |  |
| Archivace dat | ANO |  |
| Bezplatný pravidelný upgrade ovládacího systému | ANO |  |
| Možnost připojení k LIS | ANO |  |
| Možnost modulárního rozšíření kapacity | ANO |  |
| Nosná konstrukce pod přístroj s nosností odpovídající váze a rozměrům přístroje v případě, že jednotka nestojí samostatně na podlaze | ANO |  |
| Satelitní jednotka: |  |  |
| Satelitní stanice umožňující zahájit kultivaci vzorku mimo laboratoř (např. v místě odběru na oddělení) s kapacitou | min. 40 pozic |  |
| Satelitní jednotka pracující stejnou technologií jako hlavní jednotka, tj.: - Kultivace primárně sterilních vzorků (hemokultury, likvor apod.) | ANO |  |
| Fluorescenční detekce růstu mikroorganismů | ANO |  |
| Kompatibilita s nabízenými kultivačními reagenciemi (aerobní, anaerobní kultivace, kultivace pediatrických vzorků atd. | ANO |  |
| Uzavřený plně automatizovaný systém s integrovaným ovládacím systémem a čtečkou QR kódů | ANO |  |
| Nepřetržitá kultivace a monitoring růstu mikroorganizmů ve vzorku při stálé teplotě a kontinuálním mícháním | ANO |  |
| Přenos / navrácení kultivovaného vzorku mezi jednotkami až do | 5 hodin od vyjmutí |  |
| Následné uchování a bezproblémový přenos dat započaté kultivace mezi hlavní a satelitní jednotkou – návaznost dat | ANO |  |
| Světelná, příp. zvuková signalizace pozitivních vzorků | ANO |  |
| Možnost nastavení různé doby kultivace pro jednotlivé vzorky | ANO |  |
| Možnost zobrazení růstové křivky během doby kultivace | ANO |  |
| Jednoduchá obsluha a vkládání vzorků do přístroje, identifikace vzorku pomocí čárových kódů, minimální nároky na údržbu | ANO |  |
| Archivace dat | ANO |  |
| Bezplatný pravidelný upgrade ovládacího systému | ANO |  |
| Propojení s hlavní jednotkou přes společný SW | ANO |  |
| Požadavky na komunikační a datový software: |  |  |
| SW zajišťující komunikaci hlavní a satelitní jednotky, přenos dat o kultivaci vzorků v satelitní jednotce | ANO |  |
| Bezproblémový přenos dat mezi hlavní a satelitní jednotkou při přenosu vzorku mezi jednotkami | ANO |  |
| Jednotný náhled na kultivaci vzorků v hlavní a satelitní jednotce | ANO |  |
| Bezplatná dodávka a instalace TCP/IP konektivita mezi hlavní a satelitní jednotkou | ANO |  |
| Bezplatné nastavení komunikace obou jednotek v součinnosti s IT oddělením a oddělením na kterých budou jednotky umístěny | ANO |  |
| Připojení do LIS – přenos dat, export výsledků do LIS | ANO |  |
| Nastavení připojení do LIS v součinnosti s IT, dle požadavku laboratoře | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..