## Specifikace
Zadávací řízení veřejné zakázky s názvem "Vybavení demonstrační laboratoře"
Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace a kalkulace ceny
Část VZ | Název přístroje/prostředku/výrobku | Počet kusů | Nabídka účastníka (Výrobce a typ) | Zadavatelem požadovaná minimální technická specifikace a parametry | Splnění parametru | Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem | Cena za jednotku (v Kč bez DPH) | Celková cena za část VZ (v Kč bez DPH)
1 | Virtuální realita - hardware | 3 | [doplní prodávající] | 3 ks headsetů pro rehabilitaci ve virtuální realitě, tablet pro ovládání včetně ochranného obalu. | ANO/NE |  |  | 0
|  |  |  | Součástí dodávky musí být kufr či jiný typ obalu pro hromadný přenos zařízení. | ANO/NE
|  |  |  | Obnovovací frekvence od 70 do 150 Hz. | ANO/NE | [doplní prodávající]
|  |  |  | Rozlišení displeje minimálně 2064x2208 px na jedno oko. | ANO/NE | [doplní prodávající]
|  |  |  | Kapacita baterie nad 4,5 tis. mAh a výdrž baterie více než 2h aktivního používání. | ANO/NE | [doplní prodávající]
|  |  |  | Podpora handtrackingu. | ANO/NE
| Virtuální realita - software | 1 | [doplní prodávající] | Programové zajištění rehabilitace ve virtuální realitě po dobu trvání projektu tj. minimálně do konce roku 2027. | ANO/NE
|  |  |  | Systém musí být certifikován jako zdravotnický prostředek pro využití k léčbě pacientů. | ANO/NE
|  |  |  | Možnost plného ovládání systému a jednotlivých aplikací pomocí gest a vlastních rukou uživatele bez potřeby jakýchkoliv externích zařízení. | ANO/NE
|  |  |  | Zaměření na trénink hrubé a jemné motoriky, rovnováhy, kognitivních funkcí a celkové aktivizace pacienta s možností sestavování terapeutických plánů. | ANO/NE
|  |  |  | Záznam dat a informací ze senzorů v reálném čase a tvorba reportů pro objektivizaci terapie. | ANO/NE
|  |  |  | Možnost využití reportingu z pacientské databáze pro vědecko-výzkumné aktivity. | ANO/NE
|  |  |  | Součástí nabídky musí být i zajištění technické podpory ve všech pracovních dnech po dobu trvání projektu. | ANO/NE
|  |  |  | Handtracking, reporting, individuální i skupinová terapie, počet aplikací - 1 licence do konce roku 2027 | ANO/NE
2 | Vysokovýkonný laser | 2 | [doplní prodávající] | Vysokovýkonný laser s robotizovaným scanerem nebo laserovou sprchou, ale i možností využití bodového aplikátoru. | ANO/NE |  |  | 0
|  |  |  | Možnost nastavení výkonu pro různé typy léčby a aplikace záření v pulzním režimu. | ANO/NE
|  |  |  | Variace vlnových délek nad 800 nm. | ANO/NE | [doplní prodávající]
|  |  |  | Průměrný výkon musí přesahovat 1W. | ANO/NE | [doplní prodávající]
|  |  |  | Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní pro snadné nastavení parametrů přes barevný dotykový displej a možnost programování přednastavených protokolů léčby. | ANO/NE
|  |  |  | Certifikace dle platných zdravotnických standardů MDR. | ANO/NE | [doplní prodávající]
|  |  |  | Součástí dodávky musí být i ochranné prostředky (minimálně dvoje ochranné brýle). | ANO/NE
|  |  |  | Laserová sprcha/scaner, bodový aplikátor a simultání ovládání dvou nezávislých kanálů scaner/ruční sonda. | ANO/NE
3 | Přístroj pro bioimedanční analýzu | 2 | [doplní prodávající] | Přístroj pro měření tělesného složení pomocí přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické impedance. Požadované meření: Analýza obezity – BMI, procento tuku, složení těla, poměr sval/tuk, Segmentální analýza svaloviny, Kontrola hmotnosti - Segmentální analýza vody, bazální metabolický věk, Celková hmotnost buněčné hmoty - Celková hmotnost kosterních minerálů. | ANO/NE |  |  | 0
|  |  |  | Dodání včetně potřebného SW vybavení pro interpretaci dat. | ANO/NE
|  |  |  | Měřené parametry - celková voda, voda vnitrobuněčné, voda mimobuněčná, bílkoviny, minerální látky, hmotnost tuku, celková hmotnost, hmotnost kosterních svalů, hustota/hmotnost kostní tkáně | ANO/NE
4 | Přenosná diagnostika (EKG, tonometr, oxymetr, teploměr) | 4 | [doplní prodávající] | Diagnostická zařízení kombinující senzory s digitální databází pacientů. | ANO/NE |  |  | 0
|  |  |  | Požadované parametry monitoringu jsou krevní tlak, saturace krve, hladina glykémie, srdeční tep. | ANO/NE
|  |  |  | Inovativní řešení pro spirometrie či EKG s možností vyhodnocení a přenosu dat do jiných informačních systémů. | ANO/NE
|  |  |  | Kompaktnost řešení, intiutivní ovládání, certifikace | ANO/NE | [doplní prodávající]
5 | Stabilometrický systém pro telerehabilitaci | 2 | [doplní prodávající] | Řešení pro diagnostiku a terapii poruch rovnováhy. Systém složený ze senzorické části a programového vybavení pro analýzu dat z vyšetření či terapie. | ANO/NE |  |  | 0
|  |  |  | Terapeutické využití je realizováno v herním prostředí systému. | ANO/NE
|  |  |  | Shromažďování dat z terapie v databázi pacientů, požadavek na tvorbu reportů a možnost exportů reportů do jiných informačních systémů. | ANO/NE
|  |  |  | Systém musí být certifikován jako zdravotnický prostředek. | ANO/NE
|  |  |  | Telerehabilitační využití zařízení k synchronnímu i asynchronnímu modelu vzdálené terapie výhodou. | ANO/NE
|  |  |  | Požadavek na počet aplikátorů či senzorů pro možnost cvičení více (minimálně 2) pacientů současně. | ANO/NE
|  |  |  | Využití u neurologických a ortopedických pacientů s poruchou rovnováhy a u pacientů s hmotností nad 140 kg. | ANO/NE
6 | Magnetoterapie | 1 | [doplní prodávající] | Pokročilý magnetoterapeutický systém s možností nastavitelné frekvence pulzního magnetického pole pro pokrytí širokého spektra indikací. | ANO/NE |  |  | 0
|  |  |  | Možnost úpravy intenzity magnetického pole podle terapeutických indikací. | ANO/NE
|  |  |  | Přednastavené terapeutické protokoly a možnost uživatelského nastavení vlastních programů. | ANO/NE
|  |  |  | Intuitivní a snadno ovladatelné uživatelské rozhraní pro jednoduché nastavení a přizpůsobovaní terapie pomocí barevného dotykového displeje. | ANO/NE
|  |  |  | Zajištění bezpečnosti uživatelů, ochrana před přehřátím, automatické vypnutí v případě problémů. | ANO/NE
|  |  |  | Aplikátor nebo sada aplikátorů pro terapii všech segmentů těla, robotizovaný či bezobslužný systém aplikace. | ANO/NE
|  |  |  | Požadované indikace využití: hojení měkkých tkání, analgesie, myostimulace, redukce spasticity, podpora hojení kostní tkáně, léčba degenerativních onemocnění kloubů, léčba polyneuropatií. | ANO/NE
7 | Vyšetřovací lehátko | 2 | [doplní prodávající] | Elektricky polohovatelné zdravotní lehátko. | ANO/NE |  |  | 0
|  |  |  | Šíře min. 70 cm. | ANO/NE | [doplní prodávající]
8 | Senzory pro objektivizaci pohybových schopností | 1 | [doplní prodávající] | Požadujeme sadu senzorů k objektivizaci kineziologických schopností probandů. | ANO/NE |  |  | 0
|  |  |  | Sada bude obsahovat senzory pro dynamometrii tlaku i tahu, stabilometrii a goniometrii. | ANO/NE
|  |  |  | Součástí systému musí být i softwarové vybavení. | ANO/NE
9 | Stolek k laseru a magnetoterapii | 2 | [doplní prodávající] | Přístrojový stolek odpovídající parametrům daného zařízení - laseru, magnetoterapie sloužící k manipulaci s přístrojem v prostoru. | ANO/NE |  |  | 0
|  |  |  | Mobilní s aretací, stabilní. | ANO/NE
|  |  |  | Rozměr nosné plochy minimálně 45x40 cm. | ANO/NE | [doplní prodávající]
|  |  |  | Nosnost minimálně 10 kg. | ANO/NE | [doplní prodávající]
|  |  |  | Police - zásuvka na doplňky k přístroji. | ANO/NE
10 | Systém pro okamžité/kontinuální měření glykémie | 1 | [doplní prodávající] | Profesionální FGM (senzor/vysílač-aplikace)/CGM (senzor-vysílač-aplikace) systém pro výzkumné, demonstrační a edukační účely. | ANO/NE |  |  | 0
|  |  |  | Požadujeme v rámci systému následující - nalepovací senzory na paži zavedené do intersticiální tekutiny, životnost min. 14 dni, min. 50 ks, vysílač dat (čtečka) min. 10 ks, držák pro senzory min. 30 ks, software pro analýzu a vizualizaci dat. | ANO/NE | [doplní prodávající]
|  |  |  | Měření hladiny glukózy v reálném čase, ukládání a analýza historických dat, možnost nastavení výstrah při překročení limitních hodnot. | ANO/NE
|  |  |  | Přenos dat: Bluetooth / RF přenos do monitorovací jednotky nebo mobilní aplikace. | ANO/NE
|  |  |  | Kompatibilita: kompatibilní s Windows/macOS; grafické výstupy, export do CSV/PDF. | ANO/NE
|  |  |  | Certifikace pro zdravotnické prostředí. | ANO/NE
Společné požadavky
MDR certifikace, v ceně zajištění servisu a provádění BTK do roku 2027, v ceně 3x zaškolení obsluhujícího personálu, termín dodání do 12 týdnů ode dne účinnosti kupní smlouvy