| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 1 ks hlavní a 1 ks záložní integrovaný analyzátor pro oddělení klinické biochemie a hematologie nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Společné požadavky na hlavní i záložní analytický systém: |  |  |
| Integrovaný biochemický a imunochemický analytický systém | ANO |  |
| Modulární plně automatizované uspořádání systému s moduly pro biochemické a imunochemické analýzy | ANO |  |
| Jednotný reagenční koncept | ANO |  |
| Uzavřený systém s možností vložení uživatelem definovaných aplikací | min. 24 kanálů |  |
| Vkládání zkumavek standardních odběrových systémů | ANO |  |
| Práce s primárními zkumavkami s gelem i bez gelu | ANO |  |
| Použití různých velikostí primárních zkumavek | průměr 13 - 16 mm |  |
| Použití různých velikostí primárních zkumavek | výška 75 - 100 mm |  |
| Zpracování různých typů materiálů současně (např.: sérum, plazma, plná krev, moč, likvor) | ANO |  |
| Kvantitativní hodnocení sérových indexů | ANO |  |
| Pracovní režim tzv. „po pacientech“ | ANO |  |
| Zpracování pediatrických vzorků | ANO |  |
| Jednoznačná identifikace vzorku pomocí čárového kódu | ANO |  |
| Zpracování i neoznačeného vzorku čárovým kódem | ANO |  |
| Preferované zařazování a zpracování vzorků pro statimová urgentní vyhodnocení | ANO |  |
| Funkčnost zbylé části integrovaného systému při poruše jednoho z analytických modulů v případě technické závady některé části | ANO |  |

| Analyzátor tvoří jeden celek vzájemně propojených biochemických a imunochemických modulů, je ovládán z jednoho místa | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměry (šířka x hloubka) | max. 2500 x 1100 mm |  |
| Hmotnost | max. 1100 kg |  |
| Elektrické napájení analyzátoru | 230 V, 50 Hz |  |
| Kapacita vstupního podavače | min. 50 vzorků |  |
| Maskování jednotlivých modulů (např. při servisním zásahu či poruše) | ANO |  |
| Možnost maskování metod | ANO |  |
| Stanovení sérových indexů (lipemické, hemolytické, ikterické) s vazbou až na jednotlivé metody | ANO |  |
| Automatické opakované testování (rerun), možnost automatického ředění při rerunu, reflexní testování s možností uživatelského přizpůsobení | ANO |  |
| Evidence použitých šarží reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, průběh jejich spotřeby (doba na palubě, množství zbývajících testů), expirace | ANO |  |
| Vzdálená správa - servisní podpora, kontrola stavu a funkčnosti analyzátoru ze servisního střediska dodavatele | ANO |  |
| Po dobu záruky bezplatné provádění servisu, oprav vč. náhradních dílů a všech výrobcem požadovaných či doporučených kontrol a výkonů, včetně veškerého potřebného materiálu spotřebního charakteru a písemného vyhotovení dokladů o provedené BTK/verifikaci | ANO |  |
| Doprava, instalace, uvedení do provozu a instruktáž personálu součástí nabídky | ANO |  |
| ISE modul: |  |  |
| Výkon minimálně 300 testů/hod | ANO |  |
| Měření ion-selektivními elektrodami (Na, K, Cl) | ANO |  |
| Biochemický modul: |  |  |
| Měření absorpční spektrofotometrií, turbidimetrií (homogenní imunoanalýza) | ANO |  |
| Modul musí zpracovávat všechny požadované biochemické testy ze ZD | ANO |  |
| Najednou na palubě | min. 37 metod |  |
| Výkon | min. 450 fotometrických testů/hod |  |
| Čas analýzy | do 15 minut |  |
| Bezkontaktní míchání reakční směsi | ANO |  |
| Objem vzorku pro analýzu pro všechny metody | do 20 µl |  |
| Funkce automatického ředění a opakování analýzy | ANO |  |
| Automatické opakování stanovení vzorku případně s automatickým naředěním a koncentrováním vzorku | ANO |  |
| HbA1c (měření plné krve) | ANO |  |
| Samostatné naředění kalibrační řady z 1 pozice | ANO |  |
| Načítání aplikačních dat pomocí čárových kódů / elektronicky, zabraňující vzniku chyb | ANO |  |
| Detekce hladiny, sraženiny a bublin vzorků | ANO |  |
| Detekce hladiny pro reagencie | ANO |  |
| 5 otevřených kanálů - bezplatné konfigurace biochemických vyšetření využívajících reagencie jiných dodavatelů | ANO |  |
| Imunochemický modul: |  |  |
| Chemiluminiscenční nebo elektrochemiluminiscenční (ECL) technologie pro heterogenní imunoanalytické testy | ANO |  |
| Najednou na palubě | min. 28 metod |  |
| Výkon minimálně 120 testů/hod | min. 120 testů/hod. |  |
| Doba analýzy metod do 30 min, možnost STAT testu do 9 min | ANO |  |
| Max. 95 % "Ready to use" reagenčních kazet pro uvedené portfolio metod nevyžadujících míchání a temperaci před založením na palubu analyzátoru | ANO |  |
| Objem vzorku pro analýzu pro všechny metody | do 30 µl |  |
| Funkce automatického ředění a opakování analýzy | ANO |  |
| Vzorky: sérum, plazma, moč | ANO |  |
| Dvoubodová adjustace master kalibrační křivky v duplikátu (celkem 4 testy) pro celou nabídku imuno reagencií | ANO |  |
| Pravidelné kontaktní promíchávání mikročástic v soupravách pro jejich homogenitu | ANO |  |
| Detekce hladiny, sraženiny a bublin vzorků | ANO |  |
| Detekce hladiny pro reagencie | ANO |  |
| Kardiální markery: Stanovení vysoce citlivého troponinu T (STAT metoda), NT-proBNP (STAT metoda), myoglobin (STAT metoda) | ANO |  |
| HCG+ beta s těhotenskou a onkologickou indikací, měřicí rozsah minimálně do 10 000 U/I | ANO |  |
| Kostní markery: beta-crosslaps, PTH (1-84), 25-OH vitamín D total | ANO |  |
| Doplňující požadavky: |  |  |
| Vzájemná komunikace mezi jednotlivými moduly integrovaného systému | ANO |  |
| Oboustranná komunikace s LIS používaném v laboratoři v reálném čase | ANO |  |
| Připojení k laboratornímu informačnímu systému (LIS) používaného v laboratoři | ANO |  |
| Dálková správa systému | ANO |  |
| Zálohování napájení integrovaného systému záložními zdroji (UPS) | ANO |  |
| Montáž a instalace jednotlivých položek dodávky | ANO |  |
| Demontáž a likvidace stávajících analyzátorů | ANO |  |
| Připojení zařízení na potřebná media a zdroje energií | ANO |  |
| Česky/slovensky mluvící aplikační specialista, Hot – linka a servisní podpora | ANO |  |
| Zajištění servisních služeb/zásahů do 8 h od nahlášení fyzicky nebo prostřednictvím vzdálené správy | ANO |  |
| Zajištění bezplatného upgrade SW | ANO |  |
| Archivace primárních dat | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..