| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| CLIA imunodiagnostický systém | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1 ks CLIA imunodiagnostického systému pro oddělení klinické biochemie a hematologie v nemocnici v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Dodávka plně automatizovaného CLIA analyzátoru (chemiluminiscenčního imunodiagnostického analyzátoru) pro rutinní a specializovaná laboratorní vyšetření. Předmět zakázky může zahrnovat jeden nebo více analyzátorů, které společně splní níže uvedené požadavky | ANO |  |
| Plně automatizovaný systém s random-access režimem | ANO |  |
| Možnost současného provádění více typů testů (min. 70 metod) | ANO |  |
| Systém musí umožňovat testování alespoň v následujících oblastech: |  |  |
| Fekální kalprotektin (Calprotectin, CP): diagnostika zánětlivých střevních onemocnění (IBD) | ANO |  |
| Kvantitativní fekální okultní krev (Quantitative Fecal Occult Blood, qFOB): detekce krve ve stolici | ANO |  |
| Chromogranin A (CgA), diagnostika neuroendokrinních nádorů | ANO |  |
| MxA/CRP diagnostika infekce virového, nebo bakteriálního původu | ANO |  |
| Kapacita vzorků: min. 100 pozic (může být dosaženo součtem více jednotek) | ANO |  |
| Průchodnost: min. 60 testů / hodinu (může být dosaženo součtem více jednotek) | ANO |  |
| Měřící metoda: chemiluminiscenční imunodiagnostika (CLIA) | ANO |  |
| Napájení: 220–240 V, 50/60 Hz | ANO |  |
| Rozměry a hmotnost: vhodné pro umístění na laboratorní stůl | uveďte možnosti |  |
| Provozní podmínky: teplota 15–30 °C, vlhkost 20–80 % | ANO |  |
| Všechny součásti systému musí splňovat podmínky správné laboratorní praxe v klinických laboratořích, vyhovovat nařízením Evropského a Rady EU 2017/746 (IVDR), ve znění pozdějších změn a požadavkům zákona č.375/2022 (Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro) | ANO |  |
| Oboustranná on-line komunikace s LIS součástí dodávky bude zajištěna zdarma | ANO |  |
| Součástí přístroje/přístrojů UPS – výdrž UPS | min. 25 minut |  |
| Možnost hlášení a následné opravy poruchy analyzátoru 24 hodin denně/ 7 dní v týdnu – NONSTOP podpora | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..