| Specifikace dodávky |  | Požadovaná hodnota |  | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lůžko 4 -dílné elektricky polohovatelné |  | 20 ks |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: lůžko 4 -dílné elektricky polohovatelné 20 ks, noční stolky 20 ks a antidekubitní matrace pasivní 20 ks pro oddělení onkologie, KKN a.s. nemocnice Cheb Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Základní požadavky: |  |  |  |  |
| Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění |  | Ano |  |  |
| Stabilní konstrukce lůžka |  | Ano |  |  |
| Vnější šířka lůžka maximálně 99,5 cm (vnější šířkou lůžka je myšlena nejdelší vzdálenost mezi vnějšími obrysy lůžka bez uživatelsky odnímatelného příslušenství lůžka), lůžko s nesklopenými postranicemi musí projet dveřmi o šířce 100 cm |  | Ano uveďte |  |  |
| Rozměry ložné plochy minimálně délka 200 cm, šířka 90 cm v základním postavení (myšleno bez prodloužení) |  | Ano uveďte |  |  |
| Bezpečná pracovní zátěž lůžka (nosnost) minimálně 250 kg s hmotností pacienta až 230 kg |  | Ano uveďte |  |  |
| Zdvih ložné plochy od plochy podlahy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 40 – 75 cm |  | Ano uveďte |  |  |
| Čtyřdílná ložná plocha z kompaktních snadno odnímatelných segmentů či lamel, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů |  | Ano |  |  |
| Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil (prevence dekubitů) |  | Ano |  |  |
| Polohování lýtkové části mechanicky nebo elektricky |  | Ano Uveďte |  |  |
| Prodloužení lůžka o minimálně 15 cm |  | Ano Uveďte |  |  |
| Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy minimálně +14°/-14° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta |  | Ano uveďte |  |  |
| Mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač pro CPR musí být volně přístupný v jakékoliv poloze lůžka a jeho částí se sklopenými a bez sklopených postranic z obou stran lůžka |  | Ano |  |  |
| Kompaktní plastová odnímatelná čela s aretací (zámky) proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů (barva bude upřesněna zadavatelem v objednávce), povrch čel nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a dezinfekci |  | Ano |  |  |
| Zámky odnímatelných čel musí být barevně odlišeny od konstrukce lůžka pro rychlou orientaci personálu |  | Ano uveďte |  |  |
| Plastová odnímatelná čela musí jít lehce a rychle odstranit z důvodu včasného přístupu k pacientovi. Při odnímání se plastová čela nesmí zadrhávat, zasekávat a nesmí být vynaložena příliš velká síla na jejich odstranění. |  | Ano |  |  |
| Kompaktní plastové dělené svisle sklopné postranice po celé délce lůžka s ochranou pacienta před pádem a zaklíněním části těla, sklopení musí být brzděné (tlumené) a musí probíhat s minimalizací prostoru potřebného pro sklopení s přesáhnutím půdorysu lůžka, nepřipouští se překlopení postranic, možnost výběru barevných dekorů (barva bude upřesněna zadavatelem v objednávce), povrch postranic nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci |  | Ano |  |  |
| Výška postranic musí být dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 38 cm nad ložnou plochou; odpovídající normě a bezpečnosti pacienta (dostatečná k zajištění bezpečnosti pacienta) |  | Ano uveďte |  |  |
| Kolečka: Průměr minimálně 150 mm Centrální ovládání brzd minimálně dvěma nožními dvouramennými překlopnými brzdovými pákami v nožní části lůžka Brzditelná se směrovou aretací Kolečka nesmí v žádné pozici přesahovat půdorys lůžka |  | Ano uveďte |  |  |
| Standardní pacientský ovladač lůžka |  | Ano uveďte |  |  |
| Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování lůžka, možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (resuscitační poloha CRP, Trendelenburgova poloha, Kardiacké křeslo). Symboly u ovládacích prvků na ovladačích musí být jasné a zřejmé, co vyjadřují |  | Ano uveďte |  |  |
| Oboustranně univerzální lišty a držáky na příslušenství na bocích lůžka |  | Ano uveďte |  |  |
| Ochrana proti nárazu (ochranná nárazová kolečka) v rozích lůžka |  | Ano |  |  |
| Zálohová baterie |  | Ano uveďte |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, BTK včetně všech nákladů s tím spojených po doby záruky zdarma |  | Ano uveďte |  |  |
| Hrazda s plastovou hrazdičkou a popruhu s navijákem |  | Ano |  |  |
| Infuzní stojan výškově nastavitelný |  | Ano |  |  |
| automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští) |  | Ano |  |  |
| Svorka na vyrovnání el. potenciálu včetně kabelu 3 metry |  | Ano |  |  |
| přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V |  | Ano |  |  |
| Noční stolek - požadované parametry 20 ks |  |  |  |  |
| Pojízdný, oboustranný stolek k lůžku se zásuvkou, nikou, skříňkou a jídelní deskou, včetně prostoru pro uložení obuvi | Ano uveďte |  |  |  |
| Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku | Ano |  |  |  |
| Brzditelná kolečka o průměru minimálně 65 mm | Ano uveďte |  |  |  |
| Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska v rozsahu min. 30 cm, s pomocí plynové pružiny, naklopitelná pro čtení i psaní v několika polohách, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro tác s jídlem min. 550x330mm, nosnost min. 8 kg | Ano uveďte |  |  |  |
| Držák na zavěšení ručníku, madla na otevírání zásuvky a dvířek stolku | Ano |  |  |  |
| Zásuvka o ochranou proti vypadnutí | Ano |  |  |  |
| Odolná horní plocha a jídelní deska vždy z jednoho kusu se zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů | Ano |  |  |  |
| Design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky | Ano |  |  |  |
| Antidekubitní matrace pasivní | 20 ks |  |  |  |
| pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až III. stupně |  | Ano |  |  |
| potah snadno snímatelný s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované, šité či lepené |  | Ano |  |  |
| nosnost min. 200 kg |  | ano |  |  |
| funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 14 cm |  | ANO Uveďte |  |  |
| Záruka na lůžkový komplet min. 2 roky, BTK po dobu záruky zdarma |  | Ano |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu |  | Ano |  |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..