| Specifikace dodávky |  |  |
| --- | --- | --- |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen Skiaskopický přístroj s C-ramenem 1ks pro oddělení gastroenterologie hybridní sál ERCP/EUS v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| Základní požadavky na přístroj |  |  |
| Skiaskopický přístroj s motorizovaným C-ramenem na stropním závěsu, určený pro provádění endoskopických výkonů ERCP za skiaskopické kontroly, s možností provádění cévních intervencí při výpadku hlavního angiografického přístroje, vč. příslušenství | Ano |  |
| Přístroj musí být vybaven efektivním systémem pro snížení dávky RTG záření pro pacienta (pulzní skiaskopie, clonění bez záření, dodatečná filtrace apod.) i minimalizování radiační zátěže personálu (ochranné štíty a závěsy z Pb gumy) za dodržení principu ALARA („As Low as Reasonably Achievable“) | Ano |  |
| C – rameno |  |  |
| C-rameno na stropním závěsu s možností rotace stativu | V rozsahu min. +/- 90° |  |
| Hloubka C-ramena (měřeno od vnitřního oblouku k ose svazku) | Min. 90 cm |  |
| Rychlé motorické pohyby C-ramena | Až 25°/s |  |
| Rotace LAO/RAO v pozici C-ramena kolmo k ose vyšetřovacího stolu | V rozsahu min. +/-90° |  |
| Angulace CRAN/CAUD v pozici C-ramena kolmo k ose vyšetřovacího stolu | V rozsahu min. +/-45° |  |
| Automatické nebo manuální otáčení kolimačních clon v závislosti na okamžité poloze C-ramene | Ano |  |
| Ovládání všech funkcí C-ramene i stolu od vyšetřovacího stolu | Ano |  |
| Antikolizní systém zařízení | Ano |  |
| Vyšetřovací stůl |  |  |
| Vyšetřovací stůl umístěný na podlaze s excentrickou teleskopickou nohou | Ano |  |
| Nosnost stolu (hmotnost pacienta), bez dalšího vybavení | Min. 200 kg |  |
| CPR v jakékoliv pozici desky stolu | Ano |  |
| Rozsah otáčení kolem svislé osy | Min. +/- 90° |  |
| Rozsah sklápění stolu v podélném směru | Min. +/- 15° |  |
| Univerzální plovoucí deska, transparentní pro RTG záření | Min. 263 x 50 cm |  |
| Podélný posun | Min. 100 cm |  |
| Příčný posun | Min. +/- 14 cm |  |
| Motorické plynulé výškové nastavení (elevace zhruba v rozsahu nemocničních postelí) | Min. 80 – 100 cm |  |
| Pacientská matrace, délka cca 200 cm | Ano |  |
| Ovládací moduly pro geometrii a zobrazení umístěné na liště vyšetřovacího stolu, s možností jejich snadného přemístění po obou stranách stolu | Ano |  |
| Nožní spínač připojený pevným kabelem | Ano |  |
| Zásuvky 230V/50Hz s napájením přes oddělovací trafo, umístěné u základny stolu | 2 ks |  |
| Vzdálenost mezi osou stolu a obvodovou zdí. * *Zadavatel hodnotí vzdálenost, která vzniká mezi vyšetřovacím stolem a obvodovou zdí. V tomto prostoru se nachází operatér, instrumentační vozík a také instrumentační sestra. Je tedy žádoucí, aby tento prostor byl co největší z důvodu manipulační plochy. | Hodnotící kritérium min. 264 cm viz obrázek pod tabulkou |  |
| RTG generátor |  |  |
| Invertorový vysokofrekvenční RTG generátor | Min. 100 kW |  |
| Plně automatický pulsní skiaskopický provoz a expoziční režim | Ano |  |
| Rozsah nastavení vysokého napětí | Min. 50 - 120 kV |  |
| Rozsah nastavení anodového proudu | Až 1000 mA při 100 kV |  |
| Rentgenka |  |  |
| RTG zářič s rotační anodou s minimálně 2 ohnisky | Ano |  |
| Malé ohnisko o velikosti | Max. 0,5 mm |  |
| Velikost velkého ohniska | Min. 0,7 mm |  |
| Tepelná kapacita anody | Min. 5 MHU |  |
| Trvalý příkon anody (dle IEC 60613:2010) | Min. 3 kW |  |
| Rychlost odvodu tepla z anody | Min. 1,5 MHU/min |  |
| Tepelná kapacita pláště | Min. 7 MHU |  |
| Nástroje pro omezení dávky |  |  |
| Primární vykrývací obdélníkové clony a automatické polopropustné clony | Ano |  |
| Nastavení primárních a polopropustných clon pomocí grafického znázornění na LIH bez záření | Ano |  |
| Nastavení vyšetřovací pozice pacienta pomocí grafického znázornění na LIH bez záření | Ano |  |
| V rentgence integrovaná mřížka pro spínání pulsní skiaskopie (grid switch či grid pulse) pro eliminaci nepotřebných měkkých složek záření | Ano |  |
| Minimálně 3 přídavné spektrální filtry | Min. od 0,2 do 0,9 mm Cu ekv. |  |
| Detekční systém |  |  |
| Digitální plochý detektor | Ano |  |
| Velikost detektoru (úhlopříčka aktivní plochy) | Min. 45 cm |  |
| Volby dalších formátů (ZOOM) | Min. 7 |  |
| Maximální rychlost snímání | Min. 6 snímků/s |  |
| Velikost obrazového bodu | Max. 160 µm |  |
| Rozlišovací schopnost detektoru | Min. 3 lp/mm |  |
| Zobrazovací matrice detektoru | Hodnotící kritérium Min. 4,7Mpix/16 bit |  |
| Detekční kvantová účinnost detektoru (DQE) | Min. 75% při 0 lp/mm |  |
| Akvizice, zpracování obrazu a archivace |  |  |
| Digitální zpracování obrazu v celém řetězci (processing, zobrazení, archivace) | Min. 2k/10 bit |  |
| Digitální obrazová akvizice | V rozsahu min. 1 – 6 snímků/s v matrici 1k x 1k |  |
| DSA | Ano |  |
| Pulzní skiaskopický provoz | V rozsahu min. 1 – 25 pulzů/s |  |
| Záznamová kapacita obrázků v rozlišení 1k x 1k/10 bit | Min. 100 000 snímků |  |
| Kvantitativní analýza – základní měření délek a úhlů, možnost automatické kalibrace | Ano |  |
| Záznam a zobrazení dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice na pevný disk v délce minimálně 10 s | Ano |  |
| Orgánová automatika nastavitelná pro endoskopická vyšetření se skiaskopickou kontrolou (ERCP, stenting, extrakce konkrementů, drenáže) | Ano |  |
| Záznam aktuální dávky (vč. akumulované) a její zobrazení na monitoru ve vyšetřovně i v ovladovně, záznam skiaskopického času | Ano |  |
| Odpovídající vybavení, umožňující synchronizační funkce, minimalizující radiační zátěž a poskytující maximální uživatelský komfort | Ano |  |
| Výstup videosignálu v HD kvalitě pro potřeby přenosu živého obrazu mimo vyšetřovnu a pro HDTV ve vyšetřovně | Ano |  |
| DICOM 3.0 kompatibilita | Ano |  |
| DICOM v rozsahu DICOM Store, Query/Retrieve, Worklist, MPPS, RDSR | Ano |  |
| Připojení k počítačové síti zadavatele a kompatibilita s PACS X-View a NIS zadavatele (přenos ID pacienta) | Ano |  |
| Zobrazení ve vyšetřovně |  |  |
| Velkoplošný LCD barevný monitor ve vyšetřovně pro LIVE a REF rentgenový obraz s možnosti připojení a zobrazení min. 4 dalších externích video vstupů (vitální funkce, endoskop, endosonograf, NIS/PACS) | 1 ks |  |
| Nastavení výběru různých formátů, obsahu a pozice jednotlivých obrazových polí | Ano |  |
| Stropní závěšení velkoplošného monitoru umožňující jeho podélný posun i výškové nastavení | Ano |  |
| Velikost velkoplošného monitoru (úhlopříčka) | Min. 55“ |  |
| Rozlišení velkoplošného monitoru | Min. 8 Mpix |  |
| Svítivost velkoplošného monitoru | Min. 700 Cd/m2 |  |
| HDTV pro duplicitní zobrazení rentgenového obrazu | 1 ks |  |
| Velikost obrazovky HDTV (úhlopříčka) | Min. 50“ |  |
| Rozlišení obrazovky HDTV | Min. 8 Mpix |  |
| Držák pro zavěšení HDTV na stěnu | Ano |  |
| Akviziční stanice v ovladovně |  |  |
| Kontrolní vysoce kontrastní LCD monitory vč. potřebných ovládacích modulů pro správu pacientských dat a nastavení akvizice, pro prohlížení a následné zpracování obrazu | 2 ks |  |
| Velikost monitorů (úhlopříčka) | Min. 24“ |  |
| Rozlišení monitorů | Min. 2 Mpix |  |
| Svítivost monitorů | Min. 400 Cd/m2 |  |
| Příprava pro budoucí rozšíření o duplicitní ovládací moduly pro geometrii a zobrazení (kabeláž) | Ano |  |
| Příprava pro budoucí rozšíření o druhý nožní spínač | Ano |  |
| Uchycení 2ks LCD monitorů na stěnu pomoci VESA uchycení | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| Radiační ochrana s upevněním k liště stolu, horní část pro ochranu abdominální oblasti, spodní část vykrývající prostor pod deskou stolu | Ano |  |
| Přídavná radiační ochrana pro anesteziologa, mobilní, horní část pro ochranu abdominální oblasti, spodní část vykrývající prostor pod deskou stolu | Ano |  |
| Dorozumívací obousměrné akustické zařízení (intercom) mezi vyšetřovnou a ovladovnou | Ano |  |
| Držák infuzních lahví, ruky pacienta jednoduše uchytitelný na lištu stolu | Ano |  |
| Technologické požadavky |  |  |
| Technologický projekt obsahující dispoziční řešení, statické posouzení, elektro, chlazení, VZT | Ano |  |
| Rozvaděč pro přístroj, elektromateriál, elektrická revize | Ano |  |
| Podlahové kabelové kanály a kotevní rámy | Ano |  |
| Nosná (roznášecí) stropní konstrukce pro zavěšení C-ramena a monitorů | Ano |  |
| Chlazení technické místnosti | Ano |  |
| Návoz, manipulace, likvidace odpadu | Ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..

Obrázek:

Seznam zkratek k obrázku:

V – Anesteziologický přístroj

A – Anesteziolog

IS – Instrumentační sestra

OP – Operatér (gastroenterolog)

RS – Running sestra

Inst – Instrumentační vozík

TV – Televize -> viz parametry „Zobrazení ve vyšetřovně“ -> „HDTV pro duplicitní zobrazení rentgenového obrazu“

Endosono – endosonografický přístroj -> umístěný na stativu