| Váš dopis značka / ze dne | Naše značka | Vyřizuje / linka | Karlovy Vary |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.06.2015 | BY/180/2015 | Ivana Barnoky/5119 | 29.06. 2015 |

Odpověd na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Zdravotnické přístroje - část 7 - Endoskopie a vrtačky”, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 03. 2015 pod evidenčním číslem VZ  507821.

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Zdravotnické přístroje - část 7 - Endoskopie a vrtačky”, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

Dotaz č. 1: ROP VIII 10 – Kompletní endoskopická sestava pro urologii, Xenonový zdroj studeného světla

Zadavatel mimo jiné požaduje:

Hlavní vyšetřovací lampa xenonová min. 300W

Dotaz:

Přední světový výrobce, kterého zatupujeme, nabízí nejnovější technologii zdroje světla LED o výkonu srovnatelném (nebo vyšším) s požadovaným xenonovým zdrojem světla tj. 300W.

Tento nový typ zdroje světla je navíc velmi úsporný a tichý v provozu.

Medicínský účel našeho řešení je naprosto totožný se zadávací dokumentací a v většině parametrech he převyšuje.

Akceptuje zadavatel naše řešení se zdrojem světla LED o výkonu srovnatelným s 300W xenon?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel trvá na svém požadavku "Hlavní vyšetřovací lampa xenonová min. 300 W".
Technický požadavek vychází z vlastních ověřených zkušeností zadavatele pro nejideálnější osvit dutých orgánů.
Jedná se o standardní požadavek, který splní většina výhradních dodavatelů.

Dotaz č. 2: ROP VIII 10 – Kompletní endoskopická sestava pro urologii, Miniaturní nephroskop - miniPEK

Zadavatel mimo jiné požaduje:

Kompaktní rigidní nephroskop max. 7,5 Fr. s obturátorem a zaváděcí pochvy optika 4 mm. 0° nebo 7°, autoklávovatelná.

Vnější plášť max. 16 Fr.

Dotaz:

Ze zadávacích parametrů není zřejmé, o jaký typ endoskopu má zadavatel zájem. Údaje o velikostech jsou zmatečné a nelze na základě těchto parametrů sestavit funkční celek.

Akceptuje zadavatel naše funkční řešení s kompaktním miniaturním nephroskopem pro mini PEK s 15 Fr průměrem, obturátorem, zaváděcí pochvou 18 Fr (není nutná k výkonu), úhlem pohledu optiky 12°, pracovním kanálem 6 fr, sadou dilatátorů 9-30 Fr a dalšími položkami dle zadání?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel ve formuláři technických specifikací dodávky pro: ROP VIII_10 - Kompletní endoskopická sestava pro urologii uvádí:
"Kompaktní rigidní nephroskop s pracovním kanálem max. 7,5 Fr s obturátorem a zaváděcí pochvy optika 4 mm, 0°nebo 7°, autoklávovatelná

nebo
Kompaktní rigidní nephroskop s pracovním kanálem max. 7,5 Fr bez obturátoru, bez 4mm optiky (pokud už je součástí kompaktního těla nephroskopu), úhel pohledu 0° nebo 7°, autoklávovatelný 
Zadavatel však neumožňuje variantní nabídky. Uchazeč musí podat pouze jedno řešení. V případě že podá variantní nabídku, bude vyloučen."

Zadavatel neakceptuje Vámi nabízené řešení - úhel pohledu optiky 12°. U perkutánních výkonů je nutné použití přímohledné optiky s ohledem na pohled do kalikopánvičkového systému ledviny. Ideální je tedy optika s úhlem pohledu 0°. Námi maximálně akceptovaný úhel je 7°.

Dotaz č. 1: ROP VIII 10 – Kompletní endoskopická sestava pro urologii, Flexibilní video-ureterorenoskop

Zadavatel mimo jiné požaduje:

Pohyb distálního konce nahoru / dolu min. 275° / 275

Endoskop musí umožňovat rotaci obrazu pomocí ovládacího prstence

Dotaz:

Námi nabízený spičkový flexibilní video ureterorenoskop disponuje pohybem distálního konce nahoru/dolu 270°/270°. Parametr rotace obrazu pomocí ovládacího prstence není u těchto zařízení běžný a považujeme jej za diskriminační. Námi nabízený kamerový systém umožňuje plnou kontrolu obrazu čipu endoskopu vč. rotace obrazu (otočení, zrcadlení atd) pomocí nastavení v menu kamery případně na programovatelných tlačítkách.

Medicínský účel našeho řešení je naprosto totožný se zadávací dokumentací.

Akceptuje zadavatel naše řešení s flexibilním video-ureterorenoskopem, který má ohyb distálního konce nahoru/dolu 270°/270° a přímou úpravu obrazu pomocí kamerové jednotky?

Odpověď na dotaz:

Při manipulaci v kalikopánvičkovém systému ledviny je potřeba co nejvyšší flexe distálního konce ureterorenoskopu. Zadavatel proto trvá na svém požadavku - Pohyb distálního konce nahoru / dolů min. 275° / 275°.

…………………………..………

MUDr. Josef März

předseda představenstva

# Text boxes

VŠEM UCHAZEČŮM