| Specifikace dodávky |  | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IC_6.1 Monitor vitálních funkcí s 4CH EEG |  | 1 ks |  |  |
| Monitor pro sledování vitálních funkcí pacientů s CMP umožňuje sledovat vývoj kardiovaskulárních parametrů a včas zachytit významné život ohrožující abnormity. Monitor vitálních funkcí včetně EEG modulu umožňuje záchyt subklinické epileptické aktivity. |  |  |  |  |
|  | Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Technické požadavky: |  |  |  |  |
| Modulární monitor s možností dokupování samostatných modulů |  | ano |  |  |
| Integrovaný barevný displej s atestem pro bezpečné použití u lůžka pacienta |  | min. 15´´ |  |  |
| Ovládání monitoru v českém jazyce |  | ano |  |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky |  | ano |  |  |
| V závislosti na připojených parametrových modulech:: - zobrazení libovolné křivky EKG při snímání ze 3 a 5ti svodů včetně zobrazení tepové frekvence - automatická analýza, záznam a tisk arytmií z min. 2 svodů současně (minimálně asystolie, komorová a síňová fibrilace, tachykardie, bradykardie) - analýza ST úseku ze všech připojených svodů současně, s grafickým zobrazením trendu a aktuální elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu - měření NIBP s nastavením automatického režimu měření a se zobrazením numerické hodnoty - měření min. 2 teplot se zobrazením numerické hodnoty - měření SpO2, respirace, min. 2 invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty - měření nejméně 4 kanálového EEG, zobrazení křivek a číselných údajů na displeji monitoru, sofistikovaný systém pro uchycení elektrod respektující pohyby nemocného |  | ano |  |  |
| Grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24 hodin s minimálním rozlišením 1 minuta |  | ano |  |  |
| Současné zobrazení minimálně 6 libovolně zvolených křivek a 10 číselných parametrů |  | ano |  |  |
| Systém hlášení alarmových stavů s minimálně 3 úrovněmi |  | ano |  |  |
| Nastavení limitních hodnot pro hlášení alarmových stavů pro každý ze sledovaných parametrů |  | ano |  |  |
| Držáky pro upevnění monitoru a modulového boxu u lůžka |  | ano |  |  |
| Akumulátor pro provoz bez síťového napájení po dobu |  | min. 1,5 hod |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu |  | ano |  |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..