| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IC_3.4 Infuzní systém pro transportní lůžko | 1 ks |  |
| Infuzní systém (infuzní pumpa a dávkovač) bude využíván při transportu pacienta na transportním lůžku. Infuzní pumpa se používá k přesnému podání infuzních roztoků do žilního systému u pacientů s akutní CMP. Lineární dávkovač se používá pro kontinuální aplikaci léků do žíly. |  |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Infuzní systém je složen z: - 2ks infuzních pump - 2ks lineárního dávkovače: |  |  |
| Technické požadavky infuzní pumpy: |  |  |
| Intuitivní ovládání, menu v češtině | ano |  |
| Jelikož zadavatel požaduje v rámci projektu iktového centra dodat pouze 4 ks infuzní techniky, musí být infuzní pumpy schopné pracovat s infuzními sety, které již nemocnice odebírá - sety B.Braun nebo Fresenius nebo Promedica. | ano |  |
| Rozsah dávkování: | 1 – 999 ml/hod |  |
| Přesnost dávkování: | ± 5 % |  |
| Rychlé a jednoduché bolusové podávání | ano |  |
| Automatická redukce bolusového objemu po okluzi | ano |  |
| Ve standardu bez detektoru kapek | ano |  |
| Detekce vzduchu v systému | ano |  |
| Uživatelské nastavování okluzního tlaku | ano |  |
| Režim KVO pro zachování otevřené žíly | ano |  |
| Interní paměť přístroje na seznam léků | ano |  |
| Podsvětlení displeje | ano |  |
| Napájení 230V/50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou min. 2 hod provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě | ano |  |
| Uchycení na infuzní stojan, eurolištu | ano |  |
| Hmotnost vč. akumulátoru | max. 3 kg |  |
| Technické požadavky lineárního dávkovače: |  |  |
| Použití stříkaček 20 ml a 50 ml s automatickou detekcí velikosti stříkačky | ano |  |
| Intuitivně ovladatelné menu v češtině | ano |  |
| Přesnost dávkování: | ± 3 % |  |
| Rozsah dávkování: | 1 – 200 ml/hod |  |
| Rychlé a jednoduché bolusové podání | ano |  |
| Uživatelské nastavování okluzního tlaku | ano |  |
| Automatická redukce bolusového objemu po okluzi | ano |  |
| Interní paměť přístroje na seznam léků | ano |  |
| Podsvětlení displeje | ano |  |
| Napájení 230V/50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 2 hodin provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě | ano |  |
| Uchycení na infuzní stojan, eurolištu | ano |  |
| Hmotnost vč. akumulátoru | max. 3 kg |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..