| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota |  |  | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IC_1.1 Ventilátor k lůžku resuscitačnímu | 1 ks |  |  |  |
| Ventilátor je určen pro zajištění ventilace u pacientů s CMP. Těžší formy hemoragických i ischemických CMP jsou doprovázeny poruchou průchodnosti dýchacích cest a respirační nedostatečností. Tito pacienti vyžadují podporu nebo úplnou náhradu ventilační funkce přístrojem. |  |  |  |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |  |  |
| Ventilátor pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu dospělých pacientů a dětských pacientů |  | ano |  |  |
| Jednoduché ovládání pomocí přehledně uspořádané barevné LCD nebo TFT obrazovky |  | min. 12“ |  |  |
| Rozsáhlé alarmové zabezpečení (akustické, optické) |  | ano |  |  |
| Alarmová hlášení senzorů (O2, flow) |  | ano |  |  |
| Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (MZ Liberec) |  | ano |  |  |
| Záložní zdroj |  | min. 60 min |  |  |
| Součástí ventilátoru je mobilní stojan s brzditelnými kolečky, na kterém je ventilátor umístěn |  | ano |  |  |
| Kompletní ovládání a komunikace v českém jazyce |  | ano |  |  |
| Objemová i tlaková ventilace ve všech režimech včetně tlakové podpory, protektivní typy ventilací (PRVC, ventilace na dvou tlakových úrovních) |  | ano |  |  |
| Neinvazivní ventilace ve všech ventilačních režimech včetně tlakové podpory (PSV) a grafické interpretace, nastavitelný inspirační a expirační Trigger |  | ano |  |  |
| Apnea zálohová ventilace |  | ano |  |  |
| Nastavení dechového objemu |  | min. v rozsahu 20-2000 ml |  |  |
| Nastavení PEEP |  | min. v rozsahu 0-35 cmH2O |  |  |
| Nastavení inspiračního tlaku |  | min. v rozsahu 5-90 cmH2O |  |  |
| Nastavení FiO2 |  | min. v rozsahu 21-100 % |  |  |
| Flow trigger |  | ano |  |  |
| Manuální zastavení inspiračního i expiračního průtoku |  | ano |  |  |
| Automatická kompenzace odporu endotracheální kanyly |  | ano |  |  |
| Kompenzace úniků |  | ano |  |  |
| Kompenzace poddajnosti okruhu |  | ano |  |  |
| Nebulizace medikamentů |  | ano |  |  |
| Monitorace: |  |  |  |  |
| Velký barevný přehledný displej pro sledování nastavených parametrů, monitoring všech pacientských parametrů |  | ano |  |  |
| Sledování křivek průtok – tlak – objem v reálném čase současně |  | ano |  |  |
| Tlak – CPAP, PEEP, peak, mean |  | ano |  |  |
| Objem – jednotlivý i minutový objem, únik při neinvazivní ventilaci |  | ano |  |  |
| Integrovaná volumetrická kapnometrie ve ventilátoru (možné řešit modulem, který je součástí ventilátoru) |  | ano |  |  |
| Dechová frekvence, průtok |  | ano |  |  |
| Grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu |  | ano |  |  |
| Monitorace plicní mechaniky: - rezistence, - poddajnost, - AutoPEEP (automatické měření), - frekvence spontánních dechů. |  | ano |  |  |
| Trendy |  | min. 24 hod |  |  |
| Rameno, držák ventilačních hadic |  | ano |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu |  | ano |  |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..