| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IC_10.1 Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou | 1ks |  |
| Ultrazvukový přístroj se sektorovou sondou pro transkraniální (TCD) vyšetření a lineární sondou pro vyšetření periferních cév a karotid. Přístroj s možností zobrazení s daty MRI a CT (fúze) je dalším posunem v kvalitě a přesnosti zobrazení intrakraniálního cévního systému. Přístroj s vybavením pro elastografii cév upřesňující stav cévní stěny. Přístroj s vybavením pro vyšetření kontrastní látkou pro upřesnění diagnózy na intrakraniálním řečišti. V neposlední řadě přístroj bude sloužit k celkovému vyšetření (např. hrudníku, břicha) u pacientů ležících na lůžkách iktového centra dojde-li ke komplikaci jejich celkového stavu. |  |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Multifunkční sonografický přístroj nejvyšší třídy | ano |  |
| Monitor typu LCD s vysokou rozlišovací schopností a úhlopříčkou | min. 19“ |  |
| Požadovaná zobrazení: - B-mode na základních frekvencích - B-mode na harmonických frekvencích - PW – pulzní doppler - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) - Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách - Úhlové (tzv. compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení - Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase | ano |  |
| Elastografické zobrazení v reálném čase | ano |  |
| Zobrazení pomocí kontrastních látek včetně možnosti současného zobrazení generovaného pomocí kontrastních látek a B-módu bez kontrastních látek | ano |  |
| Modul pro synchronní zobrazení ultrazvukového zobrazení a zobrazení jiné modality (CT, MRI) včetně prostorové registrace sondy. Součástí nabízeného přístroje musí být příslušný software i hardware pro registraci polohy sondy. Ultrazvukové vyšetření bude možné provádět i kontrastní látkou. nebo zadavatel připouští i řešení: Modul pro současné zobrazení záznamu z CT/MRI a aktuálního ultrazvukového vyšetření není synchronní – vyšetřující najde utrazvukovou sondou na pacientovi stejný řez jako je řez z CT/MRI. Součástí nabízeného přístroje musí být příslušný software i hardware umožňující toto zobrazení. Zadavatel však nepřipouští variantní nabídky. Pokud uchazeč nabídne variantní nabídku, bude vyloučen. | ano (uveďte řešení) |  |
| Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze | ano |  |
| Jedno-tlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné i dopplerovském zobrazení) | ano |  |
| Přístroj musí umožňovat současné zapojení | min. 3 sond |  |
| Obrazová paměť více jak 1000 snímků 2D/CFM | ano |  |
| Archivace obrazových dat na interním harddisku, export na DVD, USB flash | ano |  |
| Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie: - DICOM Verification/Service - DICOM Print - DICOM Storage - DICOM Query/Retrieve - DICOM Worklist | ano |  |
| SW vybavení: - Aplikační software pro obecné ultrazvukové aplikace - pro radiologické, měkkotkáňové, vaskulární s TCD, abdominální vyšetření - Aplikační software pro elastografické vyšetření –zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti v reálném čase (parametrické zobrazení elasticity tkáně včetně barevného kódování) - Aplikační software pro vyšetření s kontrastní látkou – kvantitativní analýza včetně grafického hodnocení perfuzních křivek ve více oblastech | ano |  |
| Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |
| Ultrazvukové sondy: |  |  |
| Sektorová sonda pro transkraniální (TCD) vyšetření | 1 ks |  |
| Lineární sonda pro vyšetření periferních cév a karotid | 1 ks |  |
| Konvexní sonda v min. rozsahu 2-6 MHz | 1 ks |  |
| Je-li pro současné zobrazení záznamu z CT/MRI a aktuálního ultrazvukového vyšetření nutná jiná sonda kromě výše uvedených, musí být tato sonda součástí dodávky. | ano (uveďte řešení) |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..