| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota |  | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| IC_3.2 Transportní monitor vitálních funkcí | 1ks |  |  |
| Transportní monitor bude využíván ke sledování životních funkcí (srdeční akce, krevní tlak, saturace apod.) u pacientů s CMP, kteří jsou převáženi k léčebným výkonům mimo iktovou jednotku. |  |  |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky: |  |  |  |
| modulární transportní monitor |  | ano |  |
| 2 akumulátory pro provoz bez síťového napájení, každý po dobu minimálně 1,5 hodin |  | ano |  |
| barevný displej |  | 10“ až 12“ |  |
| ovládání monitoru v českém jazyce |  | ano |  |
| Základní multiparametrový modul měřící: EKG, respirace, SpO2, NIBP, IBP a Teplota |  | ano |  |
| V závislosti na připojených parametrových modulech, které musí být součástí nabídky: |  |  |  |
| zobrazení libovolné křivky EKG při snímání z 3 a 5ti svodů včetně zobrazení tepové frekvence |  | ano |  |
| analýza ST úseku ze všech připojených svodů současně |  | ano |  |
| automatická analýza a záznam z min. 2 svodů současně (minimálně asystolie, komorová a síňová fibrilace, tachykardie, bradykardie) |  | ano |  |
| měření NIBP s nastavením automatického režimu měření a se zobrazením numerické hodnoty |  | ano |  |
| měření teploty až ze dvou čidel se zobrazením numerické hodnoty |  | ano |  |
| měření SpO2, respirace, min. 2 invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty |  | ano |  |
| grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24 hodin s minimálním rozlišením 1 minuta |  | ano |  |
| současné zobrazení minimálně 5ti libovolně zvolených křivek a 6 číselných parametrů |  | ano |  |
| systém hlášení alarmových stavů s minimálně 3 úrovněmi |  | ano |  |
| nastavení limitních hodnot pro hlášení alarmových stavů pro každý ze sledovaných parametrů |  | ano |  |
| hmotnost včetně akumulátoru (bez modulu) |  | max. 6 kg |  |
| držáky pro upevnění monitoru u lůžka |  | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu |  | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..