| Váš dopis značka / ze dne | Naše značka | Vyřizuje / linka | Karlovy Vary |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.04.2015 | BY/145/2015 | Ivana Barnoky/5119 | 05.05. 2015 |

Odpověd na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Zdravotnické přístroje - část 5 – Izolátorový box pro ředění cytostatik”, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 03. 2015 pod evidenčním číslem VZ  507811.

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Zdravotnické přístroje - část 5 – Izolátorový box pro ředění cytostatik”, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

Dotaz:

Izolátorové boxy pro ředění cytostatik se běžně dělají ve formě biohazard boxu třídy II, které nemají rukávy, nýbrž mají volný pracovní otvor, jímž proudí vzduch do boxu, což chrání operátora.

Díky pracovnímu otvoru nejsou potřeba podávací komory a práce v boxu je snadnější. Má zadavatel na mysli opravdu biohazard box třídy III, který je s rukávy, nebo by stačil výše popsaný biohazard box třídy II?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel požaduje dodat podtlakový izolátor pro ředění cytostatik s pracovním prostorem splňujícím třídu čistoty A, laminárním prouděním vzduchu, přičemž přední průhledný kryt bude vybavený dvěma otvory s rukávci.

Vámi nabízený biohazard box třídy II bez rukávců nesplňuje zadané technické požadavky.

…………………………..………

MUDr. Josef März

předseda představenstva

# Text boxes

VŠEM UCHAZEČŮM