| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota |  | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| IC_5.1 Přístroj pro řízenou hypotermii | 1ks |  |  |
| Přístroj umožňuje neinvazivní snížení tělesné teploty. Tento přístroj je v léčbě pacientů s otokem mozku přínosný pro prokazatelný efekt na metabolismus a tím i snížení rozvoje následných škod v mozku. |  |  |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |  |
| Hyper-hypotermický vodní systém |  | ano |  |
| Kontrolované řízení teploty oběma směry |  | ano |  |
| Teplota kapaliny |  | min. v rozsahu 4°C – 42°C |  |
| Teplota pacienta |  | min. v rozsahu 30°C – 40°C |  |
| Systém vnější cirkulace vody |  | ano |  |
| Manuální i automatický režim |  | ano |  |
| Snímání pacienta čidlem a následná automatická regulace |  | ano |  |
| Rychlá odezva |  | ano |  |
| Alarmy nouzových stavů |  | ano |  |
| Displej s jasnou čitelností |  | ano |  |
| Snadné intuitivní ovládání |  | ano |  |
| Přístroj musí být mobilní a snadno ovladatelný |  | ano |  |
| Nízká hlučnost |  | ano |  |
| Vodní matrace: |  |  |  |
| Matrace vyrobeny z kvalitního materiálu |  | ano |  |
| Odolné proti propíchnutí |  | ano |  |
| Povrch nepropustný pro krev, špínu a zbytky tkání |  | ano |  |
| Pro opakované použití |  | ano |  |
| Snadné čištění |  | ano |  |
| Počet a typ matrací - vodní matrace pro dospělé |  | 2 ks |  |
| Helma |  | 1 ks |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu |  | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..