| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_02_Systém pro ne-hyperemické stanovení hemodynamické významnosti stenózy V rámci veřejné zakázky bude soutěžen přístroj pro stanovení stenózy 1ks pro oddělení intervenční kardiologie, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. | 1ks |  |
| Obchodní název a typové označení: |  |
| Výrobce: |  |
| Parametry ovládací konzole: |
| Měření intravaskulárního krevního tlaku ve všech krevních cévách, včetně koronárních a periferních cév a to při diagnostických a/nebo intervenčních zákrocích | ano |  |
| Měření frakční průtokové rezervy | ano |  |
| Automatické nulování měřicího senzoru po připojení k pacientské jednotce | ano |  |
| Možnost nastavení měřítka zobrazovaného EKG signálu i tlaků | ano |  |
| Kompatibilita s angiolinkou Philips Allura Xper FD 20 | ano |  |
| Možnost archivace anonymizovaných studií k prezentačním účelům | ano |  |
| Trackball | ano |  |
| Manžeta trackballu proti zatečení kapalin | ano |  |
| Klávesy rychlých funkcí pro stanovení hemodynamické významnosti stenózy | ano |  |
| Klávesy odolné proti zatečení | ano |  |
| Podsvícení kláves | ano |  |
| Připojení USB | ano |  |
| Napájení jedním USB konektorem | ano |  |
| Možnost použití na ovladovně | ano |  |
| Možnost použití na sále | ano |  |
| Montážní kit na bedside rail | ano |  |
| Zjištění funkční významnosti stenózy bez nutnosti farmakologického navození hyperemie, včetně: |
| Zjištění funkční významnosti stenózy bez nutnosti farmakologického navození hyperemie | ano |  |
| Stanovení okamžitého poměru tlaků v koronární tepně distálně za stenózou a arteriálního tlaku při minimálním a konstantním odporu koronárních tepen v diastolické fázi srdečního cyklu | ano |  |
| Posouzení úspěšnosti intervenčních zákroků pomocí vyhodnocení hemodynamiky před zahájením léčby a po jejím ukončení | ano |  |
| Rozsah měření tlaku | –30 až +330 mmHg (tolerance ± 10%) |  |
| Zpoždění měření tlaku | max. 40 ms |  |
| Přesnost měření | max. ± 3 % (> 100 mmHg) |  |
| Rychlost vyšetření | min. 5 srdečních cyklů |  |
| Archivace měření společně s pacientskými daty v nemocniční síti | ano |  |
| Archivace aktuálních snímků obrazovky i na externí paměťové USB medium | ano |  |
| Možnost bodového stanovení funkční významnosti stenózy bez nutnosti farmakologického navození hyperemie i měření po délce cévy metodou mechanického pullbacku, včetně: |
| Hodnocení významnosti sériových stenóz | ano |  |
| Možnost rozlišení stenóz a difuzního postižení tepen | ano |  |
| Kontinuální měření v každém srdečním cyklu | ano |  |
| Možnost zobrazení nezpracovaných hodnot | ano |  |
| Filtrování hodnot mimo měřicí rozsah tepové frekvence | f ˂ 30/min a f˃150/min |  |
| Filtrování hodnot cyklů bez použitelné diastolické periody | ano |  |
| Možnost anotace jednotlivých cyklů | ano |  |
| Archivace měření společně s pacientskými daty v nemocniční síti (DICOM, PACS) | ano |  |
| Archivace aktuálních snímků obrazovky i na externí paměťové USB medium | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

* Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..