## AED
Automatický externí defibrilátor (AED)
Přístroj:
1. | defibrilátor s vybavením pro použití u dospělých pacientů
2. | možnost rozšíření vybavení pro použití i u novorozenců.
3. | bifázický výboj do 360 Joulů, doba nabíjení na 360 Joulů do 12 vteřin.
4. | nastavení síly výboje dle impedance pacienta
5. | textové, hlasové (v českém jazyce) a vizuální instrukce.
6. | automatické vyhodnocení stavu pacienta, možnost aplikace defibrilačního výboje do dvou minut od zahájení resuscitace
7. | možnost konfigurace sekvence energií defibrilace
8. | možnost rozšířit přístroj o funkci přepínání do manuálního režimu a zobrazovat průběh EKG křivky z defibrilačních elektrod či použitím 3 svodového EKG kabelu se zobrazením hodnoty srdeční frekvence.
9. | LCD displej, minimální velikost 5,5“ pro textové výzvy a vizualizaci, zobrazující základní údaje o resuscitaci, v případě rozšíření pro zobrazování EKG křivky
10. | automatický vnitřní test
Vnitřní paměť přístroje:
11. | uložení údajů min. o dvou pacientech alespoň v rozsahu: záznam události, nepřetržitý záznam EKG a souhrn kódů činností
12. | uložení nepřetržitého monitoringu EKG min. 40 minut
13. | záznam údajů o provedených automatických testech přístroje
14. | možnost přenosu dat do počítače
15. | kapacita paměti přístroje na min. 100 záznamů
Baterie:
16. | vybavena indikátorem stavu kapacity na viditelném místě
17. | jednorázová nenabíjecí
18. | bez nutnosti údržby
19. | životnost baterie minimálně 400 výbojů o hodnotě 200 J
20. | garantovaná životnost baterie při pohotovostním režimu min. 5 let
21. | vizuální upozornění na vybitou baterii nebo nutnost servisního zásahu
Defibrilační elektrody:
22. | kompatibilní s elektrodami používanými ZZS KVK v sanitních vozidlech
23. | možnost přepojení defibrilačních elektrod z nabízeného přístroje do defibrilátorů používaných ZZS KVK pro plynulé pokračování resuscitace
Další požadavky na přístroj:
24. | maximální hmotnost včetně baterie a jednoho páru defibrilačních elektrod 3,5 kg
25. | minimální požadovaná záruka na přístroj 5 let
26. | odolnost přístroje proti pádu z 1 metru, odolnost proti prachu/vodě min. dle IP55
Příslušenství:
27. | transportní obal s prostorem pro 2 páry elektrod s pevným madlem a popruhem přes rameno
28. | bezúdržbová baterie
29. | dva páry defibrilačních elektrod
30. | záchranářský kit (resuscitační maska, holicí strojek, rukavice, nůžky, desinfekční ubrousek)
31. | návod k obsluze v českém jazyce
32. | Prohlášení o shodě a návod k použití v českém jazyce
Další požadavky:
33. | Zaškolení obsluhy AED

## Trenink AED
Tréninkový automatický externí defibrilátor
Přístroj:
1. | automatický externí defibrilátor (AED) určený pro tréninkové účely
2. | schopnost simulace defibrilace pacienta, bez defibrilačního výboje
3. | shodná obsluhoa a shodné menu s nabízeným AED
4. | tvarově a funkčně shodný s nabízeným AED
5. | podsvícený LCD displej
6. | dálkové ovládání pro simulaci stavů pacienta instruktorem
7. | variabilita volených činností pomocí modelových situací
8. | možnost nastavení simulované EKG křivky na displeji přístroje
9. | zobrazení výzvy a doporučení pro KPR na displeji i hlasem
10. | přístroj komunikující s obsluhou v českém jazyce
11. | provoz na plně nabitou baterii min. 3 hodiny
12. | signalizace přístroje v případě nutnosti servisního zásahu
13. | hmotnost přístroje vč. transportního obalu a příslušenství max. 2 kg
Příslušenství:
14. | dálkové ovládání
15. | transportní obal
16. | defibrilační elektrody – min. 5 ks tréninkových defibrilačních elkektrod
17. | nabíječka
Další požadavky:
18. | Zaškolení obsluhy treninkového AED

## SW
Software pro analýzu činností AED
Požadavky:
1. | nástroj pro možnost prohlížení, editaci a archivaci zdrojových dat z přístroje (AED) do osobního počítače.
2. | prohlížení stažených dat z přístroje v reálném čase, včetně kontinuální křivky EKG a dalších přístrojem zaznamenaných událostí.
3. | software plně kompatibilní s nabízeným přístrojem AED a ostatními přístroji používanými ZZS KVK
4. | zaškolení práce s programem

## Form cena
Formulář pro zpracování nabídkové ceny | [6 empty] | Příloha č. 5
veřejná zakázka
Dodávka automatických externích dfibrilátorů
položka | výrobce | typové označení | Cena v Kč bez DPH za 1 ks | počet ks | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena celkem v Kč vč. DPH
Automatický externí defibrilátor |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
Treninkový automatický externí defibrilátor |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Software pro AED |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Celkem v Kč vč. DPH | [6 empty] | 0