| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_41B_Sestava lednic |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena sestava lednic pro transfúzní oddělení v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Chladící zařízení | 3ks |  |
| Volně stojící chladicí box na skladování erytrocytárních transfuzních přípravků | ano |  |
| Kapacita | min. 400 vaků (1 vak = 300ml) |  |
| Skladovací teplota garantovaná v celém prostoru | +2°C až + 6°C |  |
| Plně nastavitelná teplota v rozmezí | +2°C až + 6°C |  |
| Automatické odmrazování | ano |  |
| Nucená cirkulace vzduchu garantující homogenní rozložení teploty v celém prostoru lednice | ano |  |
| Rychlý návrat k nastavené teplotě po otevření dveří | ano |  |
| Zařízení je určeno pro provoz s častými vstupy | ano |  |
| Provozní teplota: provoz do teploty okolí | min. do 30°C |  |
| Indikátor zapnutí přístroje | ano |  |
| Digitální ukazatel teploty | ano |  |
| digitální nastavení a zobrazení s přesností 0,5°C | ano |  |
| Akustický alarm při překročení limitu požadované skladovací teploty | ano |  |
| Test funkce alarmu | ano |  |
| Bezpečnostní termostat chránící skladované produkty před překročením stanovené teploty | ano |  |
| Akustický alarm nedovření dveří, volitelně | ano |  |
| Skleněné dveře s úpravou proti zamlžení, volitelně zámek | ano |  |
| Volitelné vnitřní vybavení | ano |  |
| Výsuvné zásuvky s pojezdem | ano |  |
| Vnitřní osvětlení | ano |  |
| Možnost napojení na externí teplotní záznamovou jednotku | ano |  |
| Rozměry (šířka / hloubka / výška) | max. 79cm / 90cm / 200cm |  |
| Přístroj musí splňovat direktivu 93/42/EEC | ano |  |
| Váha | max. 210kg |  |
| Úroveň hluku | max. 52 dB |  |
| Elektrické napájení | 220 - 240V |  |
| Elektrický příkon | max. 280W |  |
| Vyzařování tepla | max. 50kcal/h |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

* Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..