| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-1525_Lampa pro fototerapii, mobilní s LED světlem | 2 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 2 ks Lampa pro fototerapii, mobilní s LED světlem pro oddělení novorozenecké, nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Fototerapeutická lampa s LED technologií pro účinnou léčbu novorozenecké žloutenky | ano |  |
| Vysoká životnost a stabilita výkonu po dobu minimálně 50 000 hodin | Ano uveďte |  |
| Provoz bez ovlivňování tělesné teploty pacienta | ano |  |
| Lampa vybavená monitorem tělesné teploty pacienta s akustickou a optickou signalizací při překročení určené teploty a automatickým vypnutím fototerapie | Ano Uveďte řešení |  |
| Světelný výkon lampy při vzdálenosti 50 cm od pacienta minimálně 50µW/cm²/nm | Ano uveďte |  |
| Ozařovaná plocha cca 600x300 mm při vzdálenosti 50 cm od pacienta | Ano uveďte |  |
| Lampa vybavená observačním světlem - neutrální denní 4300K | Ano Uveďte |  |
| Sonda teploty těla s přesností minimálně 0,2°C a nižší | Ano uveďte |  |
| Stabilní mobilní stojan s nastavitelnou výškou minimálně 130- 170 cm | ano uveďte |  |
| Ovládání pomocí dotykového displeje, který zobrazuje minimálně čas a teplotu | ano uveďte |  |
| Časovač s akustickým upozorněním obsluhy při ukončení terapie | ano |  |
| Napájecí napětí 230 V/ 50 Hz | ano |  |
| Jednoduchá obsluha, komunikace v českém jazyce | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..