|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace dodávky** | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\***  **Splněno ANO/NE** |
| **T-0401\_EKG vč. vozíku** | **5ks** |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 5 elektrokardiografů pro standardní lůžková oddělení nemocnice v Chebu, K Nemocnici 17, KKN a.s.  **Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže.** |  |  |
| ***Obchodní název a typové označení přístroje*** | |  |
| ***Výrobce přístroje*** | |  |
| **Základní požadavky na přístroj** |  |  |
| 12ti svodové EKG s alfanumerickou klávesnicí | ano |  |
| režim automatický, manuální | ano |  |
| maximální váha 4,5kg (bez baterie a příslušenství) | ano |  |
| barevná dotyková obrazovka minimálně 7“ | ano |  |
| možnost tisku na termocitlivý papír formátů:   * A4 nebo * překládaný A4 (210 mm×140 mm)   ***\*zadavatel nepřipouští výsledný formát menší nežli A4 a to z důvodu odečítání údajů z vytištěných 12-ti svodových křivek*** | ano |  |
| minimálně rozsah tepové frekvence 30 BPM - 300 BPM | ano |  |
| frekvenční odezva minimálně v rozsahu 0,05 - 250Hz (doporučováno American Heart Association (AHA, 2007)) | ano |  |
| slovní interpretace záznamu a rozměření nasnímaných křivek – návrh diagnózy | ano |  |
| minimálně kontrola jmenovitého kontaktu elektrod | ano |  |
| vzorkovací frekvence minimálně 6kHz/kanál | ano |  |
| ochrana proti defibrilaci | ano |  |
| možnost synchronizace času na EKG zařízeních (čas nasnímání EKG záznamu je klíčovým údajem pro stanovení příslušných léčebných opatření) | ano |  |
| uchování minimálně 200 záznamů v interní paměti | ano |  |
| kombinované napájení ze sítě / z baterie | ano |  |
| nastavitelná rychlost posuvu papíru 5/10/25/50 mm/s | ano |  |
| připojení EKG do nemocniční sítě prostřednictvím portu LAN a přenosu záznamů v PDF formátu, protokolem FTP, pro možnost nahlížení EKG záznam na kterémkoliv zařízení PC bez nutnosti dalších nákladů | ano |  |
| podpora komunikačních protokolů FDA-XML | ano |  |
| uživatelský manuál v českém jazyce | ano |  |
| pojízdná konstrukce (vozík) pro převážení EKG | Ano  (5ks) |  |
| **Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu vč.:**   * **6x hrudní elektrody** * **4x končetinové elektrody** * **1x EKG kabel se svody (10 svodů – 12 kanálů)** * **EKG papír 2 kusy** | **ano** |  |

*\*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*

V ……………. dne ………….. Za uchazeče: ………………………..