|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace dodávky** | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\***  **Splněno ANO/NE** |
| **T-0921\_Odsávačka proudová** | **1 ks** |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1 kus proudové odsávačky pro oddělení v nemocnici Cheb, K Nemocnici 17, KKN a.s.  Jedná se o vzduchový ejektor s držákem na eurolištu vytvářející podtlak připojením ke zdroji redukovaného vzduchu připojením do rychlospojkového vyústění centrálního rozvodu vzduchu  Vhodný pro použití se sběrnými odsávacími lahvemi s jednorázovými vaky  **Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže.** |  |  |
| ***Obchodní název a typové označení přístroje*** | |  |
| ***Výrobce přístroje*** | |  |
| **Základní požadavky na přístroj** |  |  |
| Plyn: vzduch - černobílé označení | ano |  |
| Vstupní tlak \*  ***\*Zadavatel připouští toleranci ± 5%*** | 3 – 5 bar |  |
| Výstupní podtlak\*  ***\*Zadavatel připouští toleranci ± 5%*** | - 0,8 bar |  |
| Odsávací průtok\*  ***\*Zadavatel připouští toleranci ± 5%*** | 25 l/min |  |
| Připojení výstup:   * hadice 3 m + hadicový nástavec 6 mm, rychlospojkový nástavec CZ | ano |  |
| Manometr | ano |  |
| Tlačítkový rychlouzávěr ON / OFF | ano |  |
| Hlukový tlumič | ano |  |
| Hadicový nástavec | ano |  |
| Držák na eurolištu | ano |  |
| Hadice propojovací | min. 3 m |  |
| **Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu vč.:**   * **láhev polykarbonátová min. 2 litry pro použití jednorázových vaků – 1ks** * **držák láhve na eurolištu – 1ks** * **hadice propojovací se spojkou, silikonová, vše autoklávovatelné – 2 m** * **pacientský okruh silikonový autoklávovatelný – 2 m** * **vozík s eurolištou a brzděnými antistatickými kolečky – 1ks** | **ano** |  |

*\*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*

V ……………. dne ………….. Za uchazeče: ………………………..