|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace dodávky** | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\***  **Splněno ANO/NE** |
| **T-0904\_Monitor vitálních funkcí - transportní** | **2 ks** |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 2ks monitorů vitálních funkcí s možností uchycení na eurolištu pro transport v nemocnici v Chebu, KKN a.s.  **Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže.** | |  |
| ***Obchodní název a typové označení přístroje*** | |  |
| ***Výrobce přístroje*** | |  |
| **Základní požadavky na přístroj** |  |  |
| Barevný dotykový displej o velikosti minimálně | 12“ |  |
| Hmotnost bez baterie | max. 5,5 kg |  |
| Provedení s pasivním chlazením bez větráku | ano |  |
| Možnost implementace termotiskárny | ano |  |
| Měřené parametry 3/5 svodové EKG, SPO2, HR, RESP (transtorakální impedance), NIBP, PR, 2x teplota | ano |  |
| Možnost rozšíření CO2 a 12-ti svodové EKG | ano |  |
| Možnost rozšíření o modul měření anestetických plynů | ano |  |
| **Režimy displeje pro zobrazení:**   * minimálně 4 měřených parametrů ve velkých fontech * minimálně 11 křivek a číselné parametry v režimu standardního zobrazení | ano |  |
| Možnost zobrazení minimálně 11mi křivek na displeji | ano |  |
| **Možnost volby filtrace EKG signálu ve 3 úrovních:**   * režim diagnostický s omezeným vlivem filtrů * režim monitorovací s optimalizovaným filtračním mechanismem * režim pro odfiltrování elektrochirurgie | ano |  |
| Detekce EKG arytmií, klasifikace minimálně 16 různých analýz arytmií | ano |  |
| Analýza ST segmentu | ano |  |
| ochrana proti defibrilaci na vstupech | ano |  |
| Uživatelsky volitelná lišta rychlé volby na displeji monitoru | ano |  |
| Noční režim a Standby režim | ano |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kalkulace:**   * dávkování léků * ventilace * hemodynamika * renální funkce * okysličení | | ano | |  | |
| **Přehled:**   * grafických trendů * tabulkových trendů * alarmů * NIBP * arytmií | | ano | |  | |
| Možnost prohlížení minimálně 120 hodin trendů u jednoho pacienta | | ano | |  | |
| Možnost prohlížení minimálně 60 alarmových událostí u jednoho pacienta | | ano | |  | |
| Možnost prohlížení minimálně 120 sekund zmrazené křivky u jednoho pacienta | | ano | |  | |
| Funkce volání sestry | | ano | |  | |
| Uchycení na eurolištu | | ano | |  | |
| **Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu:**  **4ks - tlakových manžet s univerzální velikostí (pro dospělé)**  **4ks - SpO2 čidel – prstové**  **4ks - EKG 3 – svodové**  **4ks – teplotní čidlo (povrchové)** | | **ano** | |  | |

*\*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*

V ……………. dne ………….. Za uchazeče: ………………………..