| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-1010, T-1015 Infúzní technika |  |  |
| Základní technická specifikace dodávky |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo A)T-1015 dávkovač lineární – 14 ks a B)T-1010 pumpa infúzní – 11 ks pro oddělení gynekologické a dětské nemocnice v Chebu, K nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Cena za jeden kus přístroje v Kč bez DPH | dávkovač lineární |  |
| Cena za jeden kus přístroje v Kč bez DPH | pumpa infúzní |  |

| - Technické požadavky lineárního dávkovače: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů | 5, 10, 20, 30, 50/60 ml ano |  |
| Přesnost dávkování: | max. ± 3 % ano |  |
| Rozsah dávkování: | min. v rozsahu 1 – 999 ml/hod ano |  |
| Možnost zadání parametrů infuze přepočtem objem-rychlost-čas | ano |  |
| Výpočet rychlosti dávky v , mg, µg | ano |  |
| Rychlé a jednoduché podání bolusu | ano |  |
| Uživatelské nastavování okluzního tlaku | ano |  |
| Podsvětlení displeje | ano |  |
| Alarmy optické a zvukové | ano |  |
| Možnost zobrazení popisu závady na displeji při alarmu | ano |  |
| Alarmy minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, vnitřní porucha, odpojení od sítě, okluze, konec infuze | ano |  |
| Interní paměť přístroje – celkem seznam min. 150 léků (v případě, že lze využít více knihoven/profilů, musí být v každé knihovně/profilu seznam min. 120 léků), | ano |  |
| Zobrazení léku na displeji 10 písmen z důvodu nezaměnitelnosti léku | ano |  |
| Knihovna výrobců a typů injekčních stříkaček, Požadováno zastoupení minimálně 4 typů injekčních stříkaček (z uvedeného seznamu 6 typů injekčních stříkaček níže) + 1 volitelná dle výrobce, a to: - Injectomat – Spritze 50ml – výrobce Fresenius Kabi (REF:9000711) - Penta 20ml L.L. – výrobce Penta (REF: 002022720F) - 20ml (24ml) NORM-JECT – výrobce Henke Sass Wolf (LOT:15B23C8) - Omnifix 50ml – výrobce B/Braun (REF:4617509F) - Omnifix 20ml – výrobce B/Braun (REF: 4617207V) - B-D Plastipak 20ml + - min. 1 volitelná dle výrobce | ano (uveďte Vaše řešení – min. 4 typy injekčních stříkaček z uvedeného seznamu + uveďte další možné) |  |
| Možnost výběru z min. 5 kalibrovaných stříkaček v reálném čase (tzn. bez nějakých dalších dodatečných překalibrování) | ano |  |
| Indikace nastaveného či detekovaného typu injekční stříkačky na displeji | ano |  |
| Možnost zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání | ano |  |
| Logování – počet zaznamenaných událostí | min. 1000 záznamů/událostí ano |  |
| Systém KVO s více rychlostmi | ano |  |
| vestavěný akumulátor s kapacitou min. 4 hod provozu při rychlosti min. 5ml/hod, automatické dobíjení akumulátoru při připojení k napájecí síti | ano (uveďte dobu provozu na akumulátor – min. 4hod při rychlosti min. 5ml/hod) |  |
| Napájení lineárního dávkovače ze sítě 230V/50 Hz | ano |  |
| Plná lokalizace všech funkcí infuzní pumpy, veškerých textů na displeji v českém jazyce | ano |  |
| - Technické požadavky infuzní pumpy: |  |  |
| Přesnost dávkování: | max. ± 5 % ano |  |
| Rozsah dávkování: | min. v rozsahu 1 – 1200 ml/hod ano |  |
| Použití standardních infúzních a transfuzních setů se silikonovým pumpovacím segmentem | ano |  |
| Možnost zadání parametrů infuze přepočtem objem-rychlost-čas | ano |  |
| Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, mmol, | ano |  |
| Detekce vzduchu v systému | ano |  |
| Rychlé a jednoduché podání bolusu | ano |  |
| Automatická redukce bolusového objemu po okluzi | ano |  |
| Detekce funkce kontinuální infuze (bez detektoru kapek) | ano (uveďte řešení) |  |
| Uživatelské nastavování okluzního tlaku | ano |  |
| Zabránění volného toku infuze do pacienta při otevření dvířek pumpy | ano (uveďte řešení) |  |
| Podsvětlení displeje | ano |  |
| Alarmy optické a zvukové | ano |  |
| Možnost zobrazení popisu závady na displeji při alarmu | ano |  |
| Alarmy minimálně: vzduch v setu, otevřená dvířka, vybitá baterie, slabá baterie, vnitřní porucha, odpojení od sítě, okluze nad i pod pumpou | ano |  |
| Interní paměť přístroje – celkem seznam min. 150 léků (v případě, že lze využít více knihoven/profilů, musí být v každé knihovně/profilu seznam min. 120 léků), | ano |  |
| Zobrazení léku na displeji 10 písmen z důvodu nezaměnitelnosti léku | ano |  |
| Možnost zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání | ano |  |
| Logování – počet zaznamenaných událostí | min. 1000 záznamů/událostí ano |  |
| Systém KVO s více rychlostmi | ano |  |
| Vestavěný akumulátor s kapacitou min. 4 hod provozu při rychlosti min. 5ml/hod, automatické dobíjení akumulátoru při připojení k napájecí síti | ano (uveďte dobu provozu na akumulátor – min. 4hod při rychlosti min. 5ml/hod) |  |
| Napájení lineárního dávkovače ze sítě 230V/50 Hz | ano |  |
| Plná lokalizace všech funkcí infuzní pumpy, veškerých textů na displeji v českém jazyce | ano |  |

| Veškeré příslušenství k A i B nutné k zahájení provozu | ano |  |
| --- | --- | --- |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..