| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_II_10_Zařízení pro endoskopickou litotripsii | 1ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen intrakorporální litotriptor pro urologické oddělení nemocnice v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |
| obchodní název a typové označení přístroje |  |
| výrobce přístroje |  |
| Technické parametry: |  |  |
| intrakorporální litotriptor s vysokofrekvenční ultrazvukovou desintegrací konkrementu v kombinaci s rázovou pulzní technologií ke generování nízkofrekvenčních mechanických rázů | ano |  |
| použití obou energií současně | ano |  |
| obě energie jsou přenášeny simultánně jedinou sondou (více prostoru pro odsávání větších konkrementů)* *zadavatel nepřipouští kombinace více sond najednou | ano |  |
| funkčnost obou energií bez nutnosti napojení na tlakové rozvody | ano |  |
| použití pro fragmentaci konkrementů v močových cestách (ledvině, močovodu a močovém měchýři) | ano |  |
| sondy použitelné pro uteteroskopie (URS), perkutánní nefroskopie (PEK) a perkutánní mini nefroskopie (miniPEK) | ano |  |
| sondy pro PEK, miniPEK a silnější pro URS mají odsávací kanál | ano |  |
| barevné označení sond pro snadné rozpoznání na sále | ano |  |
| ovládání přístroje start / stop přímo z měniče v ruce operatéra | ano |  |
| ovládání úroveň výstupního výkonu z měniče/transduceru | ano |  |
| nastavení úrovně odsávání konkrementů přímo na měniči/transduceru | ano |  |
| ovládání funkcí litotripsie na měniči – v ruce operatéra a zároveň také pomocí nožního pedálu | ano |  |
| plug and play zapojení | ano |  |
| ultrazvuková frekvence | ano min. 19,500 Hz |  |
| ultrazvuková energie | ano max. 100W |  |
| instalace bez nutnosti stavebních úprav | ano |  |
| příslušenství musí být resterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134°C | ano |  |
| sonda opakovatelně použitelná pro přenos obou technologií, pro PEK, průměr 3,40mm (10,2 Fr.) | 2ks |  |
| sonda opakovatelně použitelná pro přenos obou technologií, pro URS, průměr 1,50mm (4,5 Fr.) | 2ks |  |
| nožní pedál | 1ks |  |
| umístění řídicí jednotky na endoskopický vozík | ano |  |
| Endoskopický vozík | 1ks |  |
| endoskopický vozík s minimálně 3 policemi pro přístroje | ano |  |
| výsuvná police na klávesnici | ano |  |
| držák LCD monitoru | ano |  |
| 4 všesměrová kolečka s minimálně jedním bržděným kolečkem | ano |  |
| výška vozíku | min. 1100 mm |  |
| veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..