| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_II_12_Laparoskopická věž 3D | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy 1ks IROP_II_12_Laparoskopická věž 3D - sestava pro centrální operační sály v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |
| LCD monitor | 1 ks |  |
| úhlopříčka | Min. 30” |  |
| 4K Full UHD rozlišení obrazu | rozlišení obrazu (min. 4K 4096 x 2160 px.) |  |
| zobrazení obraz ve 2D a 3D, podpora různých formátů 3D zobrazení | ANO |  |
| funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180° | ANO |  |
| vstupy: HDMI, DVI-D, 3G-HD/SD/SDI | ANO |  |
| výstupy: DVI-D, SDI | ANO |  |
| monitor umožňuje přepočet vstupního datového signálu o rozlišení 1920x1080 (FULL HD) na výstupní zobrazení v rozlišení 4096x2160 (4K), platí pro zobrazení ve 2D, tak i ve 3D (tzv. 4K upscaling) | ANO |  |
| VESA standard pro uchycení monitoru | ANO |  |
| 3D polarizační brýle klasické (click-on) | min. 2 kusů |  |
| 3D polarizační brýle klasické | min. 5 kusů |  |
| Insuflační jednotka | 1 ks |  |
| nastavení tlaku v dutině břišní s automatickou kontrolou a přizpůsobením průtoku nastaveným hodnotám (s ochranou proti přeplnění pacienta) | ANO |  |
| volitelná maximální rychlost průtoku insuflátoru | V rozsahu min. 0,1 – 45 litrů/min |  |
| nastavení řídicího módu v závislosti na velikosti insuflované dutiny – pro práci v menších prostorách = např. extraperitoneálně, pediatrické výkony… | ANO |  |
| automatický odtah kouře a aerosolu ve spojení s nabízenou VF jednotkou | ANO |  |
| volitelná intenzita odtahu kouře a aerosolu ve dvou úrovních | ANO |  |
| zobrazení údajů o nastavených hodnotách a spotřebě plynu na čelním panelu | ANO |  |
| dodání včetně vysokotlaké hadice pro centrální rozvody MZ Liberec a hadice pro insuflaci | ANO |  |
| dodání včetně komunikačního kabelu pro řízené odsávání kouře pro vf generátor | ANO |  |

| Kamerová řídící jednotka s integrovaným LED zdrojem světla | 1ks |  |
| --- | --- | --- |
| kamerová jednotka pracující jak ve 2D HD , tak i 3D HD zobrazení | ANO |  |
| integrovaný HDTV videoprocesor a světelný zdroj s technologií 4LED (nebo lze dodat 2 samostatné jednotky) | ANO |  |
| přímá podpora 3čipové CCD kamerové hlavy bez nutnosti další investice | ANO |  |
| přímá podpora 3čipové CMOS kamerové hlavy bez nutnosti další investice | ANO |  |
| přímá podpora 1čipové CCD lomené (endoskopické) kamerové hlavy bez nutnosti další investice | ANO |  |
| přímá podpora flexibilních video-ureterorenoskopů (flex. cystoskopů s čipem na distálním konci) bez nutnosti další investice | ANO |  |
| přímá podpora HDTV video-laparoskopů s průměry 5.4mm a 10mm (laparoskopy s HDTV čipem na distálním konci), včetně provedení s ohebným distálním koncem | ANO |  |
| přímá podpora fluorescenčního zobrazení s využitím ICG | ANO |  |
| integrované záznamové zařízení - archivace obrázků na USB (ovládání z tlačítek kamer. hlavy) | ANO |  |
| ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem | ANO |  |
| ovládání a nastavení (menu) v českém jazyce | ANO |  |
| digitální zoom ve více krocích | ANO |  |
| nastavení poměru stran 2D obrazu - 16:10 /16:9 /4:3 /5:4 | ANO |  |
| zvlášť výstupy pro 2D - 2x HD-SDI, 1x DVI-D, 1x Y/C, 1x Composite | ANO |  |
| zvlášť výstupy pro 3D - 3x 3G-SDI, 1x DVI-D | ANO |  |
| integrované úzkopásmové zobrazování, zdroj světla osvětluje sliznici úzkými, předem definovanými, výřezy části spektra, následně je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta = ne PDD / ICG systém. * Zadavatel požaduje, aby funkčnost zobrazení a jeho přínos v záchytu lézí, tumorů a CIS byly podloženy studiemi a doporučeními EAU (evropská urologická společnost) | ANO |  |
| LED zdroj studeného světla | 1ks |  |
| Min. 4 LED lampy s životností každé lampy min. 10.000 hodin | ANO |  |
| výkon LED světelného zdroje odpovídající alespoň výkonu 300W xenonu | ANO |  |
| automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu | ANO |  |
| plynulá (ruční i automatická) regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole | ANO |  |
| intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení i v režimu úzkopásmového zobrazení | ANO |  |
| integrované úzkopásmové zobrazování, zdroj světla osvětluje sliznici úzkými, předem definovanými, výřezy části spektra, následně je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta = ne PDD / ICG systém. * Zadavatel požaduje, aby funkčnost zobrazení a jeho přínos v záchytu lézí, tumorů a CIS byly podloženy studiemi a doporučeními EAU (evropská urologická společnost) | ANO |  |
| Kamerová hlava | 1 ks |  |
| 3 x CMOS HDTV čip | ANO |  |
| Rozlišení Full HDTV | ANO |  |
| podpora úzkopásmového zobrazení | ANO |  |
| podpora fluorescenčního zobrazení s využitím ICG | ANO |  |
| integrovaný upínací mechanismus pro laparoskopické optiky, očnicové uchycení | ANO |  |
| programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla | min. 2 |  |
| optický zoom (2x) | ANO |  |
| ovládání optického zoomu a ostření pomocí otočných prstencových ovladačů na kamerové hlavě | ANO |  |
| váha kamerové hlavy | max. 250g |  |
| 3D videolaparoskop Ø10mm, 0° | 1ks |  |
| integrovaný optický systém, který spojuje “optiku s čipem“, kamerovou hlavu a světlovodný kabel do jednoho nerozebíratelného autoklávovatelného celku | ANO |  |
| režim plné HDTV | ANO |  |
| 2x HDTV CCD čip v distálním konci endoskopu pro snímání 3D obrazu | ANO |  |
| volitelný režim zobrazení 3D/2D s možností přepínání pomocí integrovaného programovatelného tlačítka | ANO |  |
| podpora úzkopásmového zobrazení | ANO |  |
| 3 programovatelná tlačítka pro ovládání kamerové jednotky | ANO |  |
| úhel pohledu 0° | ANO |  |
| eliminace zamlžování distálního konce endoskopu | ANO |  |
| systém bez nutnosti ostření (ostrost v celém rozsahu) | ANO |  |
| vnější průměr videolaparoskopu | max. 10mm |  |
| součástí dodávky je sterilizační autoklávovatelný box | 1ks |  |
| 3D videolaparoskop Ø10mm, 30° | 1ks |  |
| integrovaný optický systém, který spojuje “optiku s čipem“, kamerovou hlavu a světlovodný kabel do jednoho nerozebíratelného autoklávovatelného celku | ANO |  |
| režim plné HDTV | ANO |  |
| 2x HDTV CCD čip v distálním konci endoskopu pro snímání 3D obrazu | ANO |  |
| volitelný režim zobrazení 3D/2D s možností přepínání pomocí integrovaného programovatelného tlačítka | ANO |  |
| podpora úzkopásmového zobrazení | ANO |  |
| 3 programovatelná tlačítka pro ovládání kamerové jednotky | min. 3 |  |
| úhel pohledu 30° | ANO |  |
| plynulé nastavení úhlu pohledu (plynulá rotace optické části) bez ztráty horizontální orientace pohledu | ANO |  |
| eliminace zamlžování distálního konce endoskopu | ANO |  |
| systém bez nutnosti ostření (ostrost v celém rozsahu) | ANO |  |
| vnější průměr videolaparoskopu | max. 10mm (tolerance ±10%) |  |
| součástí dodávky je autoklávovatelný sterilizační box | 1ks |  |
| Laparoskopická proplachová pumpa | 1 ks |  |
| proplachová peristaltická pumpa | ANO |  |
| ochrana proti přetlakování | ANO |  |
| autoklávovatelné i jednorázové příslušenství | ANO |  |
| průtok | min. 1,5 l/min. |  |
| tlak | max. 400 mmHg |  |
| držák pro upevnění na endoskopický vozík | ANO |  |
| součástí jsou resterilizovatelné hadicové sety bez čítače (čipu) sterilizačních cyklů | 1ks |  |
| Odsávací pumpa | 1ks |  |
| pístová odsávací pumpa s maximálním sacím výkonem | min. 60 l/min |  |
| součástí malá bezpečnostní lahev (ochrana proti vniknutí tekutiny do pumpy) | ANO |  |
| podtlak | min 95 kPa |  |
| umožňuje plynulé nastavení podtlaku s kontrolou pomocí vakuometru | ANO |  |
| součástí odpadní láhev | 1ks, min. 2 litry |  |
| antibakteriální filtr | min. 10ks |  |
| resterilizovatelné příslušenství | ANO |  |
| montážní lišta pro odpadní lahev na vozík | ANO |  |
| Multioborový zdroj vysokofrekvenčního proudu | 1 ks |  |
| multioborový vf generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu | ANO |  |
| kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů | ANO |  |
| módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej) | ANO |  |
| urologická a gynekologická endoresekce ve fyziologickém roztoku (tzv. PLASMA resekce) | ANO |  |
| monopolární urologická a gynekologická endoresekce | ANO |  |
| plasmakinetické módy s funkcí „vessel sealing“ včetně módu pro bipolární morselátor | ANO |  |
| maximální výkon | min. 320W |  |
| automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie | ANO |  |
| podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření | ANO |  |
| možnost připojení až 4 nástrojů současně | ANO |  |
| automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů | ANO |  |
| ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením) | ANO |  |
| automatické rozpoznání použitého fyziologického roztoku pro PLASMA endoresekce | ANO |  |
| volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace | ANO |  |
| nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje | ANO |  |
| možnost uložení min. 10 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem | ANO |  |
| zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji | ANO |  |
| víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta | ANO |  |
| podpora automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole ve spojení s nabídnutým insuflátorem | ANO |  |
| dodání včetně kabelu a neutrální elektrody pro jednorázové použití | 1ks |  |
| včetně dvojitého pedálu | 1ks |  |
| včetně jednoduchého pedálu - min 1 spínač | 1ks |  |
| kompatibilita generátoru se stávajícími dvěma bipolárními endoresektoskopy OES Pro zadavatele (výrobce Olympus) * * Zadavatel připouští, že není-li dodavatel schopen zajistit požadovanou míru kompatibility jím nabízeného generátoru, je součástí jím poskytovaného plnění a nabídkové ceny dodání 2 ks ekvivalentního bipolárního resektoskopu kompatibilního s dodávaným generátorem, přičemž za ekvivalentní je považován set resektoskopu splňující následující podmínky: 1 ks vnější rotační plášť s kontinuálním proplachem 27 Fr., 1 ks vnitřní plášť s obturátorem, 1 ks aktivní urologický jezdec bipolární, 1 ks 4mm teleskop 12st, 1 ks vf kabel do nabízeného generátoru, 1 ks světlovodný kabel, 10ks bipolárních resekčních kliček, 5 ks bipolárních koagulačních kuliček | ANO |  |
| PLASMA resektoskopy pro resekci v solném roztoku | 2 ks |  |
| rigidní PLASMA endoresektoskop pro resekci v solném roztoku, rotační s kontinuálním proplachem | ANO |  |
| optika HDTV max. Ø4 mm, min. úhel pohledu 12° | 2ks |  |
| pracovní aktivní element pro PLASMA resekci | 2ks |  |
| bipolární kabel pro napojení na nabízený vf zdroj | 2ks |  |
| vnitřní plášť resektoskopu dle rozměrů vnějšího pláště | 2ks |  |
| vnější plášť resektoskopu max. 27Fr | 2ks |  |
| celý resektoskop musí být autoklávovatelný | ANO |  |
| řezací klička bipolární (střední velikost) | min. 12 ks. |  |
| koagulační elektroda bipolární | min. 2 ks. |  |
| vaporizační oválná elektroda | min. 5 ks. |  |
| desinfekční kontejner autoklávovatelný s víkem umožňující uchycení kompletního nástroje, aretované umístění resektoskopu a příslušenství | 2ks |  |
| Archivační a záznamové zařízení | 1 ks |  |
| systém musí sloužit k ukládání snímků a krátkých videosekvencí do centrálního archívu nemocnice PACS (NIS) v režimu DICOM 3.0, vč. tvorby worklistů | ANO |  |
| 2D/3D FullHD záznam | ANO |  |
| ukládání záznamu do interní paměti o kapacitě | SSD disk min. 500GB |  |
| obsahuje medicínský PC, min. intel i5, 4GB RAM | ANO |  |
| vstupy obrazu min. HD-SDI či HDMI | ANO |  |
| systém musí umožňovat export snímků a full HD videosekvencí ve vybraném formátu (např. jpg, .mpeg4 apod.) | ANO |  |
| spuštění záznamu pomocí tlačítek na hlavě kamery nebo připojeného endoskopu | ANO |  |
| umožňuje přímé zobrazování předoperačních vyšetření z PACS, NIS (např. CT, RTG). | ANO |  |
| pracovní stanice musí být tvořena PC s dotykovým LCD displejem a možnost použití klávesnice | ANO |  |
| umístění pracovní stanice na laparoskopické věži. | ANO |  |
| stanice musí komunikovat s uživateli v češtině. | ANO |  |
| součástí dodávky kabeláž pro napojení k video sestavě a připojení do nemocniční sítě | ANO |  |
| Flexibilní video-ureterorenoskop | 1ks |  |
| CCD čip v distálním konci endoskopu | ANO |  |
| pohyb distálního konce nahoru / dolu | min. 275° / 275° |  |
| přímý směr pohledu 0° | ANO |  |
| průměr zaváděcího tubusu | max. 8,5 Fr. |  |
| hloubka ostrosti | min v rozsahu. 1,5 - 50 mm |  |
| průměr pracovního kanálu | min. 3,6 Fr. (1,2 mm) |  |
| endoskop umožňuje plynulou rotaci obrazu pomocí ovládacího prstence pro snadné ovládání a pro možnost měnit pozici (polohu) výstupu pracovního kanálu (přizpůsobení pro práci v levé / v pravé ledvině) | ANO |  |
| podpora úzkopásmového zobrazení | ANO |  |
| vstupní port na pracovní kanál jedno kohoutový (pokud již není součástí renoskopu) | ANO |  |
| tester pro zkoušku těsnosti | ANO |  |
| Flexibilní ureterorenoskop | 1ks |  |
| flexibilní ureterorenoskop (s vláknovou optikou) | ANO |  |
| pohyb distálního konce nahoru / dolu | min.180° / 275° |  |
| přímý směr pohledu 0° | ANO |  |
| průměr zaváděcího tubusu v celé jeho délce, nejen v distální části | max. 8,4 Fr. |  |
| průměr distálního konce zaváděcího tubusu | max. 5,3 Fr. |  |
| vylepšený zúžený design distálního konce pro snadnější a bezpečnější zavádění | ANO |  |
| hloubka ostrosti | min. v rozsahu 2 - 50 mm |  |
| průměr pracovního kanálu | min. 3,6 Fr. (1,2 mm) |  |
| vestavěný moiré filtr pro potlačení moiré efektu | ANO |  |
| Soubor laparoskopických nástrojů |  |  |
| Laparoskopický jehelec, Ø5 mm, délka 330mm, rovné branže- delfín typ, rukojeť s aretací | 1 ks |  |
| Laparoskopický jehelec, Ø5 mm, délka 330mm, rovné, vroubkované branže, rukojeť s aretací | 1 ks |  |
| Laparoskopické nůžky Metzenbaum, Ø5 mm, délka 330mm, rozebíratelné, ergonomická rukojeť | 2 ks |  |
| Laparoskopický okénkový grasper, délka branží 19mm, prodloužená délka nástroje 430 mm, rukojeť s aretací | 1 ks |  |
| Monopolární zahnutý disektor Maryland, Ø5 mm, délka branží 17 mm, délka nástroje 330 mm, ergonomická rukojeť | 1 ks |  |
| Zahnutý disektor Maryland, Ø10 mm, délka branží 30 mm, délka nástroje 330 mm, ergonomická rukojeť s aretací | 1 ks |  |
| Monopolární háček Ø5mm, typ L, délka 330 mm | 1 ks |  |
| Zavaděč na cévní svorky Ø 12.5 mm, délka 350 mm | 1 ks |  |
| Cévní svorky, sada (malé, velké, rovné, zahnuté) | 6 ks |  |
| Babcock Ø5 mm, délka 330 mm, rukojeť s aretací | 1 ks |  |
| Sací a irigační tuba, Ø5mm, délka 360 mm | 1 ks |  |
| Rukojeť pro sací, irigační tubu, průměr 5 mm, kontrolní páka pro sání | 1 ks |  |
| Bipolární grasper okénkový, délka branží 16,5 mm | 2 ks |  |
| Hem-o-lok – aplikátor klipů, velikost ML | 1 ks |  |
| Hem-o-lok – aplikátor klipů, velikost L | 1 ks |  |
| Hem-o-lok – aplikátor klipů, velikost XL | 1 ks |  |
| Odstraňovač klipů L/XL | 1 ks |  |
| Bipolární kabel | 2 ks |  |
| Monopolární kabel | 2 ks |  |
| Přístrojový endoskopický vozík | 1 ks |  |
| Pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů | ANO |  |
| Izolační transformátor | ANO |  |
| Minimálně dvě brzděná kolečka | ANO |  |
| Zásuvná police pro klávesnici na ovládání kamerové jednotky je-li nutná | ANO |  |
| Kloubový pohyblivý a nastavitelný držák s aretacemi centrálního monitoru | ANO |  |
| Držák infuzních vaků | ANO |  |
| Držák koagulačních pedálů | ANO |  |
| Manipulační madla a příslušenství | ANO |  |
| Kabely pro ochranné pospojení | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za účastníka zadávacího řízení:  ………………………..