| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_II_07_ ORL jednotka | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena ORL jednotka 1ks pro oddělení ORL v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| ORL jednotka: |  |
| Kompaktní jednotka, dostatečná velikost odkládacích a instrumentačních ploch. Odkládací plochy musí mít více úrovní. | Ano |  |
| Možnost volby barevného provedení | Ano |  |
| Velikost hlavní instrumentační plochy | min. 680 mm |  |
| Materiál odolávající desinfekcím, kovová konstrukce | Ano |  |
| Zadavatel požaduje: min. 4 zásuvky pro nástroje zásobníky pro zdravotnický materiál, které jsou dobře přístupné pro personál | Ano |  |
| Odkládací prostory – včetně koše pro odpadový materiál s nožním ovládáním | Ano |  |
| Zabudované min. 2 světelné LED zdroje, s celkovým výkonem odpovídajícím min. 150W s min. 2 výstupy | Ano |  |
| Zabudované držáky pro endoskopy | min.2ks |  |
| Ohřívače endoskopů | min.2ks |  |
| Ohřívač zrcátek | 1ks |  |
| Desinfekční toulce rigidních optik | 2ks |  |
| Odsávací jednotka s výkonem min. 40 l/min s regulací podtlaku a tichým chodem, automatické vyprazdňování a čištění odsávacích nádob | Ano |  |
| Miska pro proplach uší s odsáváním | Ano |  |
| Systém tlakové teplé vody 37°C s max. tolerancí ± 1°C s napojením na domovní rozvod studené vody | Ano |  |
| Připojení na nemocniční síť bez nutnosti stavebních úprav: Odpad Přívod vody Elektrickou síť | Ano |  |

| Vyšetřovací lampa: | 1ks |  |
| --- | --- | --- |
| Čelní ORL vyšetřovací lampa s integrovaným světlovodným kabelem o délce min 2,2m | Ano |  |
| Závěs na čelní lampu | Ano |  |
| Autoklávovatelné rigidní optiky: |  |  |
| Laryngo-pharyngoskop pravoúhlý, 90°, průměr 10mm | 1ks |  |
| Vyšetřovací optika 30°, průměr 2,8mm +-0,1mm, délka 110mm | 1ks |  |
| Vyšetřovací optika 30°, průměr 2,8mm +-0,1mm, délka 175mm | 1ks |  |
| Světlovodné kabely pro připojení všech optik, min. 2 m dlouhý | 2ks |  |
| Sedačka pro lékaře: | 1ks |  |
| Mobilní a výškově nastavitelné s opěrkou | Ano |  |
| Elektricky polohovatelné křeslo pro pacienta: | 1ks |  |
| Motoricky ovládaný systém zvedání | Ano |  |
| Rozsah zvedání min. 20 cm | Ano |  |
| Motorické ovládání nožní a zádové opěrky, nastavitelná opěrka hlavy, chodidel a lýtek | Ano |  |
| Pevné opěrky rukou, zádová opěrka nastavitelná do polohy lůžka | Ano |  |
| Otáčení křesla o min.180° s aretací | Ano |  |
| Nosnost těla | min. 150 kg |  |
| Endoskopická sestava včetně úzko-pásmového zobrazení: |  |
| HD Kamerová jednotka s integrovaným LED zdrojem světla: | 1 ks |  |
| Kamerová jednotka pracující v rozlišení: | min. HD 1080p (progresivní scan) |  |
| Integrované záznamové zařízení – digitální fotografie s možností nastavení kvality ukládání na paměťové médium USB | Ano |  |
| Aktivní řízení jasu zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole | Ano |  |
| Zařízení umožňující využití úzko-pásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti využívá úzká pásma vlnových délek centrovaných kolem 415nm (modré světlo) a 540nm (zelené světlo), tato dvě specifická pásma vznikají na principu filtrace přes optické filtry ve zdroji světla. Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. | Ano |  |
| Kamerová jednotka podporující současně používaní tzv. HD flexibilních videoendoskopů, tj. integrovaný optický systém, který má digitální obrazový snímací prvek (CCD) umístěn v distálním konci endoskopu. | Ano |  |
| Minimální životnost LED | 2000 hodin |  |
| Výstup kamerové jednotky: | SD/HD-SDI, DVI-D, RGB, Y/C, Composite |  |
| Klávesnice pro ovládání kamerové jednotky a popisy digitálních fotografií | Ano |  |
| Kamerová hlava: | 1 ks |  |
| CCD kamerová hlava s videoadaptérem 1,2x zvětšením | Ano |  |
| Očnicový adaptér pro připojení všech typů rigidních optik a flexibilních fibroskopů na kamerové hlavě | Ano |  |
| Integrovaná tlačítka pro nastavení funkcí kamery na kamerové hlavě | min 2 ks |  |
| Moiré filtr v kamerové hlavě | Ano |  |
| Autoklávovatelný světlovodný kabel délky 3m, vnější průměr 4,25mm | 1 ks |  |
| Flexibilní Rhino-Laryngo videoendoskop: | 1 ks |  |
| Flexibilní videoendoskop s CCD čipem na distálním konci | Ano |  |
| Rozlišení: | min. formát PAL 720x576 |  |
| Vnější průměr na distálním konci | max. 3,9mm |  |
| Zorné pole | min. 90° |  |
| Pracovní délka | 300mm |  |
| Pozorovací vzdálenost | min. v rozsahu 5 – 50mm |  |
| Ohyb směrem nahoru | min. 130° |  |
| Ohyb směrem dolu | min. 130° |  |
| Zařízení umožňuje využití úzko-pásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti využívá úzká pásma vlnových délek centrovaných kolem 415nm (modré světlo) a 540nm (zelené světlo), tato dvě specifická pásma vznikají na principu filtrace přes optické filtry ve zdroji světla. Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. | Ano |  |
| Zkoušečka těsnosti | 1 ks |  |
| Monitor: | 1 ks |  |
| Úhlopříčka obrazu | min. 24” |  |
| Rozlišení: | min. 1920 x 1200 pixelů |  |
| Poměr stran | 16:10 |  |
| Antireflexní úprava obrazovky | Ano |  |
| Funkce obraz v obraze | Ano |  |
| Pozorovací úhel | min. 160° horizontálně i vertikálně |  |
| VESA standart uchycení | Ano |  |
| Vstupy: | DVI, VGA, S-video, SDI-HD,3G,SD |  |
| Endoskopický vozík: | 1 ks |  |
| Vozík vhodný pro umístění výše uvedené endoskopické sestavy | Ano |  |
| Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky | Ano |  |
| Bržděná kolečka | min. 2 ks |  |
| Manipulační madla | Ano |  |
| Držák flexibilního endoskopu | Ano |  |
| Police pro umístění ovládacího pedálu | Ano |  |
| Rameno pro uchycení monitoru pomocí VESA standartu | Ano |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..