Technická specifikace

veřejné zakázky:

„Nákup 20 ks polohovacích postelí včetně matrací a hrazdy“

| Požadavky na dodavatele pečovatelského setu |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 kusů nových pečovatelských lůžek včetně příslušenství |  |  |
| Parametr požadovaný zadavatelem | Hodnota parametru požadovaná zadavatelem | Nabídka uchazeče (hodnota parametrů nabízeného zařízení) |
| Stav postelí | Nové |  |
| Šířka ložné plochy | min. 90 cm, max. 100 cm |  |
| Zdvih ložné plochy | 40 – 80 cm |  |
| Max. vnější rozměr | max. 220 x 105 cm |  |
| Ložná plocha | 4 dílná plocha z dřevěných lamel |  |
| Nosnost lůžka | min. 180 kg |  |
| Lůžko | Plně elektrické polohovací lůžko, polohování zádového a nožního dílu pomocí elektromotoru, lýtkový díl pomocí rastru. |  |
| Kolečka | Brzditelná každá zvlášť, o průměru min. 100 mm |  |
| Transport, přesun | Plně rozložitelné na jednotlivé díly (ložná plocha, čelo), nesmí být systém harmoniky! |  |
| Matrace | Ze studené pěny minimálně 40kg/m3, boky vyztužené pěnou vyšší objemové hmotnosti pro lepší přesun klienta, výška min. 12 cm, prořez pro lepší přizpůsobení matrace při polohování na lůžku. Riziko vzniku dekubitů I. II. |  |
| Nosnost matrace | Až 180 kg |  |
| Potah matrace | Omyvatelný, paropropustný, vodě odolný, pružný ve směrech, zip krytý proti zatékání nečistot do jádra matrace. |  |
| Matrace | Doložit tlakové mapy + klinické hodnocení matrace |  |
| Příslušenství | Pacientský ovladač s přednastavenými funkcemi a možností uzamčení jednotlivých funkcí |  |
| Příslušenství | Hrazda, hrazdička |  |