## část A.
Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech |  | Příloha č. 3
část A. Zdravotnický mobiliář
Technická specifikace
IČ | Název | Rozměry | Naplnění parametru ano/ne/údaj*)
361302 | stěna úložná pro sálovou obuv - kapacita 10 párů obuvi | orientační rozměry 600/1300 mm
celonerezové provedení konstrukce z nerez oceli AISI304
provedení na 10 párů bot
součástí dodávky spojovací materiál na uchycení stěny ke zdi
361333 | systém úložný pojízdný vč. 4 ks modulárních košů | orientační rozměry 600/500/1800 mm
jednostranná, pojízdná rámová konstrukce z nerezové oceli
úprava rámu pro zavěšení čtyř drátěných modulových košů pouze z jedné strany
vč. 4 ks drátěných nerezových košů
modulový koš hloubka 30 cm stohovatelný s oknem
(nosnost koše cca 6 kg)
orientační rozměr koše 600/300/300 mm
4x kolečka o pr. 75 mm, 2 kolečka s brzdou
antistatické provedení
361622 | vozík skříňkový pro převoz sterilního materiálu | kapacita 9 STJ
uzavřený vozík pro převoz sterilního materiálu
celonerezové provedení s dvoukřídlými dveřmi
s boční aretací v otevřeném stavu - úhel otevření dveří min. 240 st.
dveře vybaveny ocelovými panty z nerez oceli s vnitřním pryžovým profilem po celém obvodu zaručující prachotěsnost
dveře uzamykatelné
jaecklová kostra vyztužena spodní, horní, zadní a boční výplní
vnitřní úložný prostor rozdělen 2 vyztuženými samonosnými policemi
police umožňujcí uložení 9 ks modulových košů vel.60x30x30cm nebo kontejnerů vel. 1/1
vertikální madla pro ruční manipulaci
2 pojezdová kola na pevno, 2 otočná kola s brzdou
antistatické provedení
Technické podmínky definovány v části:
Příloha č.2 - materiály a zpracování nerezového materiálu
393401 | lehátko vyšetřovací 2-dílné, výškově zdvih., pojízdné | orientační rozměry 2000/650/500-1050 mm
2-dílná pracovní plocha
stavitelná podpěrka hlavy plynovou vzpěrou
elektricky výškově zdvihatelné
zdvih regulovaný ručním ovladačem
rozsah zdvihu min.350 mm
stabilní kovová konstrukce, pojízdná
4 kolečka o průměru min. 75 mm s centrální brzdou
kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem
vrchní část lehátka čalouněná
potah zdravotně nezávadná koženka s atestem pro použití zdravotnictví
konstrukci i čalounění možno dezinfikovat
Barevné řešení definováno v části:
D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
držák papírové role
nosnost 150 kg
395402 | sedačka otočná výšk.zdvih. pojízdná, nosnost 150 kg
stabilní konstrukce z nerezových profilů
hydraulicky výškově zdvihatelná
rozsah zdvihu 200 mm, nastavení cca od 550 mm - do 700 mm
nosná část určená pro vysoké zatížení, 150 kg
kruhový sedák - čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna
s dlouhodobou odolností proti slehnutí, vysoká min. 6 cm
podnož - 5i-ramenný kovový nosný kříž
kolečka Ø 75 mm, antistatické provedení
395403 | sedačka otočná, výšk.zdvih., pojízdná, nosnost 150 kg
stabilní konstrukce z nerezových profilů
hydraulicky výškově zdvihatelná
rozsah zdvihu 200 mm, nastavení cca od 550 mm - do 700 mm
nosná část určená pro vysoké zatížení, 150 kg
kruhový sedák - čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna
s dlouhodobou odolností proti slehnutí, vysoká min. 6 cm
podnož - 5i-ramenný kovový nosný kříž
kolečka Ø 75 mm, antistatické provedení
396001 | křeslo odběrové
stabilní odběrová židle vhodná pro odběr krve či podávání infuzí
odolná ocelová konstrukce ošetřená komaxitovým nástřikem
područky přizpůsobitelné a otáčitelné ve 3D směrech k pacientům
výška opěrek rukou nastavitelná
zatížitelnost 130 kg
součástí infuzní stojan
čalouněný sedák a opěrák zad, vč. područek omyvatelnou dezinfikovatelnou koženkou
Barevné řešení definováno v části:
D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
396107 | křeslo odpočinkové s podnožkou (na kojení)
multifunkční křeslo s hydraulickým zdvihem
třísegmentové plocha(nožní, sedací, zádový díl)
nezávislé polohování zádového dílu a podnožního dílu
nastavení zádového dílu samotnou klientkou
součástí křesla musí být zásuvné stupátko
křeslo musí mít područky obou horních končetin
křeslo musí být pojízdné, osazené čtyřmi otáčivými kolečky
s centrální brzdou předních kol
nastavení zádového dílu samotnou klientkou
křeslo musí být potaženo kvalitním čalouněním a antibakteriální koženkou
konstrukce a čalounění musí být omyvatelné a dezinfikovatelné
Barevné řešení definováno v části:
D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení
zatížení křesla min. 150 kg
vč. podhlavníku
vč. madla
minimální výška sedáku 450 mm
maximální zdvih výškového nastavení 255 mm
399014 | zástěna 7-dílná, podvozek skládací | orientační rozměry 1750/1450 mm
skládaná 7-dílná zástěna na mobilním podvozku
umožňující natáčení a zafixování v potřebné poloze
poskytující dočasné zaclonění při oblékání, k vytvoření soukromí
umožňující natáčení a zafixování v potřebné poloze
plastová výplň z vysoce lisovaného laminátu s jádrem z extrudované polystyrénové pěny
mající vysoký stupeň nehořlavosti
hygienicky udržovatelná (omyvatelné, dezinfikovatelné)
možnost barevného výběru dle vzorníku výrobce a dle architektonického řešení
výška: min. 1,45 m
délka v rozloženém stavu: min. 1,75 m
pojezdová kolečka odpružená s obousměrnou brzdou
399016 | zástěna 9-dílná, podvozek skládací | orientační rozměry 2250/1450 mm
skládaná 7-dílná zástěna na mobilním podvozku
umožňující natáčení a zafixování v potřebné poloze
poskytující dočasné zaclonění při oblékání, k vytvoření soukromí
umožňující natáčení a zafixování v potřebné poloze
plastová výplň z vysoce lisovaného laminátu s jádrem z extrudované polystyrénové pěny
mající vysoký stupeň nehořlavosti
hygienicky udržovatelná (omyvatelné, dezinfikovatelné)
možnost barevného výběru dle vzorníku výrobce dle architektonického řešení
výška: min. 1,45 m
délka v rozloženém stavu: min. 2,25 m
pojezdová kolečka odpružená s obousměrnou brzdou
401002 | lůžko 4-dílné el. polohování, výšk.zdvih., pojízdné, vč. matrace (výška matrace min. 15 cm)
lůžko pro nemocniční péči pro standardní oddělení, dekor dřevo
elektrické nastavení výškové nastavení a náklon, zádový díl a stehenní díl
mechanické nastavení lýtkového dílu
ložná plocha 4-dílná
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění
stabilní a jednoduše čistitelná kovová konstrukce lůžka (kov, plast, HPL)
díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost
bezpečná pracovní zátěž minimálně 200kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 30-75 cm pro bezpečnou péči, velmi snadnou mobilizaci pacienta, bezpečnou práci personálu
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů
zádový a stehenní díl s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta
integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm
náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, plné posazení a mobilizaci pacienta
mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR
odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru z několika dřevodekorů shodných s pacientskými stolky
dělené postranice, aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka, postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním po celé délce ložné plochy, bezpečné a ergonomické ovládání - nahoře (nad úrovní ložné plochy)
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, s možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami ( minimálně resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, vyšetřovací poloha, případně další)
podsvícený pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s konektorem pro rychlé připojení a dopojení z obou stran lůžka
dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm, systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka - alarm nezabržděného lůžka či automatická brzda
univerzální lišty a držáky na příslušenství
zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
výsuvná polička na lůžkoviny pod nožním čelem s úložným prostorem pro sesterský ovladač
ochranná kolečka v rozích lůžka, bezpečnostní noční podsvícení lůžka s možností vypnutí
svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel
pasivní antidekubitní matrace - riziko III
jádro matrace kombinované ze studených PU pěn, nosná část z pěny o hustotě min. 40kg/m3, odpor proti stlačení max. 4kPa/m2, na povrchu vrstva min. 5cm z pěny o hustotě min 50kg/m3, odpor proti stlačení max. 3,6kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 5 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny s sníženou hořlavostí (CRIB 5)
potah snadno snímatelný - tj. zip ze všech čtyř stran (360°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené
materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (CRIB 7)
na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci
nosnost min. 200kg
rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm
příslušenství:
hrazda s výškově stavitelnou samonavíjecí rukojetí
infuzní stojan výškově stavitelný
401010 | lůžko 4-dílné el. polohování, výšk.zdvih., pojízdné
lůžko pro nemocniční péči pro standardní oddělení
elektrické nastavení výškové nastavení a náklon, zádový díl a stehenní díl
mechanické nastavení lýtkového dílu
ložná plocha 4-dílná
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění
stabilní a jednoduše čistitelná kovová konstrukce lůžka (kov, plast, HPL)
díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost
bezpečná pracovní zátěž minimálně 200kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 30-75 cm pro bezpečnou péči, velmi snadnou mobilizaci pacienta, bezpečnou práci personálu
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů
zádový a stehenní díl s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta
integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm
náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, plné posazení a mobilizaci pacienta
mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR
odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru z několika dřevodekorů shodných s pacientskými stolky
dělené postranice, aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka, postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním po celé délce ložné plochy, bezpečné a ergonomické ovládání - nahoře (nad úrovní ložné plochy)
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, s možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami ( minimálně resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, vyšetřovací poloha, případně další)
podsvícený pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s konektorem pro rychlé připojení a dopojení z obou stran lůžka
dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm, systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka - alarm nezabržděného lůžka či automatická brzda
univerzální lišty a držáky na příslušenství
zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
výsuvná polička na lůžkoviny pod nožním čelem s úložným prostorem pro sesterský ovladač
ochranná kolečka v rozích lůžka, bezpečnostní noční podsvícení lůžka s možností vypnutí
svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel
pasivní antidekubitní matrace - riziko III
jádro matrace kombinované ze studených PU pěn, nosná část z pěny o hustotě min. 40kg/m3, odpor proti stlačení max. 4kPa/m2, na povrchu vrstva min. 5cm z pěny o hustotě min 50kg/m3, odpor proti stlačení max. 3,6kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 5 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny s sníženou hořlavostí (CRIB 5)
potah snadno snímatelný - tj. zip ze všech čtyř stran (360°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené
materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (CRIB 7)
na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci
nosnost min. 200kg
rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm
příslušenství:
hrazda s výškově stavitelnou samonavíjecí rukojetí
infuzní stojan výškově stavitelný
402000 | postýlka novorozenecká pojízdná | orientační rozměry 580/960 mm
shoda s normou 93/42/EEC v platném znění
stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka
plynulý zdvih ložné plochy s posilováním pružinou či plynopružinou pro bezpečnou práci personálu a bezpečnou péči
ložná plocha - plastová vyjímatelná transparentní vanička
plynulý náklon do Trendelenburg. a Antitrendeleburg. polohy minimálně 12° s posilováním pružinou či plynopružinou
kolečka o průměru minimálně 60 mm
pasivní antidekubitní matrace
rozměr matrace dle ložné plochy lůžka
jádro matrace z PU pěny
paropropustný, voděodolný materiál potahu, bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech, potah vysoce hygienický
barevné provedení dle řešení architekta a dle vzorníku výrobce
405002 | stolek noční oboustranný s jídelní deskou pojízdný
pojízdný, oboustranný stolek k lůžku
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD)
odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů
integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou či plynopružinou, naklopitelná pro čtení i psaní
s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání
kolečka o průměru minimálně 60mm, minimálně dvě kolečka brzditelná
provedení stolku – nahoře zásuvka, nika, dole skříňka s dvířky
stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky
držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku
design odpovídající lůžku
410010 | vozík nástrojový 2-podlažní | orientační rozměry 640/480/800 mm
celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně dvou plat z nerez oceli
horní plato s prolisem se zaoblenými rohy
dolní plato rovné
rovnoměrná zatížitelnost nerezového plata min.50kg
antirezonanční výztuha
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
4x otočná kola pr. min. 75 mm, z toho 2 s brzdou
kolečka s ochranou proti namotávání nití
antistatická kolečka
410012 | vozík nemocniční (2x zásuvka) | orientační rozměry 760/560/1120 mm
celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně dvou plat z nerez oceli
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
2x plato nerezové s prolisem
rovnoměrná zatížitelnost plata min.30kg
antirezonanční výztuha
v horní části 2x zásuvka (hl. cca á 120 mm)
zásuvka s plastovým vyjímatelným košem s dotahem
zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
možnost volby barvy plastového čela zásuvky (dle vzorníku RAL v galerii výrobce vozíků a dle řešení architekta)
zásuvky musí být prachutěsné
musí být s plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásuvky
zásuvky musí být centrálně uzamykatelné
madla zásuvek z nerezové oceli
ve spodní části (na dolním platě) drátěný koš
4x otočná kola pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou
antistatické provedení koleček
410030 | stolek instrumentační výšk. zdvih. | odkládací plocha cca 640/480 mm
stabilní konstrukce s nohou se třemi rameny
celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně desky z nerez oceli
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
nerezová deska s prolisem se zaoblenými rohy a hranami
otočná o 360° s aretací polohy
rovnoměrné zatížení desky min. 30kg
hydraulický systém zdvihu
nožní ovládání - zdvih min. 400 mm
antistatická kolečka o pr. min. 75 mm, brzděná
410050 | vozík pro ošetření novorozence (4x zásuvka) | orientační rozměry 750/550/860 mm
konstrukce vozíku ocel s práškovou barvou s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu
horní pracovní deska nerez ocel s prolisem
rovnoměrná zatížitelnost plata 20 kg
4x zásuvka hl. á 125 mm
nosnost jedné zásuvky 20 kg
zásuvky z oceli s vypalovanou práškovou barvou
zásuvky kryty kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
možnost volby barvy čel zásuvek dle vzorníku RAL
zásuvky musí být prachutěsné
musí být s plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásuvky
centrální uzamykání zásuvek
madla zásuvek ocelová, lakovaná barva šedá (RAL: 7042) vsazené do plastových úchytek ABS)
na boku vozíku tlačné madlo ocelové, lakované
spodní část vozíku chráněna čtyřmi kruhovými prvky plastu
4x otočná kola pr. 100 mm, z toho 2 s brzdou
410051 | vozík víceúčelový (2x zásuvka uzamyk., police, nástavba) | orientační rozměry 560/760/1040 mm + nástavba
celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně dvou plat z nerez oceli
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
2x samonosné plato s prolisem
rovnoměrná zatížitelnost plat min.30kg
antirezonanční výztuha
ve spodní části nerezový drátěný koš
2x zásuvka (hl. orientačně á 120 mm)
zásuvka s plastovým vyjímatelným košem s dotahem
snadné dělení vnitřního prostoru zásuvky za pomoci jednotlivých příček
zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
možnost volby barvy plastového čela zásuvky (dle vzorníku RAL v galerii výrobce vozíků)
zásuvky musí být prachutěsné
musí být s plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásuvky
musí být centrálně uzamykatelné
madla zásuvek z nerezové oceli
4x otočná kola pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou
4x pryžový nárazník
příslušenství:
plastový vyjímatelný odpadkový koš
výškově stavitelný nerezový držák 200 ks rukavice
1x sada čtyř výklopných boxů
410060 | vozík vizitový (na porodopisy, uzamykatelný) | orientační rozměry 870/670/1080 mm
konstrukce vozíku tvoří nerezová ocel s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu vozíku
horní pracovní deska z nerez oceli s prolisem se zaoblenými ochrannými prvky z plastu (ABS)
vozík se 4 zásuvkami
1x zásuvka s košem 5 cm, 2x zásuvka s košem á 10 cm, 1x zásuvka s pořadačem na 16 složek zdravotní dokumentace)
zásuvku základního typu vozíku tvoří vyjímatelný koš z vysoce odolného plastu (ABS)
umožňující snadné dělení vnitřního prostoru zásuvky za pomocí jednotlivých příček
zásuvka na dokumentaci je rozdělena pořadačem na 16 složek zdravotnické dokumentace (formátu A4 – šanon)
zásuvky kryty kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
barevné provedení čel zásuvek dle RAL vzorník v galerii produktu
zásuvky musí být prachutěsná
zásuvky musí být osazeny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
zásuvka na dokumentaci musí být na teleskopických kuličkových výsuvech s dotahem – určené pro větší zatížení
madla zásuvek včetně tlačného z nerezové oceli vsazené do plastových úchytek (ABS)
centrální zamykání zásuvek
vozík ve spodní části vybaven rozšířeným podvozkem z nerezové oceli
zajištující stabilitu při plném zatížení a zároveň při maximálním vysunutí zásuvky
po celém obvodu vozíku ocelový ochranný rám s pryžovým profilem
vozík musí být vybaven kvalitními plastovými koly s ochrannou proti namotávání nití a vlasů
o rozměrech: 4 x otočné d=12,5cm,z toho 2x brzděné
Příslušenství:
1x sklopný nerezový stolek
nerezová deska s prolisem
ochranné plastové rohy
nosnost 10 kg
nerezová vyjímatelná nádoba na infekční odpad (komplet)
objem cca 15 l
na boku vozíku nerezový vyjímatelný drátěný koš
orientační rozměry 480/250/120 mm (komplet)
410201 | vozík servírovací 2-podlažní nerez | orientační rozměry 905/605/950 mm
celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plat z nerez oceli
2s samonosné plato s prolisem
rovnoměrné zatížení plata 50 kg
celková nosnost vozíku 100 kg
4 otočná pojezdová kolečka, z toho 2 brzděná
411526 | vozík na čisté prádlo drátěný nerez | orientační rozměry 1400/500/1110 mm
konstrukce vozíku ocel, povrchová úprava chrom
v horní části 1 x nerezová vana velká
2 x rozpěrný koš mělký, rovnoměrné zatížení rozpěrného koše: 20 kg
1 x rovný závěsný nosič, rovnoměrné zatížení závěsného koše a nosiče: 6 kg
1 x závěsný koš s plast. dnem, na boku vozíku
1 x závěsná drátěná polička, na boku vozíku
1 x plastové dno do podvozku
4 x otočná kola pr. 125 mm
4 x plastový nárazník
celková nosnost vozíku 60 kg
413606 | vozík resuscitační | orientační rozměry 750/550/900 mm + nástavba
stabilní celokovová konstrukce vozíku
z práškově lakovaného ocelového plechu
hygienicky udržovatelný
rezistentní vůči běžným dezinfekčním prostředkům
s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu vozíku
horní pracovní deska s prolisem se zaoblenými rohy z ABS plastu
3x zásuvka
(1x zásuvka (výška cca 150 mm)
2x zásuvka (výška cca 200 mm))
zásuvky musí být uzamykatelné
musí být s plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásuvky
možnost výběru barevného řešení čel zásuvek dle vzorníků barev výrobce
madlo zásuvek z ušlechtilé oceli
pro dobrou manipulaci na boku vozíku ergonomické madlo z ušlechtilé oceli
příslušenství vozíku:
nástavba 2-řadá vč. plastových výklopných boxů na drobný zdravotnický materiál 4+5
otočná deska z nerez oceli s aretací se zajišťovacími pásy na defibrilátor
nosnost cca 10 kg
infuzní držák z nerez oceli-komplet, výškově nastavitelný s aretací
zásobník na rukavice (100 ks) vč. držáku, výšk. stavitelný
držák kyslíkové lahve (O2 - 2kg) z nerez oceli, se zajišťovacími pásky
držák odpadní nádoby na použité jehly - komplet
plastový odpadní koš vč. držáku
ve spodní části vozíku ochranné nárazníky
otočná kolečka o pr. 125 mm, z toho dvě brzděná s ochranou proti namotávání nití
414428 | stojan na misky s ohřevem pojízdný
pojízdný 5-ti ramenný stojan s vyhřívacím tělesem pro ohřev sterilních roztoků
topné těleso s regulací teploty
teplota stavitelná v rozmezí 30-90°C
topné těleso opatřeno termostaty
optický a akustický alarm
stojan výškově zdvihatelný
celonerezové provedení (stojanu, topného tělesa, misek)
stabilní pojízdná základně, antistatická brzdící kolečka
odolná proti otěru, proti korozi
3x sterilizovatelná nerezová nádoba (objem cca 4 l)
síťová šńůra 5 m
soulad s el. normou EN 60601
414430 | nádoba na odpad vč. pojízdného stojanu nerez
nerezový nádoba na odpad 15 l
nerezový pojízdný stojan
4 otočná kolečka průměru 50 mm
415403 | váha kojenecká digitální | délka vaničky cca 600 mm
váha určená pro vážení novorozenců a kojenců
dvourozsahová kojenecká váha
elektronická cejchovatelná třída III
nastavení váhy a kalibrace musí být provedena výrobcem
cejchování musí být provedeno v souladu s platnými předpisy
váživost do 15 kg
bezpečná konstrukce zabraňující bočnímu vyklopení
platforma omyvatelná, dezinfikovatelná
napájení vah ze sítě nebo provoz na baterie
funkce pro přidržení hodnot
rychlá zobrazení navážených hodnot, podsvícený LC displej
tlačítka pro zap./vyp.
automatické vypnutí po 4 min. bez aktivity
přenos dat na tiskárnu či PC
419301 | schůdky 2-stupňové nerez
celonerezové provedení schůdků
nášlapné desky s protiskluzovou pryží
492115 | nádoba na odpad kovová
kovová nádoba na odpad nášlapná z nerez oceli
objem min./max. 5 l/16 l
výška max. 350 mm
zvýšená odolnost vůči deformaci, uzavřené a zesílené dno
pedálový mechanismus, velmi tichý a pomalý chod víka
vyjímatelná vnitřní plastová nádoba s rukojetí a otvorem na zajištění jednorázových sáčku na odpad
spodní část zabezpečena proti poškrábání podlahy
492120 | nádoba na třídění odpadu nášlapná, 2 vnitřní nádoby
nádoba na třídění odpadu z ušlechtilé oceli
víko z plastu
se 2 barevnými vyjímatelnými vnitřními koši
celkový objem cca 30 l (19l + 11 l)
široký nášlapný pedál
orientační rozměry 470/250/440 mm
s použitím jednorázových sáčků na odpadky
495103 | vozík úklidový
stabilní kovová konstrukce
pojízdný podvozek s rukovětí
technologie MOP PRESS
výbava:
2x vědro
1x ždímač mopu
1x koš
1x vak o objemu 80l + víko
včetně úklidového nářadí(násada, držák, třáseň)
4x otočné kolo pr. 75 mm
4x plastový nárazník
495104 | vozík úklidový | orientační rozměry 650/460/950 mm
kovová konstrukce
2x vědro 17 l
1x ždímací mechanismus
1x příchytka násady
1x podpěra třásní
(vč. mopu, násady na mop)
2 x otočné kolečko (d= 7,5 cm)
2 x pevné kolečko (d= 19,5 cm)
2 x plastový nárazník
495546 | vozík na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky vč. vík, nožní ovládání | orientační rozměry 890/510/950 mm
konstrukce vozíku ocel, povrchová úprava chrom
2 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu á 80 l
nosnost jednoho vaku 30 kg
nožní ovládání vík
plastová víka
4x otočná kola pr. 75 mm, z toho 2 brzděná
4x plastový nárazník
495547 | vozík na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání | orientační rozměry 450/510/940 mm
konstrukce vozíku ocel, povrchová úprava chrom
1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l
plastové víko
nožní ovládání víka
4x otočná kolečka, 2 bržděná
4x plastový nárazník
celková nosnost vozíku 30 kg
496125 | dávkovač mýdla
plastový dávkovač tekutého mýdla
z odolného ABS plastu
orientační rozměry 106x110x206mm
orientační objem min. 800ml
průhled pro kontrolu naplnění
možnost plnění dle stávajícího systému uživatele
bílá barva
496126 | dávkovač mýdla pákový
dávkovač dezinfekce pákový
objem 500 ml
orientační rozměry 220/80/295 mm
dezinfekční roztoky doplňované z kanystru
dávkovací mechanizmus vyrobený z nerezové oceli, jednoduchý na demontáž
možnost úplné sterilizace
snadná obsluha a kontrola objemu roztoku v dávkovači
použití na všechny druhy dezinfekčních roztoků
dávkování loketním ovladačem
možnost nastavení dávky na 0,5-1-1,5 ml
496127 | dávkovač dezinfekce pákový | orientační rozměry 220/80/295 mm
dávkovač dezinfekce pákový
objem 500 ml
orientační rozměry 220/80/295 mm
dezinfekční roztoky doplňované z kanystru
dávkovací mechanizmus vyrobený z nerezové oceli, jednoduchý na demontáž
možnost úplné sterilizace
snadná obsluha a kontrola objemu roztoku v dávkovači
použití na všechny druhy dezinfekčních roztoků
dávkování loketním ovladačem
možnost nastavení dávky na 0,5-1-1,5 ml
496337 | zásobník papírových ručníků
plastový zásobník papírových ručníků
orientační rozměry 276x130x365mm
náplň 400 - 550 ks
průhled pro kontrolu naplnění
zámek
bílá barva
*) | Vyplní účastník
údaje prokazující splnění pořadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot nabízená hodnota parametru), případně odkaz na přílophu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny
Přílohy: | Příloha č. 18_Příloha_technické_specifikace_D2_51-08 Obecně požadované standardy technologie
Příloha č. 19_Příloha_technické_specifikace_D2_51-09 Řešení barevnosti vybavení

## část B.
Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech |  | Příloha č. 3
část B. Resuscitační lůžko pro novorozence
Technická specifikace
IČ | Název | Rozměry | Naplnění parametru ano/ne/údaj*)
402032 | Lůžko resuscitační vyhřívané
Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže
Obchodní název a typové označení přístroje
Výrobce přístroje
Základní požadavky na přístroj
| Vyhřívané lůžko s integrovanou resuscitační jednotkou | ano
| Lůžko umístěné na mobilním stojanu se čtyřmi brzděnými kolečky | ano
| Výškové polohování lůžka elektromotorem v rozsahu | Min 20cm
| Náklon lůžka s vizuální kontrolou náklonu (integrovaná vodováha) | Min ±10°
| 2 zásuvky otevíratelné ze dvou stran a zamykatelné | ano
| Otočná polička na příslušenství | ano
| Držák na odsávací nádobu a nádoba na odsávání | ano
| 2 držáky na láhve se směsí | ano
| Madlo pro snadnou manipulaci s lůžkem | ano
| Možnost rentgenování pacienta – držák RTG kazety | ano
| Integrované vyšetřovací světlo, polohovací bodové | Min. 2 intenzity svícení
| Světlo plošné s variabilní intenzitou (pokrývající celou matraci lůžka) | ano
| Horní panel se zabudovaným zářičem do těla lůžka, aby v žádném případě neomezoval ošetřující personál v péči o novorozence | ano
| Bočnice uživatelsky odstranitelné pro lepší přístup k novorozenci | ano
| Integrovaný SpO2 modul s rozsahem měření min 30 – 100 % včetně pletysmografické křivky, tepové frekvence a trendů pro možnost zpětné kontroly | ano
| Integrovaný monitoring srdeční frekvence pomocí hrudních svodů | ano
| Integrovaná váha pro vážení novorozence v rozmezí | min. 300-7000g
| Akustická a optická signalizace alarmů s potlačením alarmů při zahřívací fázi | ano
| Bezdotykové tišení alarmů pro eliminaci možnosti přenosu infekce | ano
| Integrovaná časomíra na displeji s upozorněním obsluhy na nutnost stanovení Apgar skóre | ano
| Regulace teploty s manuální i automatickou regulací | ano
| Provozní režim řízený teplotou novorozence dle kožního čidla, 2 ks čidel a antireflexní náplasti součástí dodávky | ano
| Zobrazení aktuálních a nastavených hodnot na centrálním displeji | ano
| Automatický test při zapnutí a během provozu | ano
| Integrovaný resuscitační modul zahrnující směšovač vzduchu a kyslíku, manometry a průtokoměry | ano
- Možnost přednastavení režimu resuscitace
- Sekundární výstup ze směšovače plynů s nezávislou regulací průtoku
- Integrovaná odsávačka s nastavením intensity, provozní rozsah min. 0 – 140 mmHg
- Připojení vzduch/O2 z centrálního rozvodu i tlakových lahví současně, s tlakovou prioritou z centrálního rozvodu.
| Externí zdroj energie pro nutnost převozu novorozence (nebo možnost připojení k stávajícímu transportnímu systému- Giraffe Shuttle) | ano
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano
*) | Vyplní účastník
údaje prokazující splnění pořadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot nabízená hodnota parametru), případně odkaz na přílophu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny

## část C.
Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech |  | Příloha č. 3
část C. Porodní lůžko
Technická specifikace
IČ | Název | Rozměry | Naplnění parametru ano/ne/údaj*)
403004 | lůžko porodní | celková délka 2100 mm, celková šířka 1020 mm (čalounění cca 960mm),min.výška vč.polstrů 600 mm
porodní postel s nízkou nástupní výškou
se širokou ložnou plochou
absence ostrých hran
protišoková poloha
kompaktní konstrukce dílů ložné plochy a plastový kryt podvozku
hygienicky udržovatelný, dezinfikovatelný
bezešvé provedení polstrování
antibakteriální koženka
hygienicky udržovatelná, dezinfikovatelná
výběr barevného provedení čalounění dle vzorníku výrobce a dle řešení architekta
zatížitelnost min. 200 kg
standardní držáky nohou (pár)
úchyty pro ruce (pár)
madlo zad s čalouněním
podhlavník
zasouvatelná nerezová 4,5l miska / plastová 8l miska
zasouvatelný podnožní díl včetně čalounění
eurolišty na obou stranách sedáku
držák infuzního stojanu
stojan infuzní, nerezový, teleskopický
ekvipotencionální svorka
kolečka 125 mm, 1x směrové
centrální brzda
elektromechanické polohování
elektrický zdvih
elektrické polohování zádového dílu
elektrické polohování sedacího dílu
elektrický a manuální Trendelenburg
dálkový ruční ovladač
háček na uchycení ovladače na obou stranách postele
síťový kabel
záložní baterie
*) | Vyplní účastník
údaje prokazující splnění pořadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot nabízená hodnota parametru), případně odkaz na přílophu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny

## část D.
Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech |  | Příloha č. 3
část D. Spotřební elektronika
Technická specifikace
IČ | Název | Rozměry | Naplnění parametru ano/ne/údaj*)
503000 | televizor LCD s držákem
televize SMART LED
s úzkým orámováním
úhlopříčka 80 cm
do čekáren úhlopříčka 100 cm
rozlišení Full HD (1920 x 1080 bodů)
600 Hz
WiFi integrovaná
DVB-T2 HEVC/H.25
HbbTV
USB (min. 2x)
dálkové ovládání
síťový adaptér + kabel
nástěnný polohovatelný držák
univerzální pro všechny typy plochých LCD televizorů o velikosti 32"-55"
kovové provedení, černá barva
s možností polohování do stran, nahoru i dolu
nosnost 35 kg
vč. montážního přísl.
600001 | trouba mikrovlnná | objem 20 l
vnitřní objem 23 l - 26 l
trouba volně stojící
příkon 1000-1500 W
digitální ovládání
digitální časovač
akustická signalizace vypnutí
otočný talíř
600005 | konvice varná | objem 1,7 l
konvice se středovým konektorem
objem alespoň 1,7 l
příkon 2000 W
vodoznak
ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
topné dno z nerezové oceli
světelná indikace provozu
naviják na přívodní kabel v podstavci
*) | Vyplní účastník
údaje prokazující splnění pořadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot nabízená hodnota parametru), případně odkaz na přílophu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny

## část E.
Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech |  | Příloha č. 3
část E. Vyšetřovací stůl gynekologický
Technická specifikace
IČ | Název | Rozměry | Naplnění parametru ano/ne/údaj*)
394530 | Vyšetřovací gynekologický stůl včetně kolposkopu
Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže
Obchodní název a typové označení přístroje
Výrobce přístroje
| Vyšetřovací gynekologický stůl: | 1ks
| Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolu | Ano
| Vnější rozměry | max. 180 x 80cm
| Šíře ložné plochy | min. 60cm
| Nosnost stolu | min. 180 kg
| Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 55-110 cm pro bezpečný nástup bez nutnosti schůdku | Ano
| Plně elektricky polohovatelná ložná plocha - zádový díl, pánevní díl a nožní podpěry polohovatelné nezávisle pomocí elektromotorů | Ano
| Úhel nastavení zad | min. v rozsahu -7°/+50°
| Úhel výškového nastavení podnožních podpěr | min. v rozsahu -18°/+19°
| Úhel nastavení sedáku | min. v rozsahu +5°/+10°
| Odnímatelné nožní podpěry | Ano
| Polohování stolu do polohy vhodné pro vyšetření ultrazvukem | Ano
| Nastavitelný podhlavník | Ano
| Synchronní spojení nožních podpěr pro snadné horizontální nastavení jednou rukou | Ano
| Možnost naprogramování minimálně 3 výchozích poloh stolu pro lékaře | Ano
| Nastavení trendelenburg polohy jedním tlačítkem | Ano
| Integrovaná pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci | Ano
| Opěra nohou lékaře | Ano
| Minimálně jeden integrovaný nožní ovladač | Ano
| Dálkový bezdrátový nožní ovladač | min. 1ks
| Ruční ovladač pro pacientku | min. 1ks
| Vrchní část stolu čalouněná antibakteriální koženkou | Ano
| Bezešvé provedení polstrování | Ano
| Odnímatelný pánevní díl pro snadné čištění | Ano
| Konstrukce i čalounění hygienicky udržovatelné, odolné běžným dezinfekčním prostředkům | Ano
| Integrovaná výsuvná miska s odtokem, hadicí a nádobou na odpad | Ano
| Integrovaný držák papírové role. | Ano
| Vybaveno záložní baterií se signalizací stavu nabití. | Ano
| Bezpečnostní signalizace s automatickým zastavením stolu v kolizních polohách. | Ano
| Ekvipotenciální svorka pro ochranné pospojení včetně 5m kabelu | Ano
| Elektrické napájení | 230 V
| Stupeň krytí IP | IP X4
| Možnost volby barevného provedení | Ano
| Videokolposkop: | 1ks
| Integrovaný digitální videokolposkop | Ano
| Přizpůsobený do pravé i levé ruky. | Ano
| Optické zvětšení (zoom) | 20x
| Pracovní vzdálenost minimálně v rozsahu | 240 – 330mm
| Hloubka ostrosti | min. 10mm
| Automatické i manuální ostření | Ano
| Barevná kamera s Full HD rozlišením | Ano
| Záznam videí a fotografií ve Full HD rozlišení | Ano
| Zmrazení obrazu | Ano
| LED světelný zdroj s minimálně třemi stupni intenzity osvětlení | Ano
| Zelený filtr pro lepší zobrazení tkáně | Ano
| Rameno s LCD monitorem o úhlopříčce min. 21“ | Ano
| Rozlišení monitoru | min. Full HD
| Možnost umístění monitoru na pravou i levou stranu stolu | Ano
| Možnost natočení monitoru směrem k doktorovi i k pacientce | Ano
| HDMI a VGA vstup pro připojení ultrazvuku nebo hysteroskopu | Ano
| Přenos dat do PC pomocí LAN i bezdrátově | Ano
| Nástrojový stolek: | 1ks
| Stabilní jednoduše čistitelná konstrukce | Ano
| Vyhřívaná nádoba na gynekologická zrcadla | Ano
| Nádoba na použitá zrcadla | Ano
| Odpadkový koš s nožním ovládáním | Ano
| Nerezové nádoby na materiál | min. 2ks
| Nerezová police | min. 1ks
| Integrovaný držák na lahve | Ano
| Integrovaný držák na hygienické rukavice | Ano
| Čtyři manipulační kolečka | Ano
| Dvě přední kolečka s brzdou | Ano
| Možnost výběru barvy odpovídající gynekologickému křeslu | Ano
| Mobilní lékařská židlička s výškově nastavitelnou nohou | 1ks
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano
394531 | stůl vyšetřovací gynekologický
Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže
Obchodní název a typové označení přístroje
Výrobce přístroje
| gynekologický vyšetřovací stůl pro ambulantní gynekologická vyšetření | ano
| s nosností min. 150 kg | ano
| ložná plocha rozdělena na sedák s výřezem a opěradlo s hlavovým dílem | ano
| s nastavením výšky elektropohonem V ROZMEZÍ cca 300 mm | ano
| s nastavením sklonu opěradla elektropohonem cca 0°až +80° | ano
| s nastavením sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem cca 0°až +20° | ano
| ovládání všech elektropohonů samostatným nožním ovladačem nebo ručním ovladačem | ano
| změny polohy i při plném zatížení | ano
| příslušenství: | ano
| 1 pár polyuretanových šautů s kloubovým úchytem | ano
| (může být 1 pár patních opěrek s kloubovým úchytem) | ano
| nástupní schůdek s protiskluzovou úpravou | ano
| po stranách lehátka madla | ano
| držák papírové role | ano
| stabilní kovová konstrukce, pojízdná | ano
| kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem | ano
| zakrytování spodního rámu a pohybového mechanismu stolu omyvatelnými plastovými kryty | ano
| 4 kolečka o průměru min. 75 mm s centrální brzdou | ano
| vrchní část lehátka čalouněná | ano
| potah zdravotně nezávadná koženka s atestem pro použití zdravotnictví | ano
| konstrukce i čalounění hygienicky udržovatelné, odolné běžným dezinfekčním prostředkům | ano
| možnost výběru barevného provedení konstrukce a čalounění dle vzorníku výrobce a dle řešení architekta | ano
*) | Vyplní účastník
údaje prokazující splnění pořadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot nabízená hodnota parametru), případně odkaz na přílophu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny