Příloha číslo 1 Výzvy k podání nabídek

Příloha číslo 1 Kupní smlouvy

Technická specifikace veřejné zakázky

Vybavení Multifunkční přírodovědné učebny a kabinetu Gymnázia Ostrov

# Obsah

1	Obsah	2

2	Technická specifikace	3

2.1	Vybavení Multifunkční přírodovědné učebny a kabinetu	3

# Technická specifikace

Objednatel požaduje komplexní dodávku, vše bude dodáno a nainstalováno v místě plnění. Prostory, do nichž je vybavení požadováno, se nachází v 1. nadzemním podlaží budovy gymnázia, výtah není k dispozici.

## Vybavení Multifunkční přírodovědné učebny a kabinetu

Multifunkční přírodovědná učebna

Kabinet

Schéma Multifunkční přírodovědné učebny vč. kabinetu

Objednatel požaduje dodávku vybavení v níže uvedené specifikaci:

| Název položky | Specifikace položky | Množství | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| Nábytek do učebny |  |  |  |
| Stůl pro studenty | rozměry v mm(š/h/v): 1250 x 700 x 750, 1x pracovní deska z postformingu hr.38mm, 1x kovová podstava "C" | 8 | ks |
| Skříňka nástěnná 2dveřová, prosklená | rozměry v mm(š/h/v): 1250 x 320 x 600, dělená středovou příčkou, 2x poloh.police uzamykatelná | 8 | ks |
| Laboratorní stůl mokrý jednostranný | rozměry v mm(š/h/v): 1500 x 700 x 900, 1x pracovní deska z laminátu hr.16mm, 1x SLV1 - 800 skřínka 2dvířková, instalační, 1x SLV3 - 600 skříňka 4zásuvková, včetně 1x keramická výlevka, s sifónem, rozměry v mm (š/h/v): 445 x 445 x 265, 1x PP ochranná podložka na dno výlevky, 1x smíchávající páková baterie stojánková armatura z poplastované mosaze 1x ostění lišta zadní | 1 | ks |
| Skříňka nástěnná 2dveřová, prosklená | rozměry v mm(š/h/v): 900 x 320 x 600 | 1 | ks |
| Skříňka nástěnná 1dveřová levá | rozměry v mm(š/h/v): 600 x 320 x 600, uzamykatelná | 1 | ks |
| Laboratorní skříň 2dveřová | rozměry v mm(š/h/v): 800 x 550 x 2020,, uzamykatelná 4x poloh.polica | 2 | ks |
| Laboratorní stůl učitelský PC | rozměry v mm(š/h/v): 1200 x 600 x 750, 1x pracovní deska z laminátu hr.16mm, 1x kovová podstava typu "C" 1x PC vozík 2x kabelová průchodka pr.60mm | 1 | ks |
| Laboratorní stůl učitelský PC | rozměry v mm(š/h/v): 750 x 600 x 750, 1x pracovní deska z laminátu hr.16mm, zkosený roh, 1x kovová podstava typu "L" | 1 | ks |
| Laboratorní stůl učitelský | rozměry v mm(š/h/v): 1500 x 750 x 750, 1x pracovní deska z laminátu hr.16mm, 1x SLV1 - 400 skříňka dveřová, s policí, 1x SLV3 - 400 skřínka 4zásuvková, mezi skříňkami blendová deska š.600mm | 1 | ks |
| Stůl pro studenty- osmihran | rozměry v mm(š/h/v): 1600 x 1600 x 900, 1x pracovní deska z laminátu hr.16mm, 4x SLV1- 700 skříňka 2dvířková Mediální nástavba 2x MSE - mediální sloup ve výbavě: 4x 230V, 1x proudový chránič 16A, 2x zásuvka datová | 1 | ks |
| Stůl pro studenty - osmihran | rozměry v mm(š/h/v): 1600 x 1600 x 900, 1x pracovní deska z laminátu hr.16mm 3x SLV1- 700 skříňka 2dveřová 1x kovová podstava "C" š.700mm - místo na chladničku 1x el. zásuvka 230V v krabičce pod pracovní deskou - pro zapojení chladničky Mediální nástavba: 2x MSE - mediální sloupek ve výbavě: 4x 230V, 1x proudový chránič 16A, 2x zásuvka datová | 1 | ks |
| Stůl pro studenty | rozměry v mm(š/h/v): 1250 x 600 x 750, 1x pracovní deska z laminátu hr.16mm 1x kovová podstava typu "C" | 8 | ks |
| Židle pro studenty | výškově nastavitelná, otočná a posuvná židle se šálovým sedákem z bukové překližky opatřeným otvorem na přenášení a 3D prohnutím sedací části. Sedák je umístěn na kříži s pístem, který umožňuje snadnou volbu výšky sezení. Podnož (kříž) je tvořen min. 5 kovovými rameny, která jsou opatřena kluzáky. Certifikace podle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce | 32 | ks |
| Židle pro učitele | kancelářská pracovní židle s vysokým opěrákem, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, nastavení výšky opěráku mechanismem up-down, plynový píst, volitelné područky, nosnost min 120 kg | 1 | ks |
| Židle do kabinetu | kancelářská pracovní židle s vysokým opěrákem, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, nastavení výšky opěráku mechanismem up-down, plynový píst, volitelné područky, nosnost min 120 kg | 2 | ks |
| Tabule nástěnná | nástěnná, keramická tabule, popisovací, rozměr v mm 1200 x 900, s odkládáním na popisovače | 1 | ks |
| Nábytek do kabinetu biologie |  |  |  |
| Laboratorní skříň 2dveřová | rozměry v mm(š/h/v) 800 x 550 x 2020, 4x poloh.police, uzamykatelná | 1 | ks |
| Skříňový nástavec 2dveřový | rozměry v mm(š/h/v): 800 x 550 x 700, uzamykatelný | 1 | ks |
| Laboratorní skříň šatníková | rozměry v mm(š/h/v): 600 x 550 x 2020, 1x police horní pevná, 1x výsuvný věšák, 1x police spodní polohovatelná. uzamykatelná | 2 | ks |
| Skříňový nástavec 1dveřový | rozměry v mm(š/h/v):600 x 550 x 700, uzamykatelný | 2 | ks |
| Laboratorní skříň vrchní část prosklená, 4dveřová | rozměry v mm(š/h/v): 900 x 550 x 2020, 3x poloh. police, 1x pevná police uzamykatelná | 2 | ks |
| Skříňový nástavec 2dveřový | rozměry v mm(š/h/v):900 x 550 x 700 uzamykatelná | 2 | ks |
| Administrativní stůl | rozměry v mm(š/h/v): 1500 x 750 x 760, 1x pracovní deska z postformingu hr.38mm. 1x kovová podstava typu "C" 1x kontejner 4zásuvkový 1x PC vozík 2x kabelová průchodka pr.60mm uzamykatelná | 3 | ks |
| Skříňka nástěnná 2dveřová | rozměry v mm(š/h/v): 900 x 320 x 600, uzamykatelná | 2 | ks |
| Skříňka nástěnná otevřená | rozměry v mm(š/h/v): 600 x 320 x 600, uzamykatelná | 2 | ks |
| Stůl přístěnný | rozměry v mm(š/h/v): x 750 x 760, 1x pracovní deska z postformingu hr.38mm, 1x skříňka dvoudveřová uzamykatelná | 1 | ks |
| Skříňka nástěnná 2dveřová | rozměry v mm(š/h/v):800 x 320 x 600 uzamykatelná | 1 | ks |
| Učební pomůcky pro biologii |  |  |  |
| Mikroskop studentský | Světelný v procházejícím světle, kovová konstrukce, skleněný achromatický optický systém, min 4 objektivy 4x – 100x (4x, 10x, 40x, 100x), širokoúhlý okulár alespoň 10x/18 mm, monokulární (v případě binokulárního dioptrické zaostřování), LED osvětlení, dvojí ostření (makro a mikro), Abbého kondenzor, robustní konstrukce (pro práci žáků věkový rozsah 11 – 20 let) | 16 | ks |
| Stereoskopický mikroskop (binokulární lupa) | Zobrazení v dopadajícím světle, kovová konstrukce, skleněná optika, alespoň 3 objektivy 1x – 3x (nebo 4x), širokoúhlý okulár alespoň 10x/20 mm, dioptrické zaostřování, LED zdroj světla, možnost využití akumulátoru, robustní konstrukce (pro práci žáků věkový rozsah 11 – 20 let) | 16 | ks |
| Mikroskop učitel | Světelný v procházejícím světle, kovová konstrukce, skleněná optika, binokulární s dioptrickým zaostřováním + digitální přenos obrazu (zabudovaná kamera, min 3MPix), alespoň 4 planachromatické objektivy 4x – 100x (4x, 10x, 40x, 100x-imerze), širokoúhlý okulár alespoň 10x/20 mm, nekonečná optika, mechanický křížový stolek s koaxiálním mikro a makro posuvem, LED zdroj světla s regulací intenzity, Abbého kondenzor s irisovou clonou. | 1 | ks |
| Sada preparáty mix | směs preparátů pro biologii (zoologie, botanika, histologie) - min 100 ks sada v pevné krabici | 8 | ks |
| Sada preparáty horniny | Sada horninových výbrusů – alespoň 10 ks v sadě | 4 | ks |
| Preparační sada | Sada pro preparaci v pevném obalu (min. preparační jehla 2x, pinzeta, nůžky, skalpel), kovové provedení nástrojů | 17 | ks |
| Preparační podložka | 20x30 cm, plastová nebo gumová podložka na ochranu desky stolu při přípravě preparátů | 17 | ks |
| Mikroskop mikrobiologie | Světelný v procházejícím světle, kovová konstrukce, skleněná optika, trinokulární (s výstupem pro USB okulárovou kameru), min. 4 planachromatické objektivy 4x – 100x (4x, 10x, 40x, 100x-imerze), širokoúhlý okulár 16x (10x), nekonečná optika, LED zdroj světla, Abbého kondenzor | 1 | ks |
| USB kamera pro okulár | Přenosná digitální okulárová kamera, použití se všemi dodávanými mikroskopy, min 5 Mpix rozlišení, 30 mm průměr, připojení USB 2.0, výstupy – obrázky, video a možnost časování snímků (časosběr), rychlost záznamu 30/s | 1 | ks |
| Autokláv | laboratorní parní stolní sterilizátor horizontální objem komory 28 litrů, průměr 280 x hloubka 400 mm komora vyrobená z oceli sterilizační teplota nastavitelná min. od 115°C do 134°C dveře opatřeny silikonovým těsněním Uchování nejméně 100 cyklů v zabudované paměti Dva senzory PT100 v souladu s normami IEC61010-1, IEC 61010-2-040 Min. 6 pevných programů cyklů Min. 20 uživatelských programů cyklů Možnost nastavení speciálních programů Automatické oznámení servisních intervalů Komunikační rozhraní USB Aktivace/deaktivace sterilizačních programů podle potřeb uživatele přístroj je vybaven barevným displejem se zobrazením fází sterilizace údaje na displeji v českém jazyce sterilizátor vyhovuje normám pro provoz v ČR | 1 | ks |
| Inkubátor | Topný a chladící systém - Nucené proudění vzduchu - Objem komory min 70 litrů - Teplotní rozsah min +3°C až +40°C - Vnitřní rozměry komory min 470 x 430 x 300 (Š x V x H) - Vnitřní prostor z hliníku - Vnitřní prosklené dveře - 2 police - Vnitřní LED osvětlení - LED grafický displej - Signalizace poškození čidla teploty - Kontrola výpadku napětí - Signalizace otevřených dveří - Zvukové alarmy - Zámek dveří - Průchodka na teplotní čidlo - Výstup RS232 a USB - Třída ochrany 1.0 podle DIN 12880 | 1 | ks |
| Magnetická míchačka s ohřevem | Keramický povrch s chemickou odolností - Ohřev celé pracovní desky o rozměru min 180x180 mm - Digitální mikroprocesorová kontrola teploty a otáček - Digitální LCD displej - Kapacita min 20 litrů - Nastavitelná teplota min 380 °C, +- 0,3 °C - Otáčky nastavitelné min 80 – 1500 ot./min. - Včetně míchadla min 30 mm - Časovač s alarmem min 99 h 59 min - Paměť posledních nastavených programů - Ochrana proti vniknutí kapaliny do zařízení - Výkon min 600 W - Včetně teplotního čidla PT100, průměr 4 mm, délka 250 mm, délka kabelu 190 mm - Stativ teplotního čidla nerez ocel 450 x 12 mm | 4 | ks |
| Kombinovaná chladnička | Rozměry chladničky V x Š x H (cm) 84,5 x 56 x 57,5 Celkový objem 119 litrů Objem chladničky 105 litrů Objem mrazničky 14 litrů 2 skleněné police LED osvětlení Roční spotřeba max 141 (kWh/rok) Energetická třída min A++ Hlučnost max 40 (dB(A)) | 1 | ks |
| Preparační vybavení | Preparační vybavení minimálně v rozsahu: preparační jehla 2x, pinzeta, nůžky, skalpel (kovové provedení nástrojů), Petriho miska, průměr 90 mm, PS, nedělená s ventilací, aseptická 1100 ks + 600ks Pasteurova pipeta | 1 | ks |
| Senzor pH | Rozsahy min: 0-14 pH, rozlišení 0,02 pH. Protokol Bluetooth s možností in app párování. Možnost distančního sběru dat (samostatně, bez trvalého připojení na PC). Možnost připojení ISE elektrod. | 3 | ks |
| Senzor plynného CO2 | Rozsah min: 0 až 100,000 ppm, Rozlišení: 2 ppm, Přesnost: ± 50 ppm + 5% načtených hodnot, USB konektivita + Bluetooth, Pracovní rozsah: 0-50 °C, 0-95% Relativní vlhkosti, Časová odezva: 90% ve 30 sekundách. | 3 | ks |
| Senzor EKG | Rozsah min: 0-4,5 mV (4,5 μV rozlišení) / Tepová frekvence 47-250 bpm | 3 | ks |
| Senzor plynného O2 | Rozsah min: 0 – 100 % koncentrace (0,024 % rozlišení), součástí balení nádobka na pokusy. | 3 | ks |
| Tělní povrchová teplotní sonda | Rozsah min: -10°C až +70°C | 1 | ks |
| Senzor teploty, hluku a osvětlení | Rozsah min: -10°C až +50°C / 40-90 dBA / 0-5000 lux, 5Hz vzork. Frekvence | 3 | ks |
| Spirometr | Měřený objem min: 0 - 10 l, Vzorkovací frekvence: 50-100 Hz | 3 | ks |
| Geiger Müllerův počítač | Alpha-, Beta-, Gamma-záření, obsah balení: senzor s krycí čepičkou, digitální adaptér | 1 | ks |
| Senzor počasí s anemometrem | Měří teplotu, tlak, vlhkost, rychlost a směr větru, GPS. | 1 | ks |
| Senzor tepu – ruční úchyty | Měří srdeční tep v rozsahu min 0-240 tepů/min. Ruční úchopy. | 3 | ks |
| Senzor dechové intenzity | Sleduje dech pomocí respiračních náustků. | 3 | ks |
| Senzor krevního tlaku | Rozsah min: 0 až 375 mmHg, rozlišení 3 mmHg, standartní rozměr planžety. Měří srdeční tep v rozsahu 36 až 200 tepů/min | 3 | ks |
| Senzor etanolu | Rozsah min: 0-3% Ethanol | 1 | ks |
| Software pro vyhodnocování dat senzorů I | Umožňuje ovládání vzdáleného sběru dat. | 1 | ks |
| Software pro vyhodnocování dat senzorů II | Obsahuje možnost ovládání vzdáleného sběru dat. Obsahuje funkci videoanalýzy. | 1 | ks |
| Link pro senzory | Bluetooth bezdrátový přenos dat. Připojitelné také k USB (pro dobíjení i přenos dat). | 4 | ks |
| Bezkontaktní teplotní senzor | Rozsah min: -70°C až +380°C, 0,5 °C, 200 Hz vzorkování | 3 | ks |
| Optický senzor rozpuštěného O2 | Senzor ve vodě rozpuštěného kyslíku. Doba odezvy: 0 % ve 45 sekundách, operační teplota: 0-50° C, rozsah: 0-20 mg/L či 0-300% saturace, přesnost: ±0.2 mg/L nebo 1% (vyšší z uvedených hodnot) po kalibraci, ±0.5 mg/L nebo 3% (vyšší z uvedených hodnot) bez kalibrace, >200% saturation ±10% | 1 | ks |
| Senzor úrovně hluku | Rozsah min: 30-70 dB / 50-90 dB / 70-110 dB, rozlišení 0,1 dB | 1 | ks |

Nábytek je poptáván včetně dopravy a montáže (roznesení, ustavení, montáž a kotvení nábytku). Včetně rozvedení elektroinstalace nábytkem a potřebné kabeláže. Dekor nábytku v učebně i kabinetu světlé dřevo. Záruka minimálně 2 roky, oprava do 30 kalendářních dnů od nahlášení závady v místě plnění.

Pomůcky a vybavení jsou požadovány včetně dopravy. Záruka minimálně 2 roky.