| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| ROP IV_29 - CT | 1 ks |
| Klinicko-medicínský účel: |
| Předpokládaný rozsah vyšetření CT: základní neurologická diagnostika - CT mozku vč. CTA, dynamická perfúzní vyšetření mozku, celotělové vyšetření – emergentní diagnostika, vyšetření polytraumat, angiografie – vyšetření cév. Mj. předmět veřejné zakázky bude sloužit i jako záložní přístroj ke stávajícímu CT v Karlových Varech. Vzhledem k uvedenému účelu použití požaduje Zadavatel dodání celotělového CT skeneru, který bude schopen dosahovat odpovídající rychlosti snímání při zachování nízké dávky bez zhoršení obrazové kvality. Proto je základním klinickým požadavkem Zadavatele možnost nasnímat ve spirálním i axiálním modu objem tkáně v délce minimálně 30 mm během jedné rotace. Tento požadavek je vyvolán především potřebou provádět neuro perfúzní studie se zvýšeným objemem pokrytí v dynamickém režimu (80 mm) a traumatologická vyšetření. | ano |
| Dostatečný výkon generátoru a rentgenky pro vyšetření i objemných pacientů při kratších rotačních časech | ano |
| Submilimetrové izotropické prostorové rozlišení umožňující provádět rekonstrukci i v koronární a sagitální rovině | ano |
| Techniky pro významné snížení radiační zátěže | ano |
| Dostatečný skenovací rozsah stolu a dostatečná nosnost stolu | ano |
| Začlenění do stávající struktury diagnostických modalit | ano |
| Technické požadavky a limitní hodnoty parametrů splňující klinicko-medicínský účel: |
| CT skener |  |
| průměr gantry | min. 70 cm |
| sklápění gantry | min. v rozsahu +/-20° |
| nosnost stolu | min. 200 kg |
| skenovací rozsah stolu v helikálním módu | min. 175 cm |
| rychlost posunu stolu | min. 150 mm/s |
| výkon generátoru | min. 70 kW |
| min. 64 fyzických detektorových řad v ose pacienta | ano |
| šíře detektorové matice min. 30 mm (pokrytí v ose pacienta v axiálním módu během jedné otáčky) | ano |
| Minimální dosažitelná šířka řezu | max. 0,625 |
| Datová vzorkovací rychlost tzv. sampling rate | min. 1800 projekcí/otáčka/element |
| možnost nastavení submilimetrové kolimace (min. 64 x šířka řezu) | ano |
| nejkratší rotační čas | max. 0,5 s / otáčka |
| iterativní rekonstrukce v prostoru raw dat | ano |
| Nepřerušená doba skenování | min. 50s |
| velikost rekonstrukční matrice | min. 512 x 512 |
| Akviziční konzola: | 1ks |
| min. 1 barevný medicínský LCD monitor min. 19" pro nastavení akvizice, zobrazení a prohlížení snímků | ano |
| úložná kapacita pro obrazová data | min. 150 GB |
| úložná kapacita pro raw data | min. 300 GB |
| archivační jednotka pro záznam dat na CD nebo DVD | ano |
| DICOM služby v rozsahu: Store, Print, Query/Retrieve, Worklist | ano |
| Kompletní napojení na stávající PACS systém | ano |
| softwarové vybavení: modulace dávky dle anatomie dedikované pediatrické protokoly redukce artefaktů způsobených ortopedickými implantáty inicializace skenování při dosažení prahové hodnoty kontrastní látky základní obrazové zpracování: MIP, MinIP, MPR, 3D-VRT, 3D-SSD dynamická akvizice pro perfúzní vyšetření (rozsah min. 8 cm) | ano |
| Diagnostická pracovní stanice: | 1ks |
| Min. 2 barevné vysokokontrastní medicínské LCD monitory min. 21" pro paralelní prohlížení a zpracování snímků | ano |
| monitory certifikované pro lékařskou diagnostiku | ano |
| úložná kapacita pro obrazová data | min. 300 GB |
| archivační jednotka pro záznam dat na CD nebo DVD | ano |
| DICOM služby v rozsahu: Store, Print, Query/Retrieve | ano |
| Kompletní napojení na stávající PACS systém | ano |
| softwarové vybavení: základní obrazové zpracování: MIP, MinIP, MPR, 3D-VRT, 3D-SSD základní neurologická diagnostika - CT mozku vč. CTA, celotělové vyšetření – emergentní diagnostika, vyšetření polytraumat, dynamická perfúzní vyšetření mozku CT angiografie včetně možnosti automatické subtrakce skeletu CT-DSA a vyhodnocování 4D angiografií zahrnující možnosti automatické vaskulární analýzy a kvantifikace stenóz, curved reconstruction, plánování endovaskulárních výkonů (tj. automatické trasování středu lumina atd.) CT mozková perfúze vč. zobrazení sumárních map; objemová perfúze (objem min. 8 cm) pro mozek (optimálně s automatickou analýzou objemu infarktu a ischemií ohrožené tkáně) multimodalitní prohlížecí funkce pro CT a MR volumové 3D kalkulace (objem, povrch) | ano |
| Příslušenství: |  |
| tlakový injektor kontrastní látky s min. 2 válci pro současnou aplikaci kontrastní látky a fyziologického roztoku | 1 ks |
| Další barevné vysokokontrastní medicínské LCD monitory min. 21" (rozšíření stávajícího řešení) | 2 ks |
| UPS pro krátkodobou zálohu rekonstruktoru | 1 ks |
| UPS standardní zálohování diagnostické stanice | 1 ks |
| kotevní komponenty | ano |
| podlahové kabelové trasy | ano |
| elektrický rozvaděč | 1 ks |
| chladící jednotka pro odvod tepla vyzářeného CT přístrojem | ano |
| technologická projektová dokumentace | ano |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |