| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T- 0720_ Flexibilní endoskop | 2 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje 1. |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje 2. |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky: |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena 2ks „Flexibilní endoskop“ pro ambulanci ORL nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Flexibilní endoskop 1. Rhino-Laryngo fibroskop | 1 ks |  |
| - Optický systém: |  |  |
| zorné pole minimálně 85° | Ano uveďte hodnotu |  |
| směr pohledu přímý pohled | Ano |  |
| pozorovací vzdálenost minimálně 5,0 – 50,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| - Zaváděcí tubus: |  |  |
| zevní průměr distálního konce maximálně 3,1 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| zevní průměr tubusu maximálně 3,5 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| pracovní délka minimálně 300,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| celková délka maximálně 550,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| - Ohybová část – rozsah angulace: |  |  |
| nahoru minimálně 130° | Ano uveďte hodnotu |  |
| dolů minimálně 130° | Ano uveďte hodnotu |  |
| Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný – kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se zdrojem světla Olympus, Storz a Wolf. |  |  |

| Flexibilní endoskop 2. Rhino-Laryngo fibroskop dětský | 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| - Optický systém: |  |  |
| zorné pole minimálně 75° | Ano uveďte hodnotu |  |
| směr pohledu přímý pohled | Ano |  |
| pozorovací vzdálenost minimálně 2,5 – 50,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| - Zaváděcí tubus |  |  |
| zevní průměr distálního konce maximálně 1,8 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| zevní průměr tubusu maximálně 2,2 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| pracovní délka minimálně 300,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| celková délka maximálně 550,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| - Ohybová část – rozsah angulace: |  |  |
| nahoru minimálně 130° | Ano uveďte hodnotu |  |
| dolů minimálně 130° | Ano uveďte hodnotu |  |
| Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný – kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se zdrojem světla Olympus, Storz a Wolf. |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu u obou požadovaných endoskopů | Ano |  |

*Dodavatel uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………………… dne ………….  		Za dodavatele: 	 ………………………..