Technická specifikace přístroje - acidobazické analyzátory

| Parametr | Účastník doplní ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Měřené parametry: pH, pCO2, pO2, celkový hemoglobin ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, saturace hemoglobinu kyslíkem sO2, cNa+, cK+, cCl-, cCa2+, glukóza, laktát, celkový bilirubin s certifikací pro neonatologické pacienty. |  |  |
| Počítané parametry: koncentrace bikarbonátů (HCO3-), base excess v krvi (BE), hematokrit (Hct), pH, pCO2 a pO2 korigované na teplotu pacienta, parciální tlak kyslíku při poloviční saturaci hemoglobinu (p50), celková koncentrace CO2 (tCO2), celková koncentrace O2 (tO2). |  |  |
| Analýza plné krve ze stříkačky i z kapiláry. |  |  |
| Kombinace stolních analyzátorů bez senzorových kazet a POC analyzátorů se senzorovými kazetami (v poměru 2 stolních a 1 analyzátoru se senzorovými kazetami). |  |  |
| Společné technické požadavky pro oba typy analyzátorů |  |  |
| Stejné spektrum požadovaných měřených parametrů. |  |  |
| Integrovaný oxymetr pro přesné stanovení saturace, Hb a jeho derivátů. |  |  |
| Oxymetr s automatickým potlačením a korekcí na interferující látky. |  |  |
| Detekce chyb při nasátí vzorků (homogenita, bubliny, sraženiny, množství vzorku). |  |  |
| Minimální objem vzorku- maximální objem vzorku pro všechny měřené parametry 95µl. |  |  |
| Automatická kontrola kvality na minimálně 3 koncentračních úrovních, multiparametrové kontroly (vše v jedné kontrole včetně oxymetrie). |  |  |
| Statistické vyhodnocení kontroly kvality s vizualizací na obrazovce (Levey-Jennings graf). |  |  |
| Požadavek na zálohu při výpadku elektrické sítě - UPS v ceně přístrojů. |  |  |
| Obslužný SW analyzátoru kompletně v češtině. |  |  |
| Ovládání přístroje a měření po přihlášení osobního ID operátora. |  |  |
| Načtení osobního ID pacienta, případně dalších uživatelsky zvolených parametrů– čtečka čárového kódu i ruční zadání. |  |  |
| Technické požadavky pro stolní analyzátory |  |  |
| Dlouhá záruka na všechny elektrody – uveďte záruku poskytovanou výrobcem (nikoliv životnost). |  |  |
| Načtení elektrody, membrány, všech provozních roztoků a kontrolního materiálu přes čárový kód. |  |  |
| Automatická detekce hladiny všech roztoků. |  |  |
| Proplachovací a kalibrační roztoky stabilní do data exspirace. |  |  |
| Minimální počet dvoubodových kalibrací – max. 4 za 24 hodin. |  |  |
| Možnost naprogramování vlastní frekvence provádění kontrolních měření i kalibrací (jak úrovně, tak denní četnosti). |  |  |
| Možnost integrovaného podavače s funkcí automatického promíchání a zpracování vzorků. |  |  |
| Palubní tiskárna s volitelnou možností tisknutí/netisknutí výsledkového protokolu. |  |  |
| Technické požadavky pro POC analyzátory se senzorovými kazetami |  |  |
| Exspirace spotřebního materiálu v analyzátoru minimálně 30 dnů. |  |  |
| Možnost rozšíření měřených parametrů o močovinu a kreatinin |  |  |
| Signalizace výměny spotřebních materiálů. |  |  |
| Integrovaný mixér pro automatické míchání vzorků. |  |  |
| Automatická kalibrace. |  |  |
| Objem vzorku pro všechny požadované parametry 65 µl |  |  |
| Měření Ca2+ od hodnoty 0,1 mmol/L. |  |  |
| Detekce sraženin a automatický i manuální korekční systém pro jejich odstranění. |  |  |
| Nesnížená citlivost měřených parametrů, především Na+ při používání dezinfekčních prostředků obsahujících chlorhexidin, benzalkonium chlorid a ostatní kvarterní amoniové sloučeniny v okolí analyzátoru a katetrech. |  |  |
| Konektivita: |  |  |
| Napojení na aktuální LIS. |  |  |
| Dodávka jedné řídící IT platformy a propojení analyzátorů. Platforma bude umožňovat jejich on-line správu. Bude zajišťovat sledování kontroly jakosti, umožňovat dohled nad všemi zadanými nebo naměřenými daty. |  |  |
| Sofware IT platformy kompletně v českém jazyce |  |  |
| Dálková správa zařízení v rámci nemocnice a ze servisního centra dodavatele včetně dnů pracovního klidu. |  |  |
| Bezplatná možnost SW a HW upgrade přístroje (v souvislosti s rozšířením využitelnosti přístroje, zavedení nových parametrů atd.). |  |  |
| Další požadavky (nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky) |  |  |
| Bezplatné zajištění autorizovaného servisu a oprav pro zapůjčené přístrojové vybavení nejpozději do 24 hod po nahlášení závady. |  |  |
| V případě dílenské/dlouhodobé opravy zápůjčka stejného nebo podobného typu analyzátoru firmou zdarma. |  |  |
| Bezplatná technická podpora při řešení technických a analytických problémů (informační servis). |  |  |
| Bezplatná a pravidelná školení (min 1x ročně) obsluhy analyzátorů POCT na jednotlivých pracovištích zadavatele. |  |  |
| Hot-line včetně dnů pracovního volna a pracovního klidu. |  |  |