| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| EMG | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen EMG přístroj 1ks pro oddělení neurologie KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky na přístroj |  |  |
| Min. 5 kanálová EP hlavice s přepínatelnou maticí pro automatický výběr z minimálně 12 vstupů | ano |  |
| Elektrický proudový stimulátor s intenzitou 0–100 mA | ano |  |
| Audiostimulátor s intenzitou stimulu 0–130 dB (SPL) a intenzitou maskování 0–100 dB (SPL) | ano |  |
| Audiologická sluchátka | ano |  |
| Modul evokovaných potenciálů s potenciály*: - VEP - SEP - BAEP *s veškerým nutný příslušenstvím |  |  |
| Programy: - MNC - SNC - F-vlna - H-Reflex - Inching - Repetitivní stimulace - Blink Reflex - Jehlové EMG - Willisonova a T/A analýza - Automatický multi MUP - Single a manuální MUP - SSR - SEP - AEP/BAEP - VEP - MEP | ano |  |
| Stimulační VEP monitor pro PR-VEP o velikosti minimálně 22" | ano |  |
| Pomocná EMG klávesnice | ano |  |
| Nožní spínač | ano |  |
| Licence software VEP, SEP, BAEP | ano |  |
| Výkonné PC se sníženými hlukovými emisemi a pasivním chlazením procesoru s minimálními parametry: - 8 GB RAM, - SSD min. 500 GB, - Windows 10 Pro Cz, - Síťovým připojení LAN - Otevřený software pro SW z NIS včetně: - monitor LCD min. 24“, - tiskárna laserová ČB s možností připojení do sítě | ano |  |
| Pojízdný/mobilní stolek s: - ramenovým držákem snímací jednotky, - výsuvná klávesnice, | ano |  |
| Externí disk pro zálohování dat EMG | ano |  |
| Napájecí zdroj 500 W včetně bezpečnostního oddělovacího transformátoru (dle EN 60601-01) | ano |  |
| Kompletní komunikace se stávajícím magnetickým stimulátorem včetně: - indikace stavu připravenosti stimulace na stimulátoru i v SW - zobrazení intenzity provedené stimulace v SW | ano |  |
| Vzdálený přístup kompatibilní s GDPR směrnicemi | ano |  |
| Připojení a komunikace s NIS prostřednictvím rozhraní HL7 | ano |  |
| Možnost vložení normativních hodnot latencí i amplitud | ano |  |
| Zdravotnický přístroj splňující všechny legislativní požadavky platné v ČR včetně 268/2014 sb. | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu, včetně: BAR elektroda nerezová 23 mm – 2ks Bipolární stimulační elektroda kovová – 2ks Jednorázová koncentrická elektroda: 25 mm x 0.30mm červená – 4ks Jednorázová koncentrická elektroda: 50 mm x 0.45mm modrá – 4ks Jednorázová koncentrická elektroda: 75 mm x 0.60 mm fialová – 4ks Jednorázová koncentrická elektroda: 25 mm x 0.40mm žlutá – 4ks Jednorázová koncentrická elektroda: 37 mm x 0.45mm zelená – 4ks Zemnící elektroda: 1,5 x 40 cm: 2 m – 2ks Kabel pro připojení předgelovaných elektrod: 1,5m – 2ks EMG ohebný metr – 2ks Zemnící elektroda: 1,5 x 25 cm: 1 m – 2ks Kabel ke koncentrickým elektrodám: 5pin, 1,25m – 2ks Prstýnková elektroda – 2ks abrazivní krém: 114 g (4 oz) – 2ks vodivá pasta: 114 g (4 oz) – 2ks Kalíšková elektroda 9 mm (cínoví): - mix 20 ks Y redukce 1M - 2 F – 2ks Y redukce 2M – 4 F – 2ks | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..