| Pasivní gelová antidekubitní matrace – riziko IV | 88 ks |
| --- | --- |
| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota Splněno ANO/NE |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |
| Obchodní název a typové označení |  |
| Výrobce |  |
| Jádro matrace |  |
| jádro matrace kombinované ze studené PUR pěny a gelové pěny (Geltex, apod.) pro vynikající rozložení tlaku, velmi dobrou prodyšnost a dlouhou životnost matrace | ano |  |
| jádro matrace s prořezy pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení tvaru při polohování lůžka | ano |  |
| nosnost | min. 230 kg |  |
| Nosná část jádra |  |  |
| ze studené PUR pěny o hustotě | min. 40 kg/m3 |  |
| ze studené PUR pěny s odporem proti stlačení – vyjádřen jako ILD 40 % dle EN ISO 2439: 2008 *Zadavatel v tomto případě připouští toleranci ± 10 N | * 170 N |  |
| pěna se sníženou hořlavostí | min. CRIB 5 |  |
| Zesílené boky jádra |  |  |
| ze studené PUR pěny o hustotě | min. 50 kg/m3 |  |
| ze studené PUR pěny s odporem proti stlačení – vyjádřen jako ILD 40 % dle EN ISO 2439: 2008 *Zadavatel v tomto případě připouští toleranci ± 10 N | * 210 N |  |
| pěna se sníženou hořlavostí | min. CRIB 5 |  |
| Povrch jádra |  |  |
| celém povrchu jádra (mimo vyztužené boky) gelová pěna (Geltex, apod.) | vrstva min. 50 mm |  |
| gelová pěna o hustotě | min. 50 kg/m3 |  |
| gelová pěna s odporem proti stlačení – vyjádřen jako ILD 40 % dle EN ISO 2439: 2008 *Zadavatel v tomto případě připouští toleranci ± 10 N | * 80 N |  |
| pěna se sníženou hořlavostí | min. CRIB 5 |  |
| Potah matrace |  |  |
| velmi snadno snímatelný - tj. zip minimálně ze tří stran (270°) s ochrannou chlopní proti znečištění | ano |  |
| paropropustný a voděodolný | ano |  |
| spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra – kontinuálně vysokofrekvenčně svařované či lepené | ano |  |
| materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný | ano |  |
| na potahu transportní madla pro jednoduchou a bezpečnou manipulaci s matrací | ano |  |
| potah se sníženou hořlavostí | min. CRIB 7 |  |
| Počty, rozměry a kompatibilita |  |  |
| 9 ks rozměr 208x96x14cm, matrace schválená výrobcem lůžka pro použití na lůžko Multicare (výrobce LINET) v souladu s jeho návodem na použití | ano |  |
| 20 ks rozměr 208x96x14cm, matrace schválená výrobcem lůžka pro použití na lůžko Eleganza 3XC (výrobce LINET) v souladu s jeho návodem na použití | ano |  |
| 10 ks rozměr 208x88x14cm, matrace schválená výrobcem lůžka pro použití na lůžko Eleganza de Luxe (výrobce LINET) v souladu s jeho návodem na použití | ano |  |
| 42 ks rozměr 200x86x14cm, matrace schválená výrobcem lůžka pro použití na lůžko Eleganza Smart (výrobce LINET) v souladu s jeho návodem na použití | ano |  |
| 7 ks rozměr 200x86x14cm, matrace schválená výrobcem lůžka pro použití na lůžko Novos (výrobce LINET) v souladu s jeho návodem na použití | ano |  |
| Pasivní antidekubitní matrace – riziko III | 469 ks |
| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota Splněno ANO/NE |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |
| Obchodní název a typové označení |  |
| Výrobce |  |
| Jádro matrace |  |
| jádro matrace ze studené PUR pěny s velmi dobrým rozložením tlaku, prodyšností a dlouhou životností matrace | ano |  |
| na celém povrchu antidekubitní prořez v podélném i příčném směru, s různou hustotou prořezu zajišťující zónovou tuhost jádra | min. 4 zóny (hlava, tělo, paty a okraje matrace) |  |
| nosnost | min. 200 kg |  |
| ze studené PUR pěny o hustotě | min. 40 kg/m3 |  |
| pěna se sníženou hořlavostí | min. CRIB 5 |  |
| Potah matrace |  |  |
| snadno snímatelný - tj. zip minimálně ze dvou stran (180°) s ochrannou chlopní proti znečištění | ano |  |
| paropropustný a voděodolný | ano |  |
| materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný | ano |  |
| potah se sníženou hořlavostí | min. CRIB 7 |  |
| Počty, rozměry a kompatibilita |  |  |
| 275 ks rozměr 200x86x14cm, matrace schválená výrobcem lůžka pro použití na lůžko Eleganza Smart (výrobce LINET) v souladu s jeho návodem na použití | ano |  |
| 36 ks rozměr 200x86x14cm, matrace schválená výrobcem lůžka pro použití na lůžko Novos (výrobce LINET) v souladu s jeho návodem na použití | ano |  |
| 90 ks rozměr 200x86x14cm, matrace schválená výrobcem lůžka pro použití na lůžko Calma (výrobce LINET) v souladu s jeho návodem na použití | ano |  |
| 57 ks rozměr 195x90x14cm | ano |  |
| 10 ks rozměr 170x70x14cm | ano |  |
| 1 ks rozměr 170x80x14cm | ano |  |

Podpis a razítko účastníka zadávacího řízení      …………………………………………….

Datum  ………………………

V …………………………………………….