| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Ergometrie a Holterův systém | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1ks ergometrie včetně 5ks holterovských záznamníků srdeční aktivity pro oddělení ambulance Kardiocentra v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky na přístroj |  |  |
| Variabilní systém EKG s možností vyšetření klidového i zátěžového EKG, vektorového EKG a HRV techniky. Složený z analytického hardware a software, EKG zesilovače, ergometru a vakuových elektrod | ano |  |
| - Celý systém ergometrie musí být umístěn na pojízdné konstrukci s parametry *: - 2 výklopná ramena, na kterých budou 2 zobrazovací monitory min. 22“ úhlopříčky * - 2 police (1 tiskárna a 1 pracovní plocha na klávesnici a myš) - Držák na PC a UPS - 4 kolečka z toho min. 2 s aretací *Zadavatel požaduje 2ks obrazovek s uhlopříčkou 22“ z důvodu nutnosti otevřeného SW systém na jednom PC ergometrie pro aplikaci softwarů z nemocničního informačního systému (NIS) včetně softwarů pro vyhodnocování holterovských záznamníků. Tento systém je nutný pro plynulý klinický provoz kardiologické ambulance v Kardiocentru KKN a.s. | ano |  |
| Pořízení minimálně 12ti svodového počítačového EKG snímaného simultánně, včetně funkce klidového i zátěžového EKG (hardware - PC i software) | ano |  |
| Filtrační mechanismy pro: - Drift křivek, - EMG artefakty, - AC rušení ze sítě, - Nízko-pásmová propust | ano |  |
| Vyšetření klidového EKG: - Detailní rozměření intervalů křivky P, PR, QRS s popisem amplitud a časů v jednotlivých svodech pro detailní analýzu záznamu - Možnost exportu reportu do formátu alespoň PDF - Možnost nastavení vzorkování klidového EKG minimálně na 30 minut (také nazýváno jako dlouhý záznam) - Možnost uživatelské modifikace formy výstupního reportu z důvodu přizpůsobení individuální potřebě použití uživatele | ano |  |
| Vyšetření vektorového EKG: - Detailní rozměření úhlu a amplitudy v jednotlivých rovinách: frontální, horizontální, sagitální - Možnost exportu reportu do formátu alespoň PDF | ano |  |
| Vyšetření variace srdečního rytmu: - Možnost exportu reportu do formátu alespoň PDF | ano |  |
| Vyšetření zátěžového EKG s Ergometrem: - Uživatelské nastavení minimálně 10ti vyšetřovacích protokolů - Manuální i automaticky volitelné (na základě vyšetřovacího protokolu) spuštění měření NIBP na integrovaném modulu ergometru a jeho přenesení do analytického software zátěžového EKG - Manuální (nebo automatické dle protokolu) nastavení zátěže na ergometru - Automatické nebo manuální vkládání hodnot krevního tlaku při kontrolním měření tonometrem auskultační metodou - Možnost zmrazení křivek v průběhu vyšetření a jejich tisk v případě zachycení arytmie - Prohlížení 12ti svodových křivek záznamu na celé obrazovce, nebo vybraného rytmického svodu pro rychlé zhodnocení kvality záznamu. - Vyvolání historie a předcházejících záznamů pacienta pro porovnání nynějšího záznamu s jinými záznamy daného pacienta a vyhodnocení vývoje pacientova stavu - Export reportu alespoň do formátu PDF | ano |  |
| Ergometr | 1 ks |  |
| Ergometr musí být kompatibilní se systémem ergometrie a systém musí přenášet a ovládat svém rozhraní krevní tlak z ergometru, zátěž a otáčky | ano |  |
| S nízkou nástupovou hranou max. 15 cm od země (z důvodu imobilních pacientů) | ano |  |
| Rozsah stanovení zátěže ergometru nezávisle na otáčkách min. v rozsahu 6-999 Watt | ano |  |
| Integrovaný modul pro měření NIBP oscilometrickou metodou kombinovanou s auskultační metodou | ano |  |
| Nastavení výšky sedla, musí být realizováno motoricky a při stavění výšky musí systém umožňovat, aby pacient na sedle mohl sedět (z důvodu imobilních pacientů) s nosností 200kg | ano |  |
| Rozsah rychlostí 30 – 130 ot/min | ano |  |
| Ergometr musí pacientovi zobrazovat otáčky – rychlost (aby pacient mohl regulovat otáčky) | ano |  |
| Součástí ergometru bude 1 ks manžeta pro dospělé a 1ks pro dospělé větší pacienty | ano |  |
| Český návod, prohlášení o shodě | ano |  |

| Vakuové elektrody | 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| Malá jednotka vytvářející požadované vakuum a velké rameno s elektrodami | ano |  |
| Rozsah vakua min. v rozsahu 60-200 mbar | ano |  |
| Možnost volby podtlaku min. ve 4 úrovních vakua | ano |  |
| Integrovaná ochrana proti defibrilaci | ano |  |
| 6 elektrod hrudních délky 1m, 4 elektrody končetinové délky 1,3m | ano |  |
| Pojízdná robustní konstrukce | ano |  |
| EKG holterovský systém | 1 ks |  |
| Analytický holterovský systém (včetně databáze) ** musí umožňovat práci na principu klient-server, kdy klientské stanice pracují se sdílenou databází, tak aby bylo možno na jedné stanici např. stahovat pacientská data ze záznamníků a na 2. a 3. stanici nezávisle na tom již stažené holterovské záznamy vyhodnocovat. Klientské stanice se při vzájemné práci nesmí ovlivňovat a nesmí ovlivňovat ani server tak, aby bylo možné systém naplno využívat **Server analytického software EKG holterů požaduje zadavatel součástí ergometrického kardio programu, instalovaného na společném PC s ergometrií | ano |  |
| Rozdělení zaznamenaného EKG do jednotlivých stahů a dle příslušnosti tyto stahy do tříd (Templates) | ano |  |
| Vyhodnocení a možnost editace událostí (events), arytmie, max. / min. tepová frekvence, pauzy atd. | ano |  |
| Trendy – Tepové frekvence, ST segmentu ve zvoleném kanálu nebo kanálech, ventrikulárních arytmií, supraventrikulárních arytmií | ano |  |
| Nástroje pro vyhodnocení ST segmentu a zhodnocení ischemie myokardu | ano |  |
| Nástroje analýzy QT – Histogram a hodnocení v hodinových intervalech minimálně | ano |  |
| Nástroje analýzy stimulovaných stahů | ano |  |
| Nástroje analýzy fibrilace a flutteru síní | ano |  |
| Holterovský záznamník | 5 ks |  |
| Holterovský záznamník - 7mi denní záznam (s možností volby 1 nebo 2 denního záznamu) 3kanálový, 7 a nebo 5 svodový kabel s IEC značením elektrod | ano |  |
| Ochranné pouzdro pro přenášení včetně možnosti uchycení na krk nebo za pas pacienta | 5ks |  |
| Váha záznamníku max. 65g bez baterie (pro zajištění minimálního komfortu pacienta, jelikož pacient bude nosit u sebe až 7 dnů) | ano |  |
| Uživatelsky vyměnitelný EKG kabel | ano |  |
| Displej pro náhled křivek EKG a indikace stavu baterie | ano |  |
| Tlačítko pro záznam události v záznamu, kterým pacient vymezí v záznamu úsek, kdy pociťoval abnormální stavy | ano |  |
| Možnost přenosu dat do PC přes propojovací kabel nebo záznamové médium holteru (pro případ poškození kabelu pro přenos dat) | ano |  |
| Vodotěsnost – pro zajištění trvanlivosti zařízení, jelikož je pacienty přenášeno v nespecifickém prostředí | ano |  |
| Provoz na 1 baterii AAA, nebo dobíjecí baterii typu LiFe nebo Ni-MH | ano |  |
| Český návod, prohlášení o shodě | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..