| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Ergometrie a Holterův systém | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1ks ergometrie včetně 5ks holterovských záznamníků srdeční aktivity pro oddělení ambulance Kardiocentra v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Základní požadavky na přístroj |  |
| Variabilní systém EKG s možností vyšetření klidového i zátěžového EKG, vektorového EKG a HRV techniky. Složený z analytického hardware a software, EKG zesilovače, ergometru a vakuových elektrod | ano |  |
| Celý systém ergometrie musí být umístěn na pojízdné konstrukci s parametry *: 2 výklopná ramena, na kterých budou 2 zobrazovací monitory min. 22“ úhlopříčky * 2 police (1 tiskárna a 1 pracovní plocha na klávesnici a myš) Držák na PC a UPS 4 kolečka z toho min. 2 s aretací *Zadavatel požaduje 2ks obrazovek s uhlopříčkou 22“ z důvodu nutnosti otevřeného SW systém na jednom PC ergometrie pro aplikaci softwarů z nemocničního informačního systému (NIS) včetně softwarů pro vyhodnocování holterovských záznamníků. Tento systém je nutný pro plynulý klinický provoz kardiologické ambulance v Kardiocentru KKN a.s. | ano |  |
| Pořízení minimálně 12ti svodového počítačového EKG snímaného simultánně, včetně funkce klidového i zátěžového EKG (hardware - PC i software) | ano |  |
| Filtrační mechanismy pro: Drift křivek, EMG artefakty, AC rušení ze sítě, Nízko-pásmová propust | ano |  |
| Vyšetření klidového EKG: Detailní rozměření intervalů křivky P, PR, QRS s popisem amplitud a časů v jednotlivých svodech pro detailní analýzu záznamu Možnost exportu reportu do formátu alespoň PDF Možnost nastavení vzorkování klidového EKG minimálně na 30 minut (také nazýváno jako dlouhý záznam) Možnost uživatelské modifikace formy výstupního reportu z důvodu přizpůsobení individuální potřebě použití uživatele | ano |  |
| Vyšetření vektorového EKG: Detailní rozměření úhlu a amplitudy v jednotlivých rovinách: frontální, horizontální, sagitální Možnost exportu reportu do formátu alespoň PDF | ano |  |
| Vyšetření variace srdečního rytmu: Možnost exportu reportu do formátu alespoň PDF | ano |  |
| Vyšetření zátěžového EKG s Ergometrem: Uživatelské nastavení minimálně 10ti vyšetřovacích protokolů Manuální i automaticky volitelné (na základě vyšetřovacího protokolu) spuštění měření NIBP na integrovaném modulu ergometru a jeho přenesení do analytického software zátěžového EKG Manuální (nebo automatické dle protokolu) nastavení zátěže na ergometru Automatické nebo manuální vkládání hodnot krevního tlaku při kontrolním měření tonometrem auskultační metodou Možnost zmrazení křivek v průběhu vyšetření a jejich tisk v případě zachycení arytmie Prohlížení 12ti svodových křivek záznamu na celé obrazovce, nebo vybraného rytmického svodu pro rychlé zhodnocení kvality záznamu. Vyvolání historie a předcházejících záznamů pacienta pro porovnání nynějšího záznamu s jinými záznamy daného pacienta a vyhodnocení vývoje pacientova stavu Export reportu alespoň do formátu PDF | ano |  |
| Ergometr | 1 ks |  |
| Ergometr musí být kompatibilní se systémem ergometrie a systém musí přenášet a ovládat svém rozhraní krevní tlak z ergometru, zátěž a otáčky | ano |  |
| S nízkou nástupovou hranou max. 15 cm od země (z důvodu imobilních pacientů) | ano |  |
| Rozsah stanovení zátěže ergometru nezávisle na otáčkách min. v rozsahu 6-999 Watt | ano |  |
| Integrovaný modul pro měření NIBP oscilometrickou metodou kombinovanou s auskultační metodou | ano |  |
| Nastavení výšky sedla, musí být realizováno motoricky a při stavění výšky musí systém umožňovat, aby pacient na sedle mohl sedět (z důvodu imobilních pacientů) s nosností 200kg | ano |  |
| Rozsah rychlostí 30 – 130 ot/min | ano |  |
| Ergometr musí pacientovi zobrazovat otáčky – rychlost (aby pacient mohl regulovat otáčky) | ano |  |
| Součástí ergometru bude 1 ks manžeta pro dospělé a 1ks pro dospělé větší pacienty | ano |  |
| Český návod, prohlášení o shodě | ano |  |

| Vakuové elektrody | 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| Malá jednotka vytvářející požadované vakuum a velké rameno s elektrodami | ano |  |
| Rozsah vakua min. v rozsahu 60-200 mbar | ano |  |
| Možnost volby podtlaku min. ve 4 úrovních vakua | ano |  |
| Integrovaná ochrana proti defibrilaci | ano |  |
| 6 elektrod hrudních délky 1m, 4 elektrody končetinové délky 1,3m | ano |  |
| Pojízdná robustní konstrukce | ano |  |
| EKG holterovský systém | 1 ks |  |
| Analytický holterovský systém (včetně databáze) ** musí umožňovat práci na principu klient-server, kdy klientské stanice pracují se sdílenou databází, tak aby bylo možno na jedné stanici např. stahovat pacientská data ze záznamníků a na 2. a 3. stanici nezávisle na tom již stažené holterovské záznamy vyhodnocovat. Klientské stanice se při vzájemné práci nesmí ovlivňovat a nesmí ovlivňovat ani server tak, aby bylo možné systém naplno využívat **Server analytického software EKG holterů požaduje zadavatel součástí ergometrického kardio programu, instalovaného na společném PC s ergometrií | ano |  |
| Rozdělení zaznamenaného EKG do jednotlivých stahů a dle příslušnosti tyto stahy do tříd (Templates) | ano |  |
| Vyhodnocení a možnost editace událostí (events), arytmie, max. / min. tepová frekvence, pauzy atd. | ano |  |
| Trendy – Tepové frekvence, ST segmentu ve zvoleném kanálu nebo kanálech, ventrikulárních arytmií, supraventrikulárních arytmií | ano |  |
| Nástroje pro vyhodnocení ST segmentu a zhodnocení ischemie myokardu | ano |  |
| Nástroje analýzy QT – Histogram a hodnocení v hodinových intervalech minimálně | ano |  |
| Nástroje analýzy stimulovaných stahů | ano |  |
| Nástroje analýzy fibrilace a flutteru síní | ano |  |
| Holterovský záznamník | 5 ks |  |
| Holterovský záznamník - 7mi denní záznam (s možností volby 1 nebo 2 denního záznamu) 3kanálový, 7 a nebo 5 svodový kabel s IEC značením elektrod | ano |  |
| Ochranné pouzdro pro přenášení včetně možnosti uchycení na krk nebo za pas pacienta | 5ks |  |
| Váha záznamníku max. 65g bez baterie (pro zajištění minimálního komfortu pacienta, jelikož pacient bude nosit u sebe až 7 dnů) | ano |  |
| Uživatelsky vyměnitelný EKG kabel | ano |  |
| Displej pro náhled křivek EKG a indikace stavu baterie | ano |  |
| Tlačítko pro záznam události v záznamu, kterým pacient vymezí v záznamu úsek, kdy pociťoval abnormální stavy | ano |  |
| Možnost přenosu dat do PC přes propojovací kabel nebo záznamové médium holteru (pro případ poškození kabelu pro přenos dat) | ano |  |
| Vodotěsnost – pro zajištění trvanlivosti zařízení, jelikož je pacienty přenášeno v nespecifickém prostředí | ano |  |
| Provoz na 1 baterii AAA, nebo dobíjecí baterii typu LiFe nebo Ni-MH | ano |  |
| Český návod, prohlášení o shodě | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..