## Budova_V2
Rozšíření stávajícího systému potrubní pošty v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s.
1 | Sada dmychadla s reverzním ventilem vzduchu, řízením dmychadla a frekvenčním měničem otáček pro pomalý transport Dmychadlo s bočním kanálem, s atestem pro zdravotnické účely, osazené reverzním ventilem proudu vzduchu jako jeden komponent. Dmychadlo je připojeno přes regulovatelný řídící frekvenční měnič otáček, který zajišťuje pomalý transport citlivých zásilek. Napájení: 3 x 400V 50Hz, Výkon dmychadla: 2,3kW, Proud vzduchu: 4,6m3/min
|  |  | počet: |  | 1
JC v CZK:
|  |  | Cena celkem v CZK: |  | 0
Podtlakový a přetlakový bezpečnostní ventil
|  |  | počet: |  | 5
JC v CZK:
|  |  | Cena celkem v CZK: |  | 0
2 | Napáječ 24VDC/5A, Pulsní napáječ stejnosměrného napětí s elektronickou ochranou a vypínačem stejnosměrné napětí 24V, max. odebíraný proud 6,5A
|  |  | počet: |  | 2
JC v CZK:
|  |  | Cena celkem v CZK: |  | 0
3 | Sada řídící centrály pro 1 linky včetně rozvaděče Autonomní mikroprocesorové řídící centrála pro obousměrnou linku potrubní pošty na bázi průmyslového počítače. Centrála musí umožňovat oboustrannou komunikaci s centrálním PC, musí však řídít systém potrubní pošty i po odpojení centrálního PC.
|  |  | počet: |  | 1
JC v CZK:
|  |  | Cena celkem v CZK: |  | 0
5 | Přejezdová linková centrála Dovybavení stávající linkové centrály. Pouzdra přijíždějí do přejezdové centrály z vrchu, odjíždějí rovněž z vrchu. Oddělovací stanice na příjezdu linky umožňuje uložení až 5 čekajících pouzder na přejezd do linky. Odjezdová stanice linky je osazena čtecí anténou RFID čipu pouzdra.
|  |  | počet: |  | 1
JC v CZK:
|  |  | Cena celkem v CZK: |  | 0
6 | Výhybka 3x DN 110 Pneumaticky těsná výhybka v masívní plechové skříní s antikorozní úpravou povrchu s jedním vstupem a třemi výstupy. Integrovaný servisní přepínač, elektronická ochrana vzpříčení motoru, rameno poháněné klínovým řemenem, bezkontaktní polohové senzory, elektronický řízený pohonný průmyslový motor, ložiskové uložení ramene.
|  |  | počet: |  | 3
JC v CZK:
|  |  | Cena celkem v CZK: |  | 0
7 | Průchodná stanice Nástěnná stanice v masívní plechové skříní s antikorozní úpravou povrchu, s atestem pro zdravotnictví. Elektronická ochrana vzpříčení motoru, buben poháněn klínovým řemenem, bezkontaktní polohové senzory, elektronický řízený pohonný průmyslový motor, ložiskové uložení bubnu. Na přední straně stanice je umístěn grafický displej s foliovou klávesnicí, v protiprachovém provedení s možností desinfekce pro zdravotnická zařízení. Klávesnice umožňuje zadání číselného cíle, výběru cíle z adresáře, servisní a konfigurační činnost chráněnou heslem. Veškerá komunikace na displeji probíhá v češtině. Stanice pracuje autonomě, je mikroprocesorově řízená. Je osazena anténou pro čtení čipů RFID pouzder s funkcí automatického odeslání k domovské stanici, pomalého, urgentního transportu, servisním počítadlem se zasíláním k servisní stanici. Stanice automaticky odesílá pouzdro po uvolnění trasy a přijímá pouzdro rovněž automaticky do přijímacího koše. Na přední straně je umístěna čtečka přístupových karet RFID, která slouží k autorizaci osob oprávněných stanici obsluhovat. Čtecí anténa identifikačních karet RFID musí být schopno komunikovat s kartami, které používá nemocnice i k jiným přístupům.
|  |  | počet: |  | 6
JC v CZK:
|  |  | Cena celkem v CZK: |  | 0
8 | Koncová stanice Nástěnná stanice v masívní plechové skříní s antikorozní úpravou povrchu, s atestem pro zdravotnictví. Elektronická ochrana vzpříčení motoru, buben poháněn klínovým řemenem, bezkontaktní polohové senzory, elektronický řízený pohonný průmyslový motor, ložiskové uložení bubnu. Na přední straně stanice je umístěn grafický displej s foliovou klávesnicí, v protiprachovém provedení s možností desinfekce pro zdravotnická zařízení. Klávesnice umožňuje zadání číselného cíle, výběru cíle z adresáře, servisní a konfigurační činnost chráněnou heslem. Veškerá komunikace na displeji probíhá v češtině. Stanice pracuje autonomě, je mikroprocesorově řízená. Je osazena anténou pro čtení čipů RFID pouzder s funkcí automatického odeslání k domovské stanici, pomalého, urgentního transportu, servisním počítadlem se zasíláním k servisní stanici. Stanice automaticky odesílá pouzdro po uvolnění trasy a přijímá pouzdro rovněž automaticky do přijímacího koše. Na přední straně je umístěna čtečka přístupových karet RFID, která slouží k autorizaci osob oprávněných stanici obsluhovat. Čtecí anténa identifikačních karet RFID musí být schopno komunikovat s kartami, které používá nemocnice i k jiným přístupům.
|  |  | počet: |  | 1
JC v CZK:
|  |  | Cena celkem v CZK: |  | 0
9 | Protipožární manžety Protipožární manžeta s objímkou z ocelového plechu, vyplněná protipožárním laminátem Použitelnost pro plastové trubky do DN 250,kabelové svazky a kabely do DN110. Odolné proti vlhkosti, požární odolnost 120 minut
|  |  | počet: |  | 8
JC v CZK:
|  |  | Cena celkem v CZK: |  | 0
10 | Systémový kabel Datový kabel pro komunikaci s jednotlivými komponenty, napájecí kabel pro napájení jednotlivých komponentů, včetně upevňovacího materiálu.
|  |  | počet: |  | 550
JC v CZK:
|  |  | Cena celkem v CZK: |  | 0
11 | Potrubí světle šedé Jízdní potrubí z tvrzeného PVC, s certifikací reakce na oheň B-s1 podle ČSN EN 13501, barva světle šedá, přesně dimenzované, průměru 110mm (tl. stěny 2,3mm) včetně montážního a spojovacího materiálu.
|  |  | počet: |  | 360
JC v CZK:
|  |  | Cena celkem v CZK: |  | 0
12 | potrubní oblouk šedý Potrubní oblouky z tvrzeného PVC, s certifikací reakce na oheň B-s1 podle ČSN EN 13501, barva světle šedá, přesně dimenzované, průměr: 110mm, radius 650mm, tloušťka stěny 2,3mm, včetně montážního a spojovacího materiálu.
|  |  | počet: |  | 80
JC v CZK:
|  |  | Cena celkem v CZK: |  | 0
13 | Potrubí transparent Jízdní potrubí transparentní z tvrzeného Makrolonu, přesně dimenzované, průměru 110mm (tl. stěny 2,3mm) včetně montážního a spojovacího materiálu.
|  |  | počet: |  | 10
JC v CZK:
|  |  | Cena celkem v CZK: |  | 0
14 | potrubní oblouk transparent Potrubní oblouky transparentní z tvrzeného Makrolonu, přesně dimenzované, průměr: 110mm, radius 650mm, tloušťka stěny 2,3mm, včetně montážního a spojovacího materiálu.
|  |  | počet: |  | 10
JC v CZK:
|  |  | Cena celkem v CZK: |  | 0
15 | Přepravní pouzdro pro běžné zásilky Transportní pouzdro s atestem pro zdravotnictví, opatřené 2 ks čipů RFID (na obou koncívh),lehce obsluhovatelné, vnitřní průměr min. 80mm, odolné proti otřesům, lehce desinfikovatelné.
|  |  | počet: |  | 35
JC v CZK:
|  |  | Cena celkem v CZK: |  | 0
15 | Dodávka, projekt, montáž a zprovoznění Dodávka veškerého materiálu na místo realizace, instalace, naprogramování a oživení všech komponentů, kompletní uvedení nového systému do provozu, ekologická likvidace odpadů včetně dokladu o likvidaci, počáteční validace systému pro zdravotnictví podle asociace AABB, vypracování projektu skutečného provedení, dodání všech potřebných atestů a revizí, manuálů, zaškolení obsluhy na dvou úrovních (běžná obsluha, technici). Veškerá dokumentace musí být provedena v českém jazyce.
|  |  | počet: |  | 1
JC v CZK:
|  |  | Cena celkem v CZK: |  | 0
|  | Cena zařízení celkem v CZK: |  |  | 0
|  |  |  | DPH | 0
|  |  |  | s DPH | 0