| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Provedení upgrade magnetické rezonance | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo provedení upgrade magnetické rezonance pro oddělení RDG v Karlových Varech, KKN a.s. Minimální technické požadavky uvedeny níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky na modernizovaný přístroj |  |  |
| MR přístroj umožňující vyšetření v následujících oblastech: vyšetření orgánů hrudníku, vyšetření orgánů dutiny břišní, vyšetření orgánů malé pánve, vyšetření kloubů a drobných kloubů, angiografická vyšetření s použitím kontrastní látky i bez použití kontrastní látky, neurologická vyšetření, perfúzní vyšetření, difúzní vyšetření, celotělová vyšetření | ano |  |
| přístroj musí být vybaven kompletním rozsahem vícekanálových pacientských cívek s možností kombinovat cívky do diagnostických celků podle skenované anatomie; cívky musí být využitelné pro paralelní akviziční techniky | ano |  |
| Magnet |  |  |
| supravodivý magnet s intenzitou pole 1.5 T s aktivním stíněním | ano |  |
| technologie pro snížení hluku během vyšetření | ano |  |
| průměr otvoru gantry | min. 60 cm |  |
| velikost akvizičního FOV | min. 50 x 50 x 50 cm |  |
| homogenita základního magnetického pole garantovaná v objemu 40 cm DSV (Diameter Spherical Volume) | max. 0,5 ppm |  |
| Vyšetřovací stůl |  |  |
| skenovací rozsah | min. 200 cm |  |
| horizontální rychlost posunu stolu | min. 200 mm/s |  |
| nosnost stolu (hmotnost pacienta) | min. 200 kg |  |
| systém pro urychlený odvoz pacienta z MR vyšetřovny bez nutnosti překládání (dokovací stůl nebo jiné obdobné řešení) | ano |  |
| RF systém |  |  |
| počet plně nezávislých paralelních akvizičních (přijímacích) kanálů RF přijímače | min. 64 |  |
| špičkový výkon RF vysílače | min. 15 kW |  |
| plně digitální technologie pro přenos signálu mezi cívkami a rekonstruktorem | ano |  |
| paralelní zobrazovací techniky pro zvýšení rychlosti a/nebo rozlišení | ano |  |
| Gradientní systém |  |  |
| velikost maximální amplitudy v každém směru (x, y, z) | min. 60 mT/m |  |
| velikost slewrate v každém směru (x, y, z) | min. 180 T/m/s |  |
| 100% využitelnost maximální amplitudy během sekvence (duty cycle) | ano |  |
| Akviziční pracovní stanice |  |  |
| barevný LCD monitor | min. 23“ |  |
| disková kapacita pro obrazová data | min. 250 GB |  |
| externí archivace obrazových dat na USB nebo DVD | ano |  |
| maximální dosažitelná rekonstrukční matrice | až 1024 x 1024 |  |
| rychlost rekonstrukce v matrici 256 x 256 při 100% FOV | min. 10000 recons/s |  |
| DICOM služby: Print, Query/Retrieve, Send, Secondary Capture, Worklist, MPPS | ano |  |
| Softwarové a další vybavení |  |  |
| aktualizovaný operační systém s plnou podporou* *v případě Microsoft přípustná pouze platforma min. Microsoft Windows 10 | ano |  |
| možnost kopírování parametrů vyšetření do nových akvizic, možnost opakování studií při zachování parametrů předchozích vyšetření (ExamCards) | ano |  |
| automatické plánování vyšetření (SmartExams) pro oblast hlavy | ano |  |
| synchronizace vyšetření s EKG, respirací a pulsem | ano |  |
| nástroje pro časování dávkování kontrastní látky a pro sledování průtoku této kontrastní látky | ano |  |
| vyšetřovací techniky s potlačením artefaktů od kovových implantátů | ano |  |
| vyšetřovací techniky s potlačením tuku typu DIXON | ano |  |
| neurologická vyšetření včetně základního vyhodnocení perfúze, difúze | ano |  |
| angiografická vyšetření (nativní i kontrastní) mozkových tepen, krčních tepen, aorty a jejích větví, periferních končetinových tepen, angiografie tepen celého těla | ano |  |
| ortopedická vyšetření včetně vyšetření muskuloskeletálního aparátu | ano |  |
| kardiologická vyšetření podporující hodnocení srdeční morfologie a funkční studie srdce a okolních cév | ano |  |
| celotělová, onkologická vyšetření (Whole Body Imaging, zobrazení typu PET, břišní orgány) | ano |  |
| vyšetřovací techniky pro zobrazení prsou včetně sekvencí optimalizovaných pro prsní implantáty | ano |  |
| pediatrická vyšetření | ano |  |
| Povrchové cívky |  |  |
| kombinace cívek pro neurovaskulární vyšetření oblasti hlavy a krku | min. 20 kanálů |  |
| kombinace cívek pro vyšetření celé oblasti páteře | min. 40 kanálů |  |
| kombinace cívek pro zobrazení orgánů hrudníku, břicha, pánve a dolních končetin | min. 60 kanálů |  |
| kombinace cívek pro celotělové vyšetření bez nutnosti repozice cívek | min. 100 kanálů |  |
| cívka dedikovaná (pevná) pro vyšetření kolene | min. 16 kanálů |  |
| cívka dedikovaná (pevná) pro vyšetření ramene | min. 16 kanálů |  |
| cívka dedikovaná (pevná) pro vyšetření zápěstí | min. 16 kanálů |  |
| cívka dedikovaná (pevná) pro vyšetření kotníku | min. 16 kanálů |  |
| cívka dedikovaná (pevná) pro vyšetření prsou | min. 6 kanálů |  |
| cívka mikroskopická pro vyšetření malých kloubů | ano |  |
| dvě flexibilní cívky různých velikostí | ano |  |
| Pracovní stanice pro MR diagnostiku - 3 kusy |  |  |
| serverové řešení s architekturou klient-server | ano |  |
| počet současných přístupů ke všem níže uvedeným softwarovým aplikacím bez omezení | min. 3 |  |
| počet současně zpracovávaných řezů | min. 45000 řezů |  |
| vyhodnocovací software pro zpracování a vyhodnocení všech požadovaných vyšetření: - 3D SSD rekonstrukce, VRT volume rendering technika, MPR rekonstrukce, MIP a MinIP projekce - MR angiografie včetně 4D angia - obrazová fúze snímků z různých modalit (např. CT-MR) - automatické sloučení snímků z několika akvizic stejného vyšetření k vytvoření jediného celkového obrazu - MR subtrakce umožňující základní výpočty mezi dvěma objemy včetně sčítání, odčítání a poměru z jedné dynamické řady - MR difúze pro analýzu difúzních a anizotropních vlastností tkáně, hodnocení DWI sérií, vytváření parametrických map (ADC, eADC, FA) - MR T1 perfúze k vyhodnocení křivek časové intenzity T1 signálově zlepšených sérií - MR T2* (neuro) perfúze pro hodnocení cévní mozkové příhody a sledování mozkových nádorů, výpočet hemodynamických map (TTP, MTT, Tmax, atd.) - hodnocení MR spektroskopie, automatická identifikace anatomie pro výběr vhodných metabolitů, grafická prezentace dat (metabolické i poměrové mapy) - traktografie pro vizualizaci a kvantifikaci struktury bílé hmoty v mozku a míšním traktu, zobrazení a analýza nervových drah za účelem hodnocení nervových drah kolem nádorů a lézí v kombinaci s funkční oblastí - identifikace a vizualizace funkčních oblastí v mozku ve vazbě na lokální metabolické a hemodynamické změny, ke kterým dochází v aktivovaných oblastech mozku - nástroje pro komplexní vyšetření srdce včetně kinematiky, perfúze a viability myokardu - automatická 3D segmentace srdečních oddílů - vizualizace a kvantifikace dynamiky průtoku krve | ano |  |
| minimální požadavky na každou pracovní stanici: - PC na bázi CPU Intel i7 - 16 GB RAM - 256 GB SSD - DVD +/-RW - USB 3.1 4x - Windows 10 - klávesnice, myš | ano |  |
| barevný LCD monitor s vysokým rozlišením (4K) ke každé pracovní stanici | min. 30“ |  |
| DICOM kompatibilita, připojení k počítačové síti zadavatele, kompatibilita s PACS a NIS zadavatele | ano |  |
| systém pro vzdálený přístup ke snímkům uloženým na serveru pomocí podporovaného webového prohlížeče na externím zařízení s platformou Windows 10, Android a iOS s využitím základních 2D a 3D nástrojů pro prohlížení (zoom, pan, MPR, MIP, VRT, atd.) | ano |  |
| Automatický tlakový injektor |  |  |
| injektor kontrastní látky na pojízdném podstavci | ano |  |
| MR kompatibilita | ano |  |
| dvoupístové provedení | ano |  |
| ovládací jednotka s displejem umístěná v ovladovně | ano |  |
| rozsah aplikace objemu kontrastní látky | min. 1 – 60 ml |  |
| rozsah aplikace objemu fyziologického roztoku | min. 1 – 100 ml |  |
| rozsah nastavení rychlosti průtoku kontrastní látky | min. 0,1 – 10 ml/s |  |
| nastavitelný tlakový limit | až 300 psi |  |
| programovatelné protokoly podle typu vyšetření | ano |  |
| Monitor vitálních funkcí do prostředí MR |  |  |
| provozování do 5.000 Gauss bez jakýchkoliv omezení | ano |  |
| barevný dotykový LCD displej | min. 15“ |  |
| bezdrátové měření EKG, SpO2 a respirace | ano |  |
| snímané parametry: - EKG - SpO2 - NIBP - 2 x IBP - EtCO2/N2O, O2 - analýza anesteziologických plynů - automatická detekce druhu anestetika - respirace | ano |  |
| v ovladovně umístěná jednotka s barevným LCD monitorem | min. 19“ |  |
| bezdrátová komunikace mezi monitorem a jednotkou v ovladovně | ano |  |
| Úpravy místa plnění |  |  |
| nezbytné úpravy pro transport a umístění dodávaných komponentů souvisejících s modernizací MR přístroje | ano |  |
| případná úprava nebo výměna chlazení MR přístroje | ano |  |
| nezbytná úprava nebo výměna RF kabiny | ano |  |
| úprava nebo výměna technologického rozvaděče | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

* Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ………………………. dne …………..		Za uchazeče: ………………………..